附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 分包 | 仪器设备名称 | 参照或 相当于 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气VOC在线监测仪 | AC-GC 1000 | 套 | 1 | 详见表后内容 |

以上所有设备要求免费质保期至少1年。

1 主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

拟采购大气VOC在线监测仪配置需求及各部分技术参数见下表

1.1配置

（1）气体捕集系统一套

（2）气相色谱仪

（3）工控机1个

（4）苏玛罐4个

  - 技术参数

大气VOCs在线监测系统应用于大气环境在线监测领域，可一次完成对环境空气中挥发性有机物（VOCs）的在线定性与定量分析，提供实时、准确的空气VOCs组分信息。

1.2.1气体捕集系统

- ★双通道24小时全自动采样，可在分析周期内平均分布采样；

- 可在线直接进样，也可采用苏玛罐、气袋等方式进样实现大气VOCs离线分析；

- 配备高精度质量流量控制装置，准确度达1%，采样流量10-100mL/min可调，确保VOCs高重复性捕集；

- ★全程气路采用钝化处理的不锈钢管，有效防止VOCs在管中吸附；

- 内置多个进样接口：支持外标、内标、空气样品自动切换进样；

- ★内置有反向吹扫气路，防止样品污染，吹扫气采用电子压力控制器精确控制，流量充分，较常规减压阀更稳定可靠，吹扫效果更优。

- ★捕集技术：采用超低温空管捕集技术，直接冷冻捕集VOCs组分，无需使用任何吸附剂，VOCs吸附脱附效率更高，速度更快，并消除吸附剂对不同组分的吸附脱附效率不同的影响；

- ★富集技术：双通道双级深冷富集，一级深冷，最低可达到-160℃，实现VOCs超高效捕集并脱水，二级深冷，最低可到-160℃，实现二次聚焦；

- ★超快速加热解析样品，升温速率最快可到50℃/s，确保样品瞬间解析，可有效减小进样峰展宽；

- ★样品传输线采用钝化处理金属毛细管，并提供均匀加热，温度最高可达200℃，有效防止样品冷凝或吸附。

1.2.2 气相色谱仪：从进样口到检测器采用全惰性管路设计，保证最小的样品残留和记忆效应。仪器面板全键盘控制，可以通过按键完成所有参数设置，使用方便。不接受触摸屏设计。

1 柱箱

      - 操作温度：室温以上4˚C-450˚C

      - 温度分辨：1˚C温度设定，0.1˚C程序设定

      - 最大升温速率： 120˚C/分钟

      - 最大运行时间：999.99分钟

      - 20阶/21平台程序升温

      - 温度稳定性：<0.01˚C每1˚C环境变化

      - 控温精度：≤0.01˚C

      - 降温速率：从450˚C降至50˚C最快需要3.5分钟(22℃室温下)

      - 保留时间重现性: <0.008% 或<0.0008min

2 毛细柱分流/无分流进样口（带电子气路控制）

      - 最高使用温度：400˚C

      - 电子参数设定压力，流速和分流比

      - 压力设定范围：0-150Psi

      - 压力精度0.001Psi

      - 流量范围：0-200mL/min（N2）, 0-1250mL/min（H2 or He）

3 火焰离子化检测器（FID）

      - 最高使用温度：425 ℃

      - 最低检出限（MDL）：< 1.4 pg C/s(十三烷)

      - 线性动态范围：≥107，用N2载气，0.29 mm 内径的喷嘴

      - 最大数据采集速率：500 Hz

1.2.3 工控机

采用工业级工控一体机，超薄尺寸，显示器: 21.5"电容式触控屏

CPU: Intel I5-4300U，1.9GHz可睿频至2.9GHz

内存: 4G

硬盘: 500G

其他: 5*COM口；2*千兆网口；4*USB3.0

配套集成式无线鼠标键盘

1.2.4苏玛罐4个

体积：15 L / 6L

材质：经过Silonite钝化处理不锈钢材质

耐压：40psig

2售后服务

2.1设备安装、调试、验收：供方安装人员与需方共同开箱，检查设备及附件是否全新、完整无损如发生破损、缺件等问题，供方应及时解决。

2.2验收标准：以投标文件的指标为准（不得低于招标标书所要求的指标）。

2.3保修期：提供1年的免费保修，保修期自验收合格之日起计算。

2.4维修响应时间：供方应在24小时内对技术问题作出响应。一般性问题应在48小时内解决；对于较大的问题，应在3天内给以答复并提出解决方案，在预定的期限内解决。

2.5货期：合同签订后1月内。