附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	质谱仪
	 TILON LC-D200
	台
	1
	详见表后内容

	2
	多功能荧光酶标仪
	GloMax Explorer 微孔板多功能检测仪
	台
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
1、 质谱仪
★ （1）分子量扫描范围：1-200amu

（2）离子源：防腐蚀EI离子源
  （3）检测对象：NH3、SO2、H2O、O2、NO、N2O、NO2等
  （4）气体浓度检测限：1ppm

  （5）响应时间：<1s

  （6）连续扫描记录时间：>72h

  （7）扫描分辨率：≤0.5amu@10%峰高
  （8）相对灵敏度：2×10-4 Amps/Torr

  （9）检测器：四极杆分析器，法拉第杯检测器，通道倍增器
★ （10）采样通道：可选配独立双通道毛细管采样装置，每一路采样通道具有独立的加热保温功能。
（11） 采样器：200℃加热石英毛细管，温度可控
（12） 质量流量气体控制：1-200sccm

（13）质谱仪专用软体：自动校准功能，DDE动态数据链接功能
★ （14）小分子端高分辨率模块: 谱图实现H+和H2+离子碎片峰的基线分离
★ （15） 真空获得系统：EDWARDS涡轮分子泵真空系统
（16）人机交换界面：触控式彩色面板，控温曲线记录，气体流量设定
（17）可增加配气功能：至少2路气体混合，内置混气罐，可选定混合气体组分
（18）一体化防尘罩壳：四极杆及真空泵组设计在防尘罩壳内，防止外露
2、 多功能荧光酶标仪
（1）基本要求
1.1硬件设计：模块化设计，功能模块任意组合工作；光吸收，荧光和发光模块光源、光路及检测器完全独立。
★ 1.2分光系统：四光栅光路及滤光片光路，激发和发射分别为双光栅，杂光率＜0.0005%

★1.3 板型：适用板型：1-384孔板，预设常用品牌型号，自动扫描并定义特殊规格板型,微量检测板，Cellchip，比色杯。
★1.4检测光源：光吸收和荧光使用各自独立高能闪烁氙灯，使用寿命>108次闪烁；
★1.5检测器：光吸收（紫外硅光电二级管）、荧光（扩展波长低暗电流PMT）、
1.6
温控 ：室温以上5℃到42℃；
1.7
振荡器：线性和轨道振荡，振幅和时间可调；
1.8
第三方认证：Transcreener® Red FI；Transcreener® Far-red FP；Transcreener® Red  
TR-FRET；HTRF®；DLReady

（2）光吸收模式
2.1
波长范围：200-1000nm

2.2
*扫描速度：≤ 7 sec（200-1000 nm，1nm步进）
2.3
波宽：3.5nm

2.4
*波长准确性：±0.8nm

2.5
波长重复性：±0.5nm 

2.6
检测线性范围：0-4 OD

2.7
检测分辨率：0.0001 OD

2.8
检测准确性：<0.5% (@260 nm)

2.9
检测重复性：<0.2% (@260 nm)

2.10
比色杯数量：4个
（3）荧光模式
3.1光源：高能闪烁氙灯；
3.2波长选择：四光栅系统和滤光片系统任意选择，即激发和发射端可任意选双光栅或滤光片，既能保证波长选择的灵活性，又能保证滤光片的灵敏度。
3.3滤光片数量:激发端6个，发射端6个，且激发端和发射端滤光片可以独立自由组合
3.4
波长范围：230-900nm， 1nm可调（四光栅），或按滤光片配置；
3.5
波长重复性：< 1 nm

3.6
荧光检测限（顶部）：*M/M ≤ 0.5 pM (≤ 50 amol/well; 100 μl) 荧光素；
3.7
荧光检测限（底部）：M/M ≤4 pM (≤  0.8 fmol/well; 200 μl) 荧光素；
3.8
测量范围：7个数量级
1
- 1 -

