附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	全光谱射线模拟系统
	
	台
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少三年。

标注“★”指标为核心指标，不满足将按废标处理。
主要配置或技术参数：

1、全光谱射线模拟系统
★ 光谱匹配度达到IEC-60904-9标准A级水平，即光谱失配度在0.75 ～ 1.25，需提供相关测试报告

★ 辐照强度不稳定性达到IEC-60904-9标准A级水平，即≤2%，需提供相关测试报告

★辐照强度不均匀性达到IEC-60904-9标准A级水平，即≤2%，需提供相关测试报告

★ 圆形光斑直径≥150 mm，150mm以内光谱匹配度、辐照强度不稳定性和不均匀性均需达到AAA级

★光源有效照射距离≥200 mm，在有效照射距离内，辐照强度需达到1600 W/m2，并在1000 ～ 1600 W/m2范围内可调节，调节精度 15 W/m2
• 光谱范围：300 ～ 1100nm，AM1.5G太阳光谱

• 光源有效照射距离内的光束平行度小于±2°（半角）

•光斑垂直向下辐照，并且照射方向可以在0 ～ 90°范围内调节，可调节为水平方向

• 光斑辐照旋转角度有刻度指示（每隔5°标注一个刻度）

• 太阳模拟器可连续工作时间不小于6小时

• 太阳模拟器交付时需进行光谱匹配度、辐照稳定性和辐照均匀性的AAA级鉴定
1
- 1 -

