附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
	分包
	序号
	仪器名称
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	1
	模拟示波器

	台
	3
	附件1

	
	2
	数字存储示波器
	台
	2
	附件2

	
	3
	频谱分析仪
	台
	1
	附件3

	
	4
	数字存储器
	台
	3
	附件4

	
	5
	直流电源
	台
	4
	附件5

	
	6
	信号源
	台
	3
	附件6


注：   1.以上设备要求免费质保期为三年。
2.仪器设备选用国内外品牌厂家.
3.主要配置、技术参数及功能要求。 

“★”指标为核心指标、主要配置及功能，必须满足。否则将按废标处理.

4.投标单位须提供投标仪器设备的厂家、型号、配置及主要技术指标。否则将按废标处理.

附件：

1、 模拟示波器（3台）
  主要技术参数及功能
1. ★频宽 大于60MHz, 双通道。
2. ★配置：1:100、1:1000（大于5kV）探头，大于100A电流探头各一只。
3. ★显示模式 CH1, CH2, DUAL, ADD,等；
4. 上升时间 约 3.5nS
5. 最大输入 400V (DC+AC peak) 

6. 输入阻抗约 1MΩ；

2、 数字存储示波器（2台）
主要技术参数及功能
1、 ★500M带宽、2通道
2、 ★1:1000（大于5kV）探头，大于等于1kA电流探头各一只
3、 ★波形数学运算：加、减、乘、除、FFT，FFTrms
4、 ★双采样模式，4GSa/s实时采样率和100GSa/s等效采样率
5、 ★配备USB接口
6、 每一通道提供独立的25k以上记录长度
7、 显示幅度、时间和波形强度。
8、 8英寸的高分辨率TFT LCD屏幕显示
3、 频谱分析仪（1台）
主要技术参数及功能
1. ★频率范围9kHz～3GHz
2. ★展频范围2kHz~3GHz,1-2-5步进，全展频，零展频
3. ★探头：100MHz带宽30A 电流放大探头
4. 视频带宽范围 10Hz～1MHz  1～3步进
5. 低底噪：（-117dBm @ 1GHz，3kHz  RBW）
6. 参考时钟输出BNC , 10MHz

7. 带直流输出，最大输出 +9V/100mA

8. 信号追踪器9kHz~3GHz
4、 数字存储器（3台）
主要技术参数及功能
1、USB3.0端口 纠
2、★硬盘盘位5 纠
4、★最大存储容量 30TB 纠错 
5、产品内存 DDR3 2GB 纠错 
6、系统支持 Windows XP以上，Mac OS X 10.5以上，Ubuntu 9.04以上 纠错 
五、直流电源（4台）
主要技术参数

1. ★1、2、3路独立输出
CH1, CH2: 0~30V/0~3A;
CH3: (2.5/3.3/5.0V)/0~3A 
串联同步电压 0 ~ 60V

并联同步电流 0 ~ 6A
2. ★纹波电压 小于10mV 
3. 自动串联及并联模式
4. 定电压及定电流操作
5. 1mV/1mA高分辨率
六、信号源（3台）
主要技术参数及功能
1、★输出波形

 正弦波（连续可调）

双指数波形（要求指数系数可调）。
50Ω非平衡转100Ω平衡输出匹配器。

具有功率输出功能.
     2、★输出频率

        正弦波20MHz连续可调。
     2、扫描

扫描时间 1ms - 500s

触发 单次，外，内

3、突波

起动/停止相位 -360°至+360°

内部周期 1µs - 500s

选通源 外触发

触发源 单次，外或内

4、触发特性

脉冲宽度 > 100ns

输入阻抗 > 10kΩ，直流耦合
反应时间 < 500ns

抖动（RMS） 6ns（3.5ns，对于脉冲）

