附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	2
	气相色谱仪
	Agilent 7890B
	台
	1
	详见表后内容


主要技术参数：（所有带★的为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

分包2：气相色谱仪
    1.1★柱温箱：温度范围：室温以上4˚C~450˚C；温度设定：温度1˚C；程序设定升温速率0.1˚C；升温速度：0.1˚C/min-120˚C/min；温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C；程序升温：20阶21平台；最大运行时间：999.99分钟；降温速率：从450℃降至50℃不多于6分钟(22℃室温下)
1.2★分流/不分流毛细管柱进样口：带EPC控制，可编程设定压力、流速、分流比；最高使用温度400˚C；压力设定范围：0-150psi，控制精度0.001psi；流量设定范围：0-200ml/min（以N2为载气时）0-1000ml/min（以H2，He为载气时）
1.3★电子气路控制：具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压等操作模式的电子气路控制，可实现反吹；压力精度：0.001psi；压力补偿：有（实时）；温度补偿：有（实时）；可实现FID和MS的同步检测，无须进行重复运行。
1.4★自动进样器：须配备两个自动六通气体进样阀和对应阀箱。

1.5★氢火焰离子化检测器（FID）：温度范围：1℃步进可达450℃；自动灭火检测，自动点火，自动调节点火气流；最低检测限：<1.4 pgC /sec；线性范围：>107；数据采集频率：500HZ。热导检测器（TCD）：检测限：< 400 pg t/mL，He载气；线性范围：>105；信号极性可以进行编程；最高温度：400 ℃；两种气体的标准EPC（He，H2，Ar或N2）。

1.6提供仪器详细配置清单，零配件清单，方便设备验收。
2.保修期：
提供1年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后服务以及免费的技术咨询。

维修响应时间：接到用户维修邀请后，应在2个工作日内对用户的服务要求做出响应，一般问题应在24小时内解决，若需现场维修，48小时现场响应。

1
- 2 -

