附件1： 
招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	原子吸收分光光度计
	
	台
	1
	详见表后内容

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


主要配置或技术参数：（标注“★”指标为核心指标，不满足按废标处理。）

一、技术部分：
1． 技术指标：

1．1.波长范围：190～900nm 

★1．2.波长准确度：≤±0.15nm 

★1．3波长重复性：≤ 0.05nm
1．4.分辨率：≤0.3nm

★1．5.静态基线漂移：≤0.002Abs/30min
★1．6.静态基线噪声：≤0.0005Abs

1．7.背景校正：氘灯背景校正系统,背景校正能力1A时≥30倍
2．光源系统：
2．1.至少四只元素灯自动转换，自动对光，自动精调，全自动扫描及寻峰。

2．2.灯电流供电方式：方波脉冲供电，微机自动调节并可显示，脉冲0～25 mA
3．光学系统：单光束透镜—反射镜结构、全密封光学系统

3．1.单色器：Czerny-Turner型光栅单色器

3．2.光栅：1800条/mm

3．3.闪耀波长：250 nm
3．4.光谱带宽：0.1 0.2 0.4 1.2nm四档自动切换

4．检测器与数据处理：

4．1．检测器：高灵敏度宽光谱范围进口光电倍增管

4．2．软件环境：Windows7/XP操作系统，中文应用软件

4．3．分析方法：工作曲线（一次、二次自动拟合），灵敏度在线校正；标准加入法

4．4．浓度变换方式：具有液体浓度、固体百分含量自动计算功能

4．5．重复测试：最大20次，重复测量自动计算平均值、标准偏差、相对标准偏差

4．6．多任务功能：能够顺序进行同一样品多元素测定 

4．7．条件读取：具有模型功能

4．8．结果打印：可打印测试数据和最终分析报告，能够使用Excel软件编辑

5．火焰分析：

5．1.10cm单缝全钛燃烧器。

5．2.全塑耐腐蚀雾化室，金属套高效玻璃喷雾器

5．3.位置调节：高度调节、水平位置调节、转动角度调节

5．4.点火方式：自动点火

5．5.具有漏气、空气欠压、异常灭火报警与自动保护功能

★5．6.特征浓度Cu≤0.02ug/mL/1%，检出限Cu≤0.004ug/mL，精密度Cu≤0.6%

6．微机控制与电路系统：

6．1.计算机控制自动波长扫描

6．2.计算机与主机采用RS-232标准串行接口通讯控制，

6．3.电路设计上采用大规模可编程逻辑阵列、芯片间总线（Inter IC Bus)，及欧式插座、  AMP接插件等高可靠性电气连接件。
7．功能扩展性：

7．1．配石墨炉系统可进行无火焰分析

7．2. 配氢化物发生器可进行氢化法分析

二、配置清单：

2．1  原子吸收分光光度计主机 ：1套

2．2  空气压缩机：1套

2．3  元素灯：铜Cu、镉Cd、铅Pb、钙Ca、镁Mg、铁Fe、锰Mn、锌Zn、砷As各一支

2．4  高效玻璃雾化器：1只
2．5  计算机：
品牌：联想（lenovo）扬天；
型号： T4900V;
颜色：黑色


操作系统：Windows 8


CPU类型：酷睿I5处理器；
CPU型号：15 4590


CPU主频： 3.3


三级缓：存6M


核心数： 四核心；


内存类型： DDR3；


内存容量 ：4GB


插槽数量：2个


最大支持内存：16GB


硬盘类型 ：机械硬盘


硬盘转速 ：7200转/分


硬盘容量：500GB


显卡类型： 独立显卡


光驱类型: DVDRW


显示器分辨率:1600×900


显示比例:16:9


显示器尺寸: 19.5英寸


局域网:10/100/1000Mbps


端口:视频端口

USB2.0端口: 5个


电源功率: 180W


厂家一年年保修服务
三、技术及售后服务

3．1  用户支持：质保期1年，自安装正常使用之日起，开始进入质保期。出具制造厂家售后服务承诺函。

3．2  仪器安装、验收：由卖方安排仪器制造厂技术人员到现场安装仪器。只有在仪器完全正常运转和买方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

3．3  培训：提供两人免费现场安装、操作培训，保证能够正常使用仪器。仪器使用1年后提供2人次的厂家免费提高培训。

3．4  投标人如为代理商须获得投标产品制造商针对本项目的授权书
3．5  为了确保我方职业技能提升需求，要求投标产品制造厂商必须具有培训并颁发由国家质检总局质量技术监督行业职业技能鉴定指导中心统一颁发从事检验（化验）、计量测试人员相应级别的国家《职业资格证书》的能力证明，并加盖厂家公章
1
- 1 -

