附件：
招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
	分包
	仪器设备名称
	参照或
相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	微电极分析系统
	 MONO-Meter
	套
	1
	详见表后内容

	2
	稳态气孔计
	美国Decagon SC-1
	台
	1
	详见表后内容


主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
分包1：
微电极分析系统（数量：1套）：
用途：测量动植物、水体、沉积物、水土界面及生物膜中O2、H2、H2S、N2O、NO、pH、氧化还原电位等相关指标随深度、时间等的变化，进而研究管道界面腐蚀、微生物参与的C/N/P/S/Fe等物质循环、氧化还原、电子传递、污染物降解迁移转化及生物修复机理。可应用于污水处理、动植物生理、生态、土壤、环境等领域。
技术参数：
1 皮安主机（MONO-Meter）
1.1 包含一个皮安通道和一个温度通道。
★1.2 皮安通道测O2、H2S、H2、N2O、NO等参数。
1.3 温度通道测温度，测量范围-10 - +100°C。
★1.4皮安通道90％响应时间小于35毫秒。
1.5 USB接口。
1.6尺寸：225 x 125 x 62 mm (W x D x H)。
1.7重量：2Kg。
1.8 测试用电极：尖端直径10微米溶氧电极一个
2 毫伏主机（pH/mV-Meter）
★2.1 包含一个毫伏通道，可测pH、氧化还原电位。
★2.2主机响应时间（90％）：200毫秒。
2.3 USB供电。
2.4尺寸：113 x 125 x 50 mm (W x D x H)。
2.5重量：720 g。
3 实验室支架（LS18），国内定制
3.1重18.5Kg。
3.2尺寸：20 cm x 20 cm x 54 cm。
3.3 孔间距5cm。
3.4表面化学防腐蚀处理。
4、手动微电极推进器（MM33，单头）
4.1一款坚固和精确的定位工具。
4.2 Z轴总运动距离47 mm，其中37 mm步进精度为100 µm；另外10 mm步进精度为10 µm。
4.3 X轴总运动距离20 mm，精度100 µm。
4.4 Y轴总运动距离25 mm，精度100 µm。
★5、供应商须提供原厂授权及质保承诺，质保期一年，并须通过ISO9001质量管理体系认证。
分包2：
稳态气孔计（数量：1台）：
用途：将已知扩散率的通道夹子夹在叶片上，通过测量叶片表面的水蒸气压梯度得到水蒸气通量，进而利用水蒸气通量和已知的通道扩散率得出叶片气孔导度。
技术参数：
1、工作条件
1.1环境温度：5~40 ˚C

1.2 环境湿度：0~100 % RH(非凝结)

2、技术性能
★2.1.量程：0~1000 mmol·m-2·s-1

2.2.准确度：测量值的10%

★2.3.测量单位：mmol·m-2·s-1、m2·s·mol-1、s·m-1
★2.4.数据存储：4095次测量结果
2.5. 电源：4节5号电池
★2.6.测量孔径： 6.35 mm

2.7. 传感器头电缆：1.2 m

★2.8.测量时间：30 s（自动模式）
3、基本配置
3.1 主机：1套
3.2 数据传输软件：1套
3.3测量夹子：1个
3.4手册：1本
4、其他
4.1每台仪器可提供2人以上免费培训1天。
4.2仪器有一年的保修期。
4.3 每台仪器可提供现场免费安装。
1
- 2 -

