附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	高真空电阻蒸发镀膜设备
	RZD300型

	台
	1
	详见表后内容

	
	膜厚监控系统
	FTM-V
	台
	1
	

	
	冷却循环水机
	　
	台
	1
	

	
	衬底水冷组件
	　
	套
	1
	

	
	真空蒸发电源
	　
	台
	1
	


以上所有设备要求免费质保期至少一年。
主要配置或技术参数：（标注“★”指标为核心指标，必须满足，否则，作废标处理。）
一、系统功能：  

用于在钙钛矿太阳能电池的背电极镀制金属薄膜。
二、技术性能指标：

1、蒸镀室极限真空度： 

  ★蒸镀室极限真空度：5×10-5Pa；

★系统漏率：≤1×10-8PaL/S；

压升率：停泵关机12小时后真空度小于等于2Pa；
抽速：工作真空从大气抽至8×10-4Pa≤30min； 

分子泵机组；

2、  真空室内表面设置防污板，防止蒸镀过程中将真空室污染，防污板便于拆卸； 

3、电阻蒸发源：

3.1、数量：2对电极，采用大电流水冷电极，共两个蒸发源，安装于真空室下底上；

3.2、两个蒸发舟；

3.3、蒸发电源：两组控制电源，功率为2000w，带有气动或者电动控制挡板；

3.4、蒸发舟口上方安装遮挡系统装置，气动或者电动控制开关，由计算机控制开启，或采用手动按钮控制开关；

5、样品尺寸：
5.1、样品尺寸：安装在真空室上盖上，面积为110mm*110mm左右；
5.2、工件架：安装在真空室上盖上，适合于不同尺寸或不同类型的平面样品；
5.3、样品架可以连续旋转，转速为0-60转/分连续可调， 

6、样品台水冷；
★7、系统具有膜厚监视系统且膜厚测试仪有挡板系统，膜厚分辨率为1挨；

8、设备具有断水断电以及突然暴露大气真空连锁保护功能。
1
- 1 -

