瑞士万通电化学工作站

仪器：本套设备由电化学工作站主机，旋转圆盘电极系统及软件三部分构成。

主要技术参数及配置（*为必须满足的参数）

1.槽压：30V 非扩展模式，不高于36V人体安全电压，不低于20V

2.恒电位测量范围：±10V,可以扩展±30V

3. 最大输出电流：±2A，可以扩展20A

4. 恒电位输出方式：双恒电位仪

5. 最小电流范围：10nA，可以扩展为100 pA小电流，为硬件要求非增益设计

6. 施加电流分辨率：电流范围之0.03%

7. 测量电流分辨率：电流范围之0.0003%

8. 电流精度：±0.2% of reading，±0.2% of range

＊9. 输入偏置电流：<1 pA (25°C)

10. 最小电流分辨率：30 fA(硬件要求，非增益设计)

＊11.最小测量电位分辨率：0.3μV

12. 扫描速率：1V/s-1000V/s

13. 输入阻抗：1TΩ//<8 pF

14. 扩展插槽：主机上必备8个以上扩展插槽

＊15. 在扩展模块化设计上为带有多空余槽的可扩展结构，可以根据科研的需要添置不同的技术模块。可以扩展为双恒电位仪，可以扩展为电化学噪声模块，可以扩展库仑滴定模块，可以扩展为超快伏安扫描模式。

16. 在样品顺次测量方面，可以连接255路电极转换器，可以连接64路电解池转换器

＊17. 电化学阻抗谱测量频率范围：10Hz-10MHz

18.  交流阻抗最大输入电位：5V

19.交流振幅范围：控制电位模式：0.2~350mV；控制电流模式：所选电流的0.0002-0.035倍

20.阻抗测试范围1mΩ-1000GΩ

21.频率分辨率：0.003%

＊22.最小阻抗测试精度：幅值误差优于0.3%；相角误差优于0.3度

23. 交流阻抗测量参数设置：可以分段设置并人工修改频率分布和振幅

24. 交流信号类型：单正弦波，5正弦波，15正弦波

25. 正反馈和动态iR补偿：有

26. 品牌厂商需通过ISO9001:2008质量体系认证

27. 输入阻抗：≥1TOhm

28. 低噪音高稳定性旋转圆盘系统：

29.控制方式：手动控制或者软件控制；

30.转速范围：0~10000rpm；

31.带电极头转速达到10000rpm；

32.加速和减速性能：4000rpm/ s;

33.最大流量：500mA

＊34.接触方式：密封汞池；

| 类别\产品 | 瑞士万通 | 荷兰Ivium | 英国/Solartron |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 | Autolab PGSTAT302 N | IviumStat | 1287+1260/1255B |
| 品牌档次 | 大众高档 | 一般档次 | 高档 |
| 双恒电位 | 提供 | 提供 | 不提供 |
| RRDE配套 | 提供同品牌产品 | 第三方产品 | 第三方产品 |
| 输入偏置电流： | <1 pA (25°C)； | <10 pA (25°C)； | <10 pA； |
| 最小测量电位分辨率： | 0.3μV； | 所选电位范围的0.003%，最小40nV | max. resolution: 100μV |
| 电化学阻抗模块输出频率范围 | 10μH z～32MHz | 10μH z～7MHz | 1260A(10μH z～1MHz) |
| 最小阻抗测试精度 | 幅值误差优于0.3%；相角误差优于0.3度 | 幅值误差优于0.5% | 幅值0.2%，相角0.2 度的精度 分辨率达到0.02 dB，0.2度 |
| 认证 | ISO9001:2008质量体系认证 | 国际3C认证 | 无 |
| 软件 | 最全面的分析测试软件，免费，提供新方法编辑功能，交流阻抗数据显示形式复平面阻抗谱Nyquist, Bode, 导纳，介电常数，微分电容，Mott-Schottky曲线等。 拟合和模拟，找圆，删减元件，K-K试验，拟合方差值(Chi-square)显示。 | 软件功能死板，不稳定 | 著名的 ZPlot 软件包（选配）或SMaRT软件简化了实验测量，优化了数据处理能力。 没有客户化方法编辑功能 |
| 价格 | 39万 | 39万 | 56万 |
| 售后服务 | 良好，厂家负责售后，质保2年，年内免费培训 | 一般 | 一般 |