附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	双重颗粒物测量仪
	
	套
	1
	详见表后内容

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


主要配置或技术参数：

1、 参数要求（标注“★”参数为必须满足项，不满足按废标处理）

1 用途：双重颗粒物测量仪可用于实时、连续、在线测量颗粒物的吸湿增长特性。
2 主要技术指标:
2.1实时在线监测特定粒径气溶胶在可控湿度条件下（2-93％ RH）的吸湿增长特性。

★湿度（RH）控制：

可控范围：2%－93%RH

在80% RH下稳定性（1(）：0.5% RH

从2%RH升到93%RH所需时间：<300 秒

从2%RH升到80%RH所需时间：<300 秒

变动RH设定点10%所需时间：<180秒

湿度测量使用冷镜面露点仪

2.2、差分电迁移率分析仪（DMA）（2个）：

★颗粒物粒径范围：10 至 2000 nm；

DMA样品流速：0.2－2.0 lpm；

DMA壳气流速：2.5－10.0 lpm；

2.3、凝结核计数器（CPC）（1个）:
★最低可检测粒径：5 nm

★最大可检测粒径：2000 nm
颗粒物浓度范围：0.001－105个/cm3，
工作液：正丁醇
2.4、工作环境温度：15－35摄氏度；

★工作环境压力：200－1000 mb；

2.5、自动控制，实时数据反演与显示。

2.6、电源为220VAC/50Hz

3 违约条款：
投标方对其提供的仪器参数负法律责任，如仪器到货后无法满足以上条件，需无条件退款；
4售后服务：

仪器的保修期为设备验收合格后12个月；提供仪器终身维修维护服务和免费的技术咨询。
验收标准：卖方须提供该设备出厂质量检测标准和试验方法，验收标准由投标商与最终用户共同决定，必须满足或优于标书的技术指标。终身提供免费的技术咨询。

由供应商提供用户操作手册及安装维护手册和各种相应说明书。
备注：★为必须满足的参数，投标人需提供经科学认证的性能参数证明文件（如在国际气溶胶学术界认可的期刊上使用该仪器发表的文章）
1
- 1 -

