附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 分包 | 仪器设备名称 | 参照或 相当于 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C/N元素分析仪 |  | 套 | 1 | 详见表后内容 |

以上所有设备要求原厂授权和质保，质保期1年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

# 1  运行环境

1.1  温度：0℃～40℃；

1.2  相对湿度：20%～90% RH；

# 1.3  电源：AC 220V±10%；频率：50±2.5Hz。

# 2   技术规格

2.1功能描述：用于样品中的碳、氢、氮、硫、氧等元素的测定

2.2技术规格

2.2.1进样量：0.02-1000mg检测限：40ppm

★2.2.2测定范围：

C：0~40 mg

H：0~3 mg

N：0~15 mg

S：0~6 mg

★2.2.3标准偏差：C、H、N、S≤0.1%

2.2.4校正：多点校准，线性到4级非线性回归，长时间稳定。

★2.2.5氧气通过陶瓷加氧管直接喷射到样品表面，而非仅仅通入燃烧管内，以确保样品燃烧区域内的高氧浓度来实现样品完全燃烧；加氧时间可调节，最长可达5分钟。

2.2.7仪器预热时间：小于45分钟

2.2.8燃烧系统为2级燃烧，一级为高温氧化，二级为高温还原；氧化管与还原管各自独立，以保证非均质及难燃烧样品充分分解。

2.2.9分解温度：950-1200℃（锡容器燃烧时达1800℃）

★2.2.10进样方式：不少于60位全自动进样

★2.2.11 分离方式：燃烧气体通过三根独立的吸附-解析装置，按照程序依次分离解析，最后自动完成测定

2.2.12 测量结果可以各种数据格式（如EXCEL、PDF等）输出，可接入LIMS系统.

2.2.13 数据接口： V24/R232C标准接口。

# 3   仪器配置

# 3.1  主机（包含CNS测定模块）

# 3.2  配置1000次CNS分析耗材

# 3.3  数据处理系统 1套

# 3.4  稳压电源   1套

# 3.5  高精度减压阀2个

4   技术资料

全套资料包括产品合格证，操作手册、维修保养手册各1份。

# 5   技术服务

5.1  安装调试仪器制造厂授权技术员应按照买方确定的时间在买方所在地现场免费安装调试设备，技术指标合格后出具验收报告。

5.2  培训卖方派遣合格的技术人员到购方所在地培训，并能随时解答仪器使用过程中所遇到的问题。

5.3  保修要求仪器制造厂提供1年的免费保修服务（高温燃烧炉10年保修），在保修期内，供货方在接到用户要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予答复，并派出专门维修人员3个工作日日内到达用户现场进行维修服务。

5.4  软件升级卖方免费为买方提供工作站或分析软件升级。

6   交货时间：合同生效之日起三个月内

7    附带配置

7.1   台式电脑1台：

主要参数：

第七代英特尔酷睿TM i7-7700处理器

8GB DDR4 2400MHz内存

1TB 7200rpm SATA 硬盘

NVIDIVA GTX 745 4GB GDDR3 显卡

托盘载入式DVD光驱

23英寸显示器

Windows 10 家庭版本64位简体中文

7.2   电子天平：十万分之一天平

技术参数：

最大称量值：0-42g/120g

可读性：0.01mg/0.1mg

重复性误差：0.015mg(20 g)/0.06mg(100 g)

线性误差：0.02mg(10 g)

典型稳定时间：8 s/4 s

产品特性：

动态图形显示，直接显示天平已使用的称量范围

四面玻璃防风罩及防静电背板设计，有效避免静电荷对称量结果的影响

防风罩锁定装置，无需使用工具和移动天平，即可方便的拆卸所有防风罩玻璃，甚至使用洗碗机进行清洗

多达3个功能键，可直接调用预设的称量应用程序

全金属机架具有良好的抗过载保护性能，天平机架能抵抗丙酮等化学试剂的腐蚀

可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序。传输过程自动开始，无需其它辅助软件