附件：

海气相互作用监测子系统（部分设备）招标技术要求

  - 采购货物内容

本次采购是海洋科学学院与大气科学学院共建的海气相互作用监测子系统（声学监测系统）的部分设备。其中包括部分水声测试系统的测试设备以及测试用换能器和水听器及其他配套设施。

本次招标设备由投标方负责统一购买，施工，安装及整体验收。投标方需负责完整系统所有设备的入场，布置和调试等系统整体的施工及配套的服务项目。系统验收由投标方和招标方共同负责，本次投标整体报价包含下表所列设备及服务项目。

  - 产品规格及一般要求

本次招标拟购买的仪器设备如下：

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 型号及规格 | 用途及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号发生器 | 1 | KeySight 33520B | 用于产生各种模拟及数字信号，脉冲，谐波等。 |
| 2 | 多通道电子开关 | 1 | KeySight34980A(+34941A模块) | 用于将多路信号有选择的 |
| 3 | 前置放大器 | 1 | SRS公司SR560 | 用于将接收到的信号放大 |
| 4 | 多通道滤波器 | 1 | Keysight KH3988 | 用于将发送或接受信号进行各种滤波处理 |
| 5 | 多通道数字示波器 | 1 | KeySight DSOX3014A | 用于观察和记录信号波形 |
| 6 | 交流稳压源 | 1 | 3kw国产 | 用于保护设备 |
| 7 | 标准水听器 | 2 | 覆盖2kHz～100kHz频段 | 作为标准件提供声场及其他标准信息 |
| 8 | 发射换能器 | 1 | 覆盖10kHz～30kHz频段 | 用于发射水下不同频率的声信号 |
| 9 | 工作台，机柜，电缆及接插件等 | 1 | 按需购置或定制 | 安置计算机，仪器设备，连接水听器及各个仪器设备 |
| 10 | 安装培训等其他必须服务项目 | 1 | 参照后面服务要求 |  |

注：本系统另有配套的其他仪器设备和软件部分。

  - 原理及系统组成说明

- 测试间及活动实验平台：

测试间位于消声水池的西侧，活动平台则位于水池的上方。要求水池测试系统能在测试间完成全部测试任务，并保留活动平台上的计算机接口，以便于直接在活动平台上利用便携式笔记本进行实验和测试。

- 水池测试系统组成：

水声信号收发系统主要由信号发射系统、信号接收系统、测量辅助设备等三个部分组成。

发射系统主要由信号发生器、功率放大器、发射换能器构成。信号源根据指令输出特定频率、幅度和脉冲宽度的信号，由功率放大器放大后推动发射换能器向水中发射声信号。

接收系统由电子开关、前置放大器、可程控滤波器和水听器等组成。电子开关根据指令选通被测件或标准水听器接收信号；前置放大器根据信号幅度大小选择量程放大接收信号；滤波器根据发射频率选择滤波通带。其框图如图一所示：

图一.水声换能器测试系统示意图

  - 主要技术指标 （带“★”为核心指标，系必须满足项，否则按否标处理。）

  - 适用环境

环境温度：                   -25℃～+45℃

海拔高度：≤3000m

相对湿度：月平均≤90%,日平均≤95%

最高风速：≤15m/s

  - 技术及功能要求

（a）通用设备（指定型号）

- 信号发生器：（KeySight 33520B）

通用标准信号发生器，要求可同时产生至少双通道的0.01Hz 到1MHz的各种连续信号与脉冲信号。采样率大于100MHz。要求至少可输出AM, FM， FSK，PSK和QAM等多种常规模拟及数字调制信号。

- 多通道电子开关（KeySight34980A(+34941A模块)）

至少4通道电子开关，通道和模式可扩展可程控。

- 前置放大器（SRS公司SR560）

通用小型放大器，动态范围50dB，输出功率500W，滤波范围10Hz~200kHz。多通道要求，具有程控接口。

- 多通道滤波器 （Keysight KH3988）

多通道滤波器，多种滤波模式，频响范围1Hz～1MHz。

- 多通道数字示波器 （KeySight DSOX3014A）

多通道示波器，带宽不小于100MHz,采样率大于1GHz。

- 交流稳压源。

负载功率不低于3kW。

- 专用机柜或工作台：用于安放计算机及仪器设备。

- 其他连接线缆，满足现场实际安装和调试距离要求。

（b）水听器及换能器

- 标准水听器

- 2个水听器，工作频段要求涵盖2kHz-100kHz。接受灵敏度不低于-207dB。

- 发射换能器

- 频率范围：10kHz-30kHz谐振频率处水平无指向性。谐振频率处发射电压响应不小于135dB。

  - 系统精度要求

测量精度应符合GB/T 7965—2002 《声学、水声换能器测量》的要求

测试系统的工作频率至少包括：2kHz～100kHz频段；

★自由场电压灵敏度测量不确定度为：1.5dB；

★指向性测量不确定度为：10%。

  - 维护，培训和支持服务：

- 安装及培训服务

系统的整体安装和调试由投标方统一负责，系统整体安装调试可以在系统全部硬软件到位后开始，定期于一个月内完成。投标方负责对招标方完成全部系统的硬软件操作的培训，共计两人次，由投标方承担全部培训费用，培训结果由投标方和招标方共同审核。

- 保修，维护

质保期从系统整体验收完成开始三年。质保期内任何质量或功能缺陷问题由投标方负责免费调整，更换。投标方负责使用人员培训，提供售后技术服务和维护咨询，对于用户的请求，24小时内做出回应。如需人员上门，需48小时内抵达实验室。

- 备件支持

保证至少5年以上系统设备材料可供应期。