附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	植物和组织培养生长箱
	
	套
	2
	详见表后内容


以上所有设备要求工期6个月以内，原厂授权和质保，质保期3年。
主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
1. 控制系统：
1.1 程序及日程管理：实时显示温度、相对湿度、光照强度等信息；程序时间间隔最小1分钟，每分钟最多设置24条子程序；最多储存16条主程序；每个日程可重复99次或设置为无限循环
1.2 控制器界面：分辨率：132 x 64 像素；
1.3 屏幕：LED白光背景显示屏；超大字体分辨率：8 x 6 像素；6键键盘界面
1.4 控制模块：PID控制系统（比例-积分-微分控制系统），内置厂家环境控制程序
1.5 警报控制：用户可设定温度、湿度等参数的警报阈值；箱体警报分为可视警报（警报灯）及声音警报（警报铃）；警报备份，箱体储存最近15次报警信息
1.6 安全管理：控制器含三级密码保护，分别为公开、用户（最多3用户）和厂家
2. 箱体结构：
2.1 外部尺寸：1040mm(宽) x 825mm(深) x 2005mm(高) 
2.2 层数：1层
2.3 培养高度：1065mm
2.4 培养面积：0.57m2
2.5 培养容积：826L
2.6 内部容积：1000L
2.7 外部箱体材质：粉末喷涂钢
2.8 内部箱体材质：白色铝板，防锈且便于清洁
2.9 门：单门设计，带磁力密封垫圈，配备钥匙可将门锁住
2.10 观察窗：门上配有一个150mm x 895mm的观察窗，方便查看箱体内样品
2.11 脚轮：箱体配备脚轮，方便移动；脚轮带有刹车及固定装置，便于固定箱体位置
3. 光照控制（25°C条件下测量参数）：
3.1 光源：39W T5HO/840荧光灯管，每层14根灯管
3.2 光源热量：由箱体内部空气流通带走灯管热量
★3.3 光照强度：标准配置提供700µmol/m2/s光强；可选配高光强附件，提供最大1100µmol/m2/s光强（每层16根灯管）
★3.4 光照程序：标准配置提供3级调光，第一级320µmol/m2/s，第二级400µmol/m2/s，第三级700µmol/m2/s
4. 温度控制（建议环境温度不高于35°C）：
★4.1 控温范围：提供关灯时4-40°C，开灯时10-45°C控温范围
4.2 控制精度：±0.1°C
4.3 箱体温度均一度：±0.5°C
4.4 低温附件：可选配，提供第一级光照下2°C、第二级光照下5°C、第三级光照下8°C温度控制
5. 湿度控制（21°C，50%RH环境条件下测量参数）：
★5.1 加湿控制：标准配置提供开灯时最大75%RH，关灯时最大90%RH湿度控制（25°C露点温度）
5.2 控制精度：±6%RH
6. CO2控制：
★6.1 加CO2控制：可选配独立挂壁式CO2控制系统，可增加箱体CO2浓度至3000ppm或更高
7. 制冷系统：
7.1 冷凝单元：箱体采用空气冷凝单元结合旁路气体系统不间断工作，延长压缩机寿命
7.2 制冷剂：环保无氟制冷剂
8. 气流控制：
8.1 气流方向：采用垂直气流方式，保证箱体温度的均一性
8.2 空气流通：从箱体侧面导入新鲜空气
9. 供电需求：230-1Ø-50Hz-2线接地——16Amp过电保护
10. 质量认证：通过ISO9001质量体系认证
1
- 1 -

