附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	作物生长理化分析设备
	SIGMA 3K15&TDL-5A&AR124CN
	套
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
1、 主要配置
SIGMA 3K15高速冷冻离心机1台，TDL-5A大容量低速离心机1台，AR124CN电子天平2台。
2、 技术指标
（1） 高速冷冻离心机
电源：220/240 V50/60 Hz；
★最高转速15300 rpm，最小转速 100 rpm；

自动转头识别；
可预选和显示速度、相对离心力、时间、温度和转子；
★含24×1.5/2.2ml角转子1个，带密封铝合金盖，适用于离心管no. 15008, 15040；

★含10 x 10 ml角转子1个，带密封铝合金盖，适用于离心管no. 15000, 15010, 15039；

最大离心力 23031 g；
噪音 <63 dB；

温度设定 -20°C ~ +40°C；
免维护无碳刷电机。

（2） 大容量低速离心机
电源：交流220V，50HZ；
整机功率：600W~800w；
★最大转速：5000转/分；

可调微机控制

最大相对离心力：3960xg
水平转子离心管容量包含:500mlX4、250ml×4、50ml×8、10ml×36
定时范围：0~99 min

噪声：≤60 db
（3） 电子天平
★量程120g，最小显示0.1mg，线性 ±0.0002g，重复性 0.0001g，稳定时间 4s，自动外部校准，配备砝码，防风罩可用高度 240mm，秤盘尺寸 Ф90mm；
8种称量单位及自定义单位；
具有密度功能，适用于固体、液体、多孔材料等的密度测试；
内置下挂式称钩；
标配RS232通讯接口；
带日期和时间的GLP/GMP打印，内置时钟电池。
1
- 1 -

