附件1：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	噪声信号源
	
	台
	1
	详见表后内容

	3
	全光谱射线模拟系统
	
	台
	1
	详见表后内容

	5
	宽频低噪功率放大器
	
	台
	1
	详见表后内容

	6
	大气电场仪检验校准系统
	
	套
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少三年。

主要配置或技术参数：

1、 噪声信号源

★频率范围：75-105GHz

★ 噪声输出ENR：15.5dB

★ 噪声输出平坦度：±5.5dB

★ 典型驻波比：≤1.6

★校准频率：1GHz

• 输出端口：WR10。
3、全光谱射线模拟系统
★ 光谱匹配度达到IEC-60904-9标准A级水平，即光谱失配度在0.75 ～ 1.25，需提供相关测试报告

★ 辐照强度不稳定性达到IEC-60904-9标准A级水平，即≤2%，需提供相关测试报告

★辐照强度不均匀性达到IEC-60904-9标准A级水平，即≤2%，需提供相关测试报告

★ 圆形光斑直径≥150 mm，150mm以内光谱匹配度、辐照强度不稳定性和不均匀性均需达到AAA级

★光源有效照射距离≥200 mm，在有效照射距离内，辐照强度需达到1600 W/m2，并在1000 ～ 1600 W/m2范围内可调节，调节精度 15 W/m2
• 光谱范围：300 ～ 1100nm，AM1.5G太阳光谱

• 光源有效照射距离内的光束平行度小于±2°（半角）

•光斑垂直向下辐照，并且照射方向可以在0 ～ 90°范围内调节，可调节为水平方向

• 光斑辐照旋转角度有刻度指示（每隔5°标注一个刻度）

• 太阳模拟器可连续工作时间不小于6小时

• 太阳模拟器交付时需进行光谱匹配度、辐照稳定性和辐照均匀性的AAA级鉴定
5、宽频低噪功率放大器
★连续波，功率100w，带宽最低10 kHz 最高大于250 MHz

★ FLATNESS ± 1.5 dB maximum
★ GAIN ADJUSTMENT (continuousrange)18 dB minimum 
★HARMONICDISTORTION Minus 20 dBc maximum at 75 watts
★ MISMATCH TOLERANCE 100% of rated power without foldback. Will operate without damage or oscillation with any magnitude and phase of source and load impedance
• 阻抗和空气耦合超声探头匹配(w/ DCP, IEEE & RS-232等程控接口)
6、大气电场仪检验校准系统

★ 电场仪测量范围5~100kv/m

★ 电场仪测量灵敏度5~500v/m;

★ 电场仪测量相对误差1~10% 
•  电场仪的线性度

• 电场仪转速及其误差

• 电场仪长时间稳定性1分钟~24小时
• 系统产生静电场的均方根误差达小于1 %
