附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	火焰石墨炉原子吸收光谱仪
	ZEEnit700P
	台
	1
	详见表后内容

	
	大气采样器
	CD-1A
	台
	8
	负载能力 (Load capacity) 4000Pa 负载下流量＞1L/min；流量范围 (Flow rate range) 0.1—1.5L/min；流量稳定性 (Flow rate stability) ≤5%；流量误差 (Flow rate error) ≤±5%；定时误差 (Timing error) ＜0.1%；工作温度 (Operating temperature) -10—45℃；可安装一号干电池（不要充电型的）

	
	纯水机
	EPED-X3B-100T纯水系统
	台
	1
	进水水源：市政自来水或去离子水、蒸馏水；进水压力：水压1～5kg/cm2,水温5-450C工作电源：220V/50HZ，电功率：150W,噪音＜40db;外形尺寸/重量：（宽*深*高）555×500×1060mm/约85KG. 产水量：100L/h；取水流速：1.5-2.0L/min (水箱储水时)，配40L储水箱；纯水水质：电阻率 16-18MΩ•cm@25℃，水质综合指标符合国家实验室GB6682-2008规格Ⅰ级、美国ASTM、NCCLS、CAP标准。微生物＜1cfu/ml ；脱盐率≥96% ，污染物截留率：离子94-99%；重金属含量(ppb.max): ＜0.01；可溶性硅(SiO2)＜0.1ppb；吸光度(254nm,1cm)≤0.001；

	
	电子分析天平
	FA2004
	台
	4
	精度0.0001g，量程200g

	
	酸度计
	PHS-3C
	台
	6
	仪器必须带多功能电极支架（可伸缩长臂型）仪器级别 0.01级测量参数 pH、mV 测量范围 pH (0.00~14.00)pH mV （-1999～1999）mV 分辨率 pH 0.01pH mV 1mV 基本误差 pH ±0.01pH±1个字 mV ±0.1%（FS）稳定性 （±0.01pH±1个字）/3h 温度补偿 手动(0.0～60.0)℃ 电源 AC (220±22)V，(50±l )Hz 机箱外型编号 WXS-A008-1 尺寸(mm)，重量(kg) 300×220×90，

	
	可见光分光光度计
	722sp
	台
	12
	光学系统：衍射光栅C-T单色器
光源：卤素灯20W/12V
带宽：5nm
波长范围：(325～1000)nm
波长准确度：±2.0nm
波长重复性：≤1.0nm
透射比准确度：±0.5%T
透射比重复性：≤0.2%T
杂散光：≤0.2%T(360nm，NaNO2)
4联池，可使用10-50mm比色皿
仪器尺寸：350mm*300mm*220mm

	
	调温电热套
	500ml
	台
	60
	RT+5-350℃

	
	普通生物显微镜
	XSP-16A  2500倍
	台
	20
	目镜：5× 10× 16× 25×；物镜：10× 40× 100×

	
	带屏专业生物显微镜
	PH100-3A41L-PL
	台
	2
	放大倍数40X-1600X；铰链三目；平场消色差物镜4X、10X、40X、100X；配高清摄像机、9寸液晶屏、USB接口、图像捕集和处理软件，可连接电脑拍照、录像，保存显微镜下图片和视频。

	
	高压灭菌锅
	LDZX-50KBS
	台
	1
	容积50L，全不锈钢，数码液晶屏，温度热议设定（50-126℃），自动控制灭菌循环程序，时间任意设定（0-99小时），自泄0.145-0.165mpa

	
	菌落计数器
	XK97-A
	台
	10
	含计数器、探笔、计数池，计数器容量：0-999，光源灯功率：16W

	
	VOC气体检测仪
	LB-BZ
	台
	1
	量    程：0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm
（量程可定做）
分 辨 率：0.1ppm

	
	鼓风干燥箱
	DHG-9038A
	台
	2
	风道方式：垂直对流；功率：1200瓦：控温范围RT+10-400；工作室尺寸：300*300*350，控温精度±0.1度

	
	电子天平
	FA2204
	台
	2
	称量范围：0-220g，实际分度值，0.1mg；检定分度值，1mg：重复性误差0.2mg；稳定时间<0.8s;电源规格220V，50HZ。

	
	浊度仪
	WGZ-3
	台
	4
	测定原理，90°散射光;
最小示值（NTU）,0.01；
测量范围(NYU)，0～10、0～100、0～500、0～1000；
示值误差，±6％（±2％F.S）；
重 复 性，≤0.5%；
零点漂移，±0.5％F.S

	
	六联电动搅拌装置
	JJ-4A
	台
	2
	1、电源：单相交流50HZ、220V 
2、电机功率：6×60W（设定相同的速度为同步，设定不同的速度为异步）
3、转速：起动100----- 2950 转/分，6组恒速装置，6组数显测速    
4、电子定时：0----9999分钟，6组电子定时

	
	真空抽滤装置
	SHZ-95B
	台
	3
	功率 370W 工作电源 220V/50Hz 流量 80L/min 机体材质 防腐
扬程 12M
最大真空度 0.098Mpa
单头抽气量 10L/min
抽气头数 5个
储水箱容积50L

	
	冷冻水浴恒温振荡器
	SHA-2
	台
	4
	1、 使用电源： 220V 50Hz
2、 加热功率： 1600w: 制冷功率：300W.
3、 定时范围： 0~120分（或常开）
4、 振荡频率： 起动—280转/分,可调
5、 振荡幅度： 20mm
6、 控温范围： -5—100℃
7： 水箱尺寸： 490×390×170、
8： 外形尺寸： 750×550×980
9. 回旋式
10. 控温精度，±0.5度
11. 质保3年

	
	紫外可见分光光度计
	752
	台
	3
	波长驱动：手动
波长范围：200~1000nm
波长准确度：±2nm
波长重复性：1nm
光谱带宽：4nm
透射比准确度：≤0.5%T
透射比重复性：0.2%T
透射比范围：0~200%T
吸光度范围：-0.301~3A
浓度显示范围：0~99999
杂散光：≤0.1%T
稳定性：±0.001A/h
噪声：0.0008A 
输出接口：RS-232
功能特性：
采用1200L/mm高性能紫外专用光栅，进口长寿命氘灯/钨灯，进口光电转换器，配以先进的C-T单色器结构，使仪器杂散光低、分辨率高、光度线性好。

	
	溶解氧测定仪
	JPBJ-608
	台
	4
	测量范围：溶解氧(0.00～19.99)mg/L，溶解氧饱和度(0.0～199.9)%，温度（0.0～40.0）℃
基本误差：溶解氧±0.50mg/L，溶解氧饱和度±10%FS，温度±0.5℃，稳定性(±0.10mg/L)/3h，响应时间≤45s（20℃时90%响应），残余电流≤0.10mg/L，电源4节5号碱性电池，机箱外型编号WXS-A006-1，尺寸(mm)，重量(kg)210×86×50，0.5

	
	分析天平
	FA2204
	台
	2
	称量范围：0-220g，实际分度值，0.1mg；检定分度值，1mg：重复性误差0.2mg；稳定时间<0.8s;电源规格220V，50HZ。

	
	冷冻水浴摇床
	SHA-2
	台
	4
	1、 使用电源： 220V 50Hz
2、 加热功率： 1600w: 制冷功率：300W.
3、 定时范围： 0~120分（或常开）
4、 振荡频率： 起动—280转/分,可调
5、 振荡幅度： 20mm
6、 控温范围： -5—100℃
7： 水箱尺寸： 490×390×170、
8： 外形尺寸： 750×550×980
9. 回旋式
10. 控温精度，±0.5度
11. 质保3年

	
	紫外可见分光光度计
	752
	台
	3
	波长驱动：手动
波长范围：200~1000nm
波长准确度：±2nm
波长重复性：1nm
光谱带宽：4nm
透射比准确度：≤0.5%T
透射比重复性：0.2%T
透射比范围：0~200%T
吸光度范围：-0.301~3A
浓度显示范围：0~99999
杂散光：≤0.1%T
稳定性：±0.001A/h
噪声：0.0008A 
输出接口：RS-232
功能特性：
采用1200L/mm高性能紫外专用光栅，进口长寿命氘灯/钨灯，进口光电转换器，配以先进的C-T单色器结构，使仪器杂散光低、分辨率高、光度线性好。

	
	生化培养箱
	SPX-350
	台
	1
	350升，控温范围：0-50摄氏度，控温精度：0.5 摄氏度；采用镜面不锈钢内胆，四角圆弧易清洁，箱内隔板间可调；模块式制冷装置，配置延时启动，高、低压力多重保护；外形尺寸（宽*深*高）：594*594*1850

	
	翻滚振荡器
	ROCKER 3D basic
	台
	2
	允许震荡承重量不小于2kg，可连续运转，固定转速30rpm，外形尺寸：280*165*330 mm

	
	分光光度计
	UV-5100H
	台
	2
	波长范围：190-1000 nm，波长重复性：不高于0.5 nm，杂散光：不高于0.1%T @220 nm，360 nm，外形尺寸：420*280*160 mm

	
	台式pH计
	PHS-3E
	台
	2
	0.01pH单位，测量范围：-2.00~18.00 pH，3点校准，具有手动、自动温度补偿功能，

	
	马弗炉
	SX-4-10P
	台
	2
	4KW，温度范围：300-1000摄氏度，三面加热，内容积：7L，升温速度：常温至最高温时间60min

	
	电子秤
	KF-H2
	台
	2
	0-20kg，称重范围：0-30 kg，精度可调1/2/5/10g，LED/LCD大屏高清夜视显示

	
	分析天平
	奥豪斯CP224C
	台
	2
	量程220g，内部自动校准，重复性0.0001g，可读性0.0001g，线性误差0.0002g


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

1、火焰石墨炉原子吸收光谱仪主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
一，技术指标要求
1. 仪器系统
原子吸收光谱分析系统，包括火焰分析系统和石墨炉分析系统，可进行火焰发射、火焰吸收光谱分析和石墨炉原子吸收光谱分析。包含：火焰石墨炉原子吸收光谱仪主机，冷却水循环，空气压缩机、同品牌石墨炉100位以上自动进样器一套。品牌计算机、原版全功能中文工作站软件。石墨管15根，元素灯8只，进样管排液管1套，耐HF酸撞击球1个，样品杯1000个。

2. 操作环境

电源：AC 230V +/- 10%, 50/60Hz

环境温度：10-35(C

环境湿度：20% - 80%

★3.光谱仪主机系统: 火焰-塞曼石墨炉一体机，火焰-石墨炉无需机械切换，切换时无需移动自动进样器，必须通过验收。

3.1 光学系统

3.1.1  光路结构：单光束/双光束自动切换，通过软件自动切换

3.1.2  波长范围：190-900nm；

3.1.3  光栅刻线密度：(1700条/mm；

3.1.4  光栅有效刻线面积: (54 x 54 mm²

3.1.5  狭缝: 0.2, 0.5, 0.8, 1.2nm可调；

3.1.6  波长设定：全自动检索，自动波长扫描；

3.1.7  焦距：(340mm；

3.1.8  波长重复性：( +/- 0.2nm

3.1.9  仪器光谱分辨能力：Mn 279.5 –279.8之间峰谷与279.5nm 峰高之比(30%

★3.1.10 灯座：火焰和石墨炉部分各为8灯座（全自动切换）
3.1.11 灯电流设置：0-20mA, 计算机自动设定
3.1.12 有下一灯预热和自动关灯功能
4． 分析系统
   4.1火焰分析系统技术要求

    4.1.1 燃烧头： 10cm缝长，全钛金属材料，耐高盐耐腐蚀，带识别密码

4.1.2 雾化器：可调雾化器，Pt/Rh中心管，耐腐蚀（可使用氢氟酸）

4.1.3 分段流动注射微量进样器：由软件全自动控制

4.1.4 气体控制：全自动计算机控制，流量自动优化

    4.1.5 撞击球：可在点火状态下进行外部调节和优化最佳位置

4.1.6 安全系统：有完善的安全连锁系统，包括废液瓶液面传感器控制

    4.1.7 点火方式：自动点火

    4.1.8 代表元素检测指标

         Cu：特征浓度 ( 0.035 mg/L

检出限 ( 0.005 mg/L

  RSD ( 0.5%

4.1.9 燃烧头位置调整：高度自动调整，可旋转
4.2 火焰背景校正

4.2.1 背景校正方法：氘空心阴极灯，电子调谐

4.2.2 校正频率：150Hz
 4.3 火焰辅助设备

4.3.1 静音空气压缩机

4.4 石墨炉分析系统

4.4.1  可升级为直接固体进样分析系统

4.4.2  系统配置：必须配备石墨炉自动进样器

★4.4.3  石墨炉加热方式：横向加热方式
4.4.4  石墨炉工作温度：室温至2900(C
★4.4.5 最大升温速率：(2900(C/秒，可调（提供软件证明截图）

4.4.6  加热控温方式：全自动，自动温度校正

4.4.7  升温方式：阶梯升温、斜坡升温

4.4.8  石墨管：普通管、热解管、平台管和固体分析专用管多种可选

4.4.9  测定方式：峰高，峰面积任意选择和互换

4.4.10 代表元素检测指标：

        Cd: 检出限 ( 0.01 ug/L
Cd  (2ppb)RSD ( 2%

4.4.11 保护气控制：计算机自动控制，内外气流分别单独控制

4.4.12 操作软件: 可自动优化最佳灰化和原子化温度; 全自动仪器及附件控制，数据采集和分析，多重任务，鼠标操作，自动设定菜单数据和校正方法，自动优化石墨炉操作参数，自检和自诊断功能。

4.5 石墨炉背景校正

★4.5.1  石墨炉背景校正方法：两种，交流塞曼效应与氘空心阴极灯扣背景可切换（提供软件证明截图）

4.5.2 最大磁场强度：0.9T

★4.5.3 磁场强度：0.1—0.9T可调

4.5.4 校正模式：2-磁场和3-磁场两种模式任意切换  

4.5 石墨炉自动进样器

4.5.1 样品位数：( 100个

4.5.2 进样精度：优于 +/- 0.2(l

4.5.3 除残功能：有自动除残功能，可消除交叉污染，

4.4.4 稀释功能：全自动智能化稀释，最大稀释比例：1：550

4.4.5 有热注射功能
4.6 必备辅助设备

4.6.1  石墨炉循环水冷却系统，可通过主机全自动控制

5、计算机控制和数据处理系统

5.1 计算机最低配置：

  17”彩显，CPU Intel Pentium IV 2GHz以上处理器，256MB内存，40GB以上硬盘，40 x CD-ROM, 1.44 MB FDD，2个串口（1个缓冲），1个并口，WINDOWS 2000或更高操作系统

5.2  HP deskjet彩色喷墨打印机
5.3  软件

  全自动仪器及附件控制，数据采集和分析，多重任务，鼠标操作，自动设定菜单数据和校正方法，自动优化火焰和石墨炉操作参数，QC(质量控制)软件，自检和自诊断功能。
二、其他要求
1投标方推荐的设备应成熟可靠，在中国境内最近1年内有200台以上同类型设备的销售业绩。
2 供应商应在中国建有维修服务中心和备件库，可提供优良的售后服务，标书中写明备件库详细地址。
3 供货周期不超过3个月，质保期不少于1年，终身负责维修维护。无论在保修期内或保修期外，在接到故障信息后12小时内响应，并在仪器出现故障后的2个工作日之内到达现场，及时帮助用户解决问题。
三、备注：
上述参数均以所投货物制造商公开发布的印刷资料和其英文官方网站公布的数据作为最终依据，中标方签订合同前需根据招标参数要求对中标设备逐项演示，需要通过用户确认后，方可签订合同,无法通过用户确认视为投标时虚假应标，需赔偿相应的损失。
1
- 1 -

