附件： 
招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	
	PCR仪（基因扩增仪）
	全新进口ABI9700
	台/套
	1
	详见表后内容

	
	水平电泳仪（含水平电泳槽2台）
	
	套
	2
	详见表后内容

	
	凝胶成像系统1套（含全新高新能计算机1台）
	
	套
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少3年。必须免费配套提供一台至少3KVA2小时以上的不间断电源UPS，所有仪器必须在签订合同后一个月内全部送达指定实验室，并在送达仪器验收合格后48小时内派出厂家专业技术人员上门免费安装调试和使用培训。
主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，为必须满足项，否则作废标处理。另外至少3家不同商家参加投标，不满足按废标处理。）
PCR扩增仪（全新）

1.PCR扩增仪的性能要求：
·★ 蓝色大屏幕液晶显示屏，单屏显示多达280字节，图表式PCR扩增方法，数据输入无需掌握任何特殊命令，PCR编程象填表一般加速简便直观，程序运行可闪烁显示当前状态。
·★样品基座基本配置为可更换型96孔基座，一个主机可配多种不同类型的样品基座，而且调换相当方便简单，以满足不同PCR反应管，不同孔数以及不同类型PCR实验的要求。
·★采用热盖防止蒸发，因而操作时反应管内无需加石蜡油，操作省时方便，同时便于PCR产物进行酶切分析和测序。
·★采用银合金材料制作样品基座，温度传导更好，升降温度高达3.5℃/秒，而且仪器降温的速率可以调节，满足RAPD等实验的要求。
· 计算机计算不同样品体积的实际样品温度，PCR仪直接控制样品实际温度而不控制样品板温度，控温更精确，扩增效果重现性更好。
· 软件容量大，可储存多达100个完整的PCR方法，每个方法包括PCR前处理，PCR循环和PCR后处理，并可以用户名和方法名储存，软件可自动计算引物解链温度。
·★自动断电保护，恢复供电后自动执行未完成循环，保证扩增全过程安全运行。

2.样品和温度：
·★样品孔数: 96个0.2ml PCR反应管或一个96孔PCR反应板。
·★控温精确度： ±0.25℃（35℃-99.9℃）温度范围： 4℃-99℃ 
★温度显示：经计算机计算的实际样品温度，精确到0.1℃ 
★升降温速度（加热冷却速度）：3.5℃/秒，55℃-95℃温度范围内，样品实际平均温度变化速度1℃/秒，95－55℃温度范围内样品基座的平均升降温速度3.5℃/秒。 
★静态样品基座温度均一性：±0.5℃，35℃-100℃30秒 
温度校正：符合美国国家标准技术局标准。热盖：维持105℃温度，满足无油操作PCR扩增 
升降温重现性：任意温度达到时间误差小于5秒

3.样品基座

4314878 0.2ml、96孔黄金基座 

4．软件（免费配套正版）：
· 所有软件操作控制均通过五个软触键，四个方向键，STOP键以及10个数字键完成。
·★内置记忆、可储存100个完整的PCR方法（每个PCR方法包括PCR前处理，PCR循环和PCR扩增后保温条件。）
·★屏幕显示：70字节图表式蓝色液晶显示PCR时间和温度方法，可显示倒计时时间和已完成循环数，闪烁图形提示温度变化当前状态。
·★ 可编程序：预设PCR程序包括PCR前处理，PCR循环和PCR后处理，可编程任何PCR方法。每一个PCR方法可以用户名或方法名储存并可以加密保护防止无意改写。标准软件功能包括可变升降温速度，温度的自动升高或降低和时间的自动延长或缩短。设置暂停，时间和日期。自动再启动功能可使断电后恢复供电时PCR程序自动继续执行。

5.★用户自检：用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度。
·6.通讯接口：PCMCIA插卡口和两个RS485接口。

7.大小重量：
· 高：26cm 宽：29cm 深：41cm
· 主机重：7.3kg左右，96孔样品基座重：3.2kg左右。
8. 电源电压频率通用。
9.要求具有能够兼容ABI公司（原PE公司） 9600型PCR仪的性能和2400型PCR仪的操作界面，用户界面包括全数字式键盘，软触摸按键和蓝色液晶图表式大屏幕显示屏。每个PCR方法运行时其时间和温度程序会实时动态显示，最多可储存100个完整的PCR方法。要求配置一个可更换的96孔0.2ml管样品基座，将来也可配置其它样品基座形式，包括使用0.5ml样品管的样品基座和使用384孔的样品基座。
10. ★配备有不同的基座温度控制模式，以及多种可由用户自己更换的PCR样品基座。
孔间/样品间间/仪器间的实验结果都具有出众的重复性。热盖确保均一热度分布到每一个样品。提供真正的无油操作和极佳的热反应性能和出色的均一性。

★要求可互换的样品加热快，精确而均一的加热冷却，精准的重现性 

模块化设计，易于更换的样品加热块允许操作者自己配制一个完美满足您现在和未来研究需求的系统。 

11.提供一系列的全球支持和24小时售后服务计划。

性能优异，配置灵活，直观的图形界面，最灵活的研究模式 
12. ★需要标准的0.2mL模式和可更换的样品基座提供优异的性能和耐用性，网络软件包可以同时控制多台机器 
13.网络软件包可以同时控制多台机器 

14.品质保证
★电涌保护器：保护控制器和控制电路，免遭电涌损坏。
★UPS：工业级UPS，至少3KVA，能稳定持续供电2小时以上，供电中断时提供至少120分钟的反应完成与数据备份时间，保护控制器和控制电路。
缺相检测：供电缺相时检测并报警，保护仪器主机和其它部件
在线服务：通过网络接口，厂商服务中心可随时检测与分析机械设备、电子元件和控制系统的运行状态。
★试运行服务：仪器在原厂安装后，试运行20天以上，待调整到最佳状态后，再解体发运到现场重新安装。
15.电气规格
1．在0℃－40℃的环境下使用，最适环境温度为15℃－30℃，能在低于5℃的环境下开机。环境湿度范围为20－80％。
2．★能有很好的抗电压波动性，范围在220±30V，而且接地良好（零线与地线之间的电压应当小于3V）。
3．★有漏电触电保安装置，能在低于0.05mA漏电电流下动作。
水平电泳仪2台（含2个电泳槽）带★号的必须具备（全新）
1.水平电泳仪电源性能参数
1.1★电压:10-300V ,最小可调1V；
1.2.电流:4-400mA ,最小可调1mA；
1.3.功率:75W in maximum；
1.4. ★输出:4对电源输出,可同时运行4个电泳槽；
1.5.输出方式:恒压或者恒流方式,可编程；
1.6. ★定时:1-999min,完全可调；
1.7★显示：发光二极管

1.8. ★操作条件:0-40度,湿度0-95%,无冷凝水；
1.9.安全标准:EN61010；
2.0.安全性能:经空载检测,突变负载检测,超载/短路保护,输入线保护,断电保护测试；
并联输出：4组
输出范围（显示分辨率）：6-600V(1V) 4-400mA (1mA) 240W
3.0 特点：
★在工作状态中，可以实时微调；
★微电脑智能控制；
★液晶屏幕显示，同时显示电压、电流和定时时间；
★采用开关电源输出；
具有存储记忆功能；
具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能；稳压、稳流。
4.0 用途：
★适宜普通蛋白、核酸电泳。
凝胶成像系统（一套，同时配备高性能全新计算机一台）带★号的必须具备（全新）
1.技术指标：
★摄像头有效分辨率130万像素；
★专业的6倍光学变焦镜头；
摄像头信噪比：62dB；
摄像头像素大小5.2µm(H)×5.2µm(V)；
★CCD摄像头曝光时间：1/100000-1/50sec.；
★图像自适应增强积分，有效保证图像清晰，稳定，真实；
★可进行1D、斑点杂交和菌落记数等专业分析。
2.系统配置：
★采用高性能低照度进口黑白摄像头；
★进口专业分析软件；
★高配置品牌计算机；具备：CUPi7-4790 8G内存，独显2GB，1T硬盘  DVDRW WIN7，20英寸LED显示器，集成声卡，1000M以太网，前2USB2.0，2USB3.0，2音频接口，后2USB，视频接口VGA\HDMI接口，有线键盘、鼠标、音箱等
3.功能强大的分析软件
3.1. ★图象处理功能：
调整图像大小、调整亮度、调整灰度、调整对比度；
图像旋转、图像反色、图象裁切、图象缩放。
3.2D分析功能： 
★分子量、浓度和各条带在泳道内的含量计算；
可计算出每根条带的迁移率（Pix），强度（nt），净面积值；
最大面积值和百分比；
泳道的自动识别（包括弯曲泳道）；
★具有等高线功能，可标记出相同分子量的水平线；
★可在同一屏幕显示出所有泳道所有条带的灰度值、分子量、浓度、面积 、迁移率；
可添加各种文字、箭头、图形符号的注解。
3.3. 克隆计数（蓝白斑筛选）
3.4. 菌落、斑点杂交
3.5. ★数据结果与MS Excel无缝联接
3.6. 软件支持win98/Me/2000/xp/WIN7/WIN8/WIN10
4.基本参数
外形尺寸（L×W×H）：380×500×515mm
反射紫外光源波长：254nm、365nm
透射紫外光源波长：302nm
紫外光透射面积：200×200mm
可见光透射面积：250×220mm

5.特点：
暗箱式，无需暗室，可全天候使用；
★抽屉式灯箱互换，使用方便，防止污染；
★具有实时预览、手动对焦功能；
紫外滤光镜：EB专用超多层镀膜滤光镜；同时可以用于荧光染料染色成像和分析
★兼容tif、jpg、bmp、gif等诸多图像格式。590nm(可选6位滤镜轮)，可选460nm，530nm，630nm，670nm多层镀膜干涉滤光镜。
自动控制系统：
全电脑控制仪器操作，包括光源镜头聚焦、光圈调整、变焦、紫外防护、切胶等。 

★切胶防护：
专利切胶防护装置，保护人体免受紫外线损伤，方便切胶回收。
★高速数字接口：
通过单一USB2.0接口即可完成控制传输与图像采集，即插即用的特性使得整套图像系统的安装、连接、维护变得尤其简单、方便和快捷。
6.用途：
主要用于核酸、蛋白质电泳观察、照像和实验结果科学分析。
★核酸检测：各种荧光染料，如Ethidium bromide，SYBRTMGold，SYBRTMGreen，SYBRTMSafe，GelStarTM，Fluorescein，Texas Red标记的DNA/RNA检测。

★蛋白检测：考马斯亮蓝胶，银染胶，以及荧光染料如SyproTMRed,SyproTMOrange,Pro-Q Diamond,DeepPurple标记胶/膜/芯片等。

其他应用：各种杂交膜，蛋白转印膜，培养皿菌落计数，酶标板，TLC板等。 

1
1

