附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	太阳光模拟器配套I-V测试系统
	Oriel 94023A, PVIV-1A
	台
	1
	详见表后内容

	2
	BD流式细胞仪 
	CytoFlex
	台
	1
	详见表后内容

	3
	多角度吸收光度黑碳监测仪
	5012MAAP/

WXT 520
	台
	1
	详见表后内容

	4
	电化学分析仪/工作站
	无
	套
	1
	详见表后内容

	5
	光化学反应仪
	无
	台
	1
	详见表后内容

	6
	电位滴定仪
	梅特勒-托利多ET18型
	台
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。
主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，为必须满足项，不满足按废标处理。）
1、 太阳光模拟器配套I-V测试系统
· 太阳光模拟器：光源为不低于450W 氙灯；氙灯寿命：不小于1000个小时；辐照面积：不小于51mm x 51mm；准直度角：<±4 °；辐照不均匀性：<2 %；时间不稳定性：<0.5% STI，<2.0% LTI；光谱匹配度：13.8% - 23.0% (400-500nm)，14.9% - 24.9% (500-600nm)，13.8% - 23.0% (600-700nm)，11.2% - 18.6% (700-800nm)，9.4% - 15.6% (800-900nm)，11.9% - 19.9% (900-1100nm)；工作距离：12 ±0.5 in；光强可调节:0.1-100%。
· 满足测试标准：Ａ级(IEC 60904-9 2007),A级A (JIS C 8912)，A级 (ASTM E927 - 05)

· I-V测试系统：测试最大电流量不小于1A；配置专用工厂软件，可测试基本参数，如：Voc, Isc, Jsc, Vmax, Imax, Pmax, efficiency, fill factor, Rsc, Roc。
标准电池：2cm*2cm,可校准太阳光输出功率。
原装备用灯泡二个。
2、 BD流式细胞仪
· 配置二根激光器，除FSC和SSC检测外，可同时激发并检测5色荧光以上。
固体蓝色激光:488mm；50mW
固体红色激光:638nm；50mW
未来可以根据要求升级到3根激光同时检测13个荧光信号。
激光器具有超过20000个小时的工作寿命，可以自动检测并调节激光功率，具有温控功能，温控精度正负1度。
随机配备全部13个通道的滤光片，用户可以自由插拔实现切换通道。
· 样品检测灵敏度FITC和PE小于30MESF，经国家部门检验合格，提供检测报告。
使用先进的FAPD光纤阵列检测器，既增加检测灵敏度，又保证宽的检测范围。
· 检测速度： 不小于30,000 events/s

优越的光路设计，固定化光路。内置日常质控功能，自动校准激光延迟和光路，以确保最佳性能。
· 检测颗粒散射光分辨率为小于0.2μm；带全自动清洗系统。
多种荧光补偿功能，可自动补偿、在线补偿、离线补偿，补偿和电压增益为线性关系，补偿会随着电压改变自动改变，操作简单。
可以调节电压，同时拥有全自动电压调节和手动电压调节功能。
带全套软件系统。
拥有自动上样和手工上样功能，每管自动震荡混匀
· 操作系统为最新版Windows7的64位操作系统，中英文分析软件可以自由切换。
3、 多角度吸收光度黑碳监测仪
测量结果：黑碳、温度，湿度，气压，风向，风速和降水（降雨和冰雹）
3.1黑碳
   测量原理：多个检测器同时测量透射光和散射光
观测波长：670nm

· 滤膜更换：在20%透过率下（大约30μg）
   测量时间： >98%，可选择平均采样时间
   流量控制： 1m3/h(16.7lpm)

   滤膜：玻璃纤维，GF 型，
   数据输出：RS232

   工作温度：-20到50℃
   内置质量保证和温度压力自动补偿
3.2风速
测量原理：超声波；
测量范围：0～50米/秒；
分辨率：0.1米/秒。
3.3风向
测量原理：超声波；
· 测量范围：0～360°；
精度:±3°；
分辨率：1度。
3.4降水
测量原理：雨鼓声学振动压力感应式；
· 强度测量范围：0到200mm/h

降水测量范围：0到600mm

精度: 5%

3.5大气压力
测量范围：600～1100 hPa；
· 精度:±0.5 hPa  0～30 °C；±1 hPa  -52～+60 °C。
3.6大气温度
测量范围：-40～+60 °C；
+20 °C 时精度:±0.3 °C；
3.7相对湿度
测量范围：0～100 %RH。
· 精度：±3 %RH  0～90 %；RH；±5 %RH  90～100 %RH。
4、 电化学分析仪/工作站

· CV和LSV扫描速度：0.000001 V/s至10,000 V/s
· 扫描时的电位增量：0.1 mV（当扫速为1,000V/s时）

· DPV和NPV的脉冲宽度：0.001至10sec
电化学工作测试安装软件

其他特点：
自动或手动iR降补偿

电流测量偏置：满量程，16位分辨，0.003%准确度

电位测量偏置：±10V，16位分辨，0.003%准确度

外部电位输入

电位和电流的模拟输出
串行口或USB口数据通讯
5、 光化学反应仪
★光源：汞灯 (100w、300w、500w；或者100~1000w功率可调)，氙灯 (250w、350w、500w；或者100~1000w功率可调)，金卤灯(400w、500w；或者100~500w功率可调)

★反应工位：至少8工位

反应器材质及容积：石英，容积10ml、50ml、250ml

搅拌方式：磁力搅拌

冷却方式：水冷（双层石英冷阱）

仪器主件：光源控制器，光学防护暗箱，专用搅拌器（可双旋转）

·  冷却水循环装置：可实现-10℃~100℃的精确控温

配有多个规格滤光片（紫外滤光片、可见光滤光片）

6、 电位滴定仪
	序号
	电位滴定仪 招标要求

	      1
	总体要求

	1.1
	模块化设计，可实现水相、非水相酸碱滴定功能。

	1.2
	采用彩色中文触摸屏控制，并提供电位滴定仪专用软件记录数据

	1.3
	具有热插接和即插即用的硬件连接，更换硬件不需要软启动或硬启动，全面完整的通讯接口，不需要转接盒即可连接天平。

	      2
	仪器参数及功能

	2.1
	仪器工作环境：
温度：5℃～40℃；相对湿度：≤80%；电压：220V AC±10%

	2.2
	★滴定仪主机电势（mv/pH）测量范围：±2000mV；分辨率0.1mV

	2.3
	★控制方式：中文彩色触摸屏的控制终端（可扩展中、法、英、德等15种语言），可连接专用软件用于数据记录。

	2.4
	★驱动器步进精度不低于20000步；驱动器采用活塞上推式滴定管，有效避免活塞下压式滴定管驱动方式经常出现的气泡蓄积问题，保证实验结果可靠（不接受活塞下压式驱动器）；

	2.5
	滴定台：采用密封滴定设计，磁力搅拌台搅拌方式

	2.6
	不需要转接盒或其他设备即可连接天平等外围设备

	2.7
	标准品检测重复性RSD：≤0.5% 

	2.8
	★滴定类型：直接滴定、返滴定补偿、空白滴定补偿

	2.9
	★滴定仪专用软件可实现1台电脑同时连接不少于3台滴定仪

	      3
	仪器配置要求

	3.1
	自动电位滴定仪（含中文等多语言触摸屏、可滴定用上推式驱动器）主机 1台

	3.2
	可密封手工滴定台1套

	3.3
	水相酸碱滴定用电极 1支

	3.4
	磁力搅拌器1套

	3.5
	20ml高精度滴定管（包含连接管路、三通阀、滴定瓶盖等） 2套

	3.6
	1L棕色试剂瓶2个

	3.7
	干燥管组件2套

	3.8
	滴定仪专用数据采集软件及工作站主机1套（可实现1台工作站主机同时连接不少于3台滴定仪）

	3.9
	原装进口原厂可密封100ml滴定杯120个

	4
	安装、调试和验收

	4.1
	开箱检验、安装调试检验和最终验收要求参见商务部分相关条款。

	4.2
	合同签订后，卖方将仪器的实验室预安装条件发给用户，对所需的实验室环境条件，结合用户的实际情况进行指导并提出建议。接到用户安装要求后，立即安排技术服务工程师和用户一起开箱验货，核实与合同的内容及数量后，现场进行免费安装、调试，调试完成后验收。

	4.3
	调试检验验收要求：仪器和配件是否齐全，外观是否完好，仪器各部分功能是否能正常使用，所提供仪器及零配件规格是否与买方要求相符。

	4.4
	最终验收合格后，双方在验收文件上签字，同时进入免费保修期，整机保修期为壹年

	      5
	培训

	5.1
	现场培训：仪器安装调试验收结束后，由专业技术工程师进行免费现场技术培训，熟悉仪器结构，软件操作及简单的日常维护，并免费提供应用支持，样品免费测试，帮助客户建立分析方法和分析方法开发。

	5.2
	国内培训：免费提供2人次/台（套）学习班培训（培训费免费，交通和食宿费由买方自理），由专职工程师进行培训。 培训内容包括：仪器的基本原理、仪器操作、软件使用和开发、仪器维护和样品分析的全过程。

	  6
	技术服务

	6.1
	提供终身技术服务和支持

	6.2
	保修期内卖方免费提供保修零件（玻璃等易损件除外）。


1
- 1 -

