附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	532nm调Q脉冲激光器
	相当于A0-N-532
	台
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少一年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
532nm调Q脉冲激光器
1.工作方式：主动调Q★
2. 单脉冲能量：≥30uj@5kHz，≥20uj@2 kHz★
3.脉宽：约10ns@5kHz★
4.重复频率：1-50 kHz可调★
5.平均功率稳定性（RMS,4H）<5%★
6.预热时间<10分钟

7.发散角（全角）<1.5mrad

8.出口光斑直径约2mm

9.出光高度：71.8mm

10.冷却方式：风冷

11.工作温度：10-35℃

12.供电：PSU-AOM

13.预期寿命：10000小时

14.尺寸：激光头274(L)×99(W) ×100(H) mm3

尺寸：电源334(L) ×300(W) ×123 (H) mm3
1
- 1 -

