附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	O3分析仪
	49i-D1NAA
	台
	1
	详见表后内容

	
	动态校准仪
	146i-DT3BEAA
	台
	1
	详见表后内容

	
	NO-NO2-NOX分析仪
	42i-DNMSDAA
	台
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少2年。

主要配置或技术参数：（标注“★”指标为核心指标，不满足按废标处理。）
1、O3分析仪
★原理：紫外光度法
★ 量程：0-0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,20,50,100,200 ppm
★ 样品池：双光池检测
★ 最低检测限：0. 5ppb
★ 响应时间：小于等于20秒
• 显示及控制：大屏幕液晶显示；具有可用户定义的“软键”功能；在局域网上可被远程访问和下载分析结果
通讯：具备模拟、数字和TCP/IP网络接口，并且开放通讯协议
远程控制：能够远程设置所有的仪器参数和完全操作仪器；需随机附带远程控制软件
仪器维护：仪器模块化设计，具有便于维护的设计；包括电位器的调整，所有参数通过菜单设置，不需要打开机箱
2、动态校准仪
★ 流量测量准确度：±2%读数或1% 满度值，以较低者为准（ 20至100%满度值）
★ 流量测量线性：0.5%满度值
★ 流量测量重复性：±2%读数或1% 满度值，以较低者为准（ 20至100%满度值）
★ 零气流量：0-10slm
★ 标气流量：0-100sccm

•臭氧源输出浓度：6ppm-liters(稳定性和重复性满足或超过U.S.EPA的要求)
3、NO-NO2-NOX分析仪
★ 原理：化学发光法
★ 量程：0-0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,20,50,100 ppm
★ 零点噪音：0.20 ppb RMS  (60秒平均时间)
★ 最低检测限：0.40 ppb (60秒平均时间)
★ 零漂 (24 hour)：< 0.40 ppb
   显示及控制：大屏幕液晶显示；具有可用户定义的“软键”功能；在局域网上可被远程访问和下载分析结果

远程控制：能够远程设置所有的仪器参数和完全操作仪器；需随机附带远程控制软件
通讯：具备模拟、数字和TCP/IP网络接口，并且开放通讯协议
仪器维护：仪器模块化设计，具有便于维护的设计；包括电位器的调整，所有参数通过菜单设置，不需要打开机箱
1
- 1 -

