附件：
招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
	分包
	仪器设备名称
	参照或
相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	波文比观测系统
	BR1000
	套
	1
	详见表后内容

	2
	植物冠层分析系统
	WinSCanopy
	套
	1
	详见表后内容

	3
	露点水势仪
	Psypro
	套
	1
	详见表后内容


主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
分包1：
波文比观测系统（数量：1套）：
1主要配置：
数据采集器 1个，通道扩展板 1个，空气温湿度探头2个，强制通风罩2个；风速风向传感器 1个，大气压力传感器1个，表面温度传感器1个，四分量净辐射1个，土壤水分传感器，5个；土壤温度传感器2个；土壤热通量板4个；水压水位传感器，2个；无线传输模块1套；供电系统 1套，系统支架 1套；020C风向传感器 1个；CS616土壤水分传感器，3个；HFP01土壤热通量板3个；U20-001-04自记式水位计，4个
2技术指标
★2.1 数据采集器
最大扫描速率：100Hz；
模拟输入：16个单端通道（8个差分），4个脉冲通道，3个电压激发，8个数字输入输出口；
内存：标准为4M内存，可扩展至2G；
A/D转换：13bit；
标准工作温度－25～50°C ，可扩展到-40~85°C工作温度。
PakBus® 操作系统；支持：LoggerNet3.4/4.0，PC4001.2,或者ShortCut2.2

具有CS I/O和RS-232接口，支持SDM外围设备，支持PakBus、Modbus RTU协议，能够利用以太网、无线电、CDMA/GPRS和卫星等多种通讯方式进行数据传输
★2.2 通道扩展板
工作环境：-25℃~50℃（标准）；-55℃~ 85℃（低温扩展）；0~95% RH

供电：9.6~16 V DC

电耗：<210µA（静止状态）；6mA（激活状态）
继电器最大激发时间：20ms

最大开关电流：500mA； 

2.3 空气温湿度探头
工作温度：-50℃~50℃
温度传感器
传感器类型：热敏电阻
量程：-50℃~50℃
精度：±0.10℃（0.18℃）
相对湿度传感器
传感器类型：聚合物薄膜电容
量程：0~100%RH

精度：±2% RH

温度系数：0.04%RH/℃
配套强制通风罩
　　流量：1000ft/min 风扇区；500 ft/min传感器区
温度范围：标准-50°C ~+ 85°C，可选-50°C~ + 100°C
电功率：115VAC 20W；12 VDC 250mA；220VAC18W

2.4 风速风向传感器
风   速：
精度：0.11m/s（<10.1m/s时）；±1.1%（>10.1m/s 时）；
分辨率：0.7998m/s；启动风速：0.4m/s；
量程：0~75m/s
风   向：精度：±4º；
启动风速：0.4m/s；
量程：机械360º，电子356º；分辨率：0.5º
2.5 大气压力传感器
量程
500~1100hPa

总精度
±0.3hPa @20℃：±0.6hPa @0℃~40℃；±1.0hPa @-20℃~45℃；±1.5hPa @-40℃~60℃
线性：±0.25mb

可重复性
±0.03hPa

长期稳定性
±0.1hPa/年
分辨率
±0.01mb

2.6 表面温度传感器
光学镜: 锗透镜
精度：±0.2℃（-10～65℃时），±0.5℃（-40～70℃时）
重复性: ±0.05℃（-10～65℃时），±0.1℃（-40～70℃时）
波长：8～14μm

响应时间：<1秒
工作环境：-55～80℃，0～100%RH，防水，适合野外环境
★2.7 四分量净辐射
输入电压范围 5-16V DC（加热器最优在 12V DC使用）；
响应时间（ SDI-12 协议）：1S（ SDI12 数据传输速率；探测器回复时间为 0.5sec）
长波辐射：
灵敏度 0.12mV/W/m^2（每个传感器不同，典型数值列举）；
测量范围 -200~200W/m^2（净长波辐照度）；
测量重复性 <1%；非线性误差 <1%；探测器响应时间 <0.5s；光谱范围 5~30μm（ 50%点）
短波辐射：
灵敏度：向上：0.057mV/W/m^2，向下：0.15mV/W/m^2；
输出范围：向上：0~114mV，向下：0~300mV；
测量范围 0~2000W/m^2（净短波辐照度）
2.8 土壤水分传感器
精度：±2.5% VWC

分辨率：0.1% VWC

电耗：65mA（工作时）；45μA（静态时）
供电：5~18VDC

2.9 土壤温度传感器
量程：-50℃~70℃
传感器类型：热敏电阻
可互换性误差：<±0.2℃（0℃~70℃时），±0.5℃（-50℃时）
线性误差：<0.03℃（-50℃时）
2.10 土壤热通量板
灵敏度：50μV/W/m2

量程：-2000～2000W/m2

工作温度：-30～70℃
温度依赖性：<0.1%/℃
传感器内阻：<0.00625km2/W

精度： -15%~+5%

★2.11 水压水位传感器
量程0~2.9psig（0~20kPa）; 

测量时间：<1.5s;

信号输出：SDI-12、RS-232;

分辨率：0.0035% FS;

精度：±0.1% FS TEB
2.12 无线传输模块
提供无线传输模块，并负责无线传输模块的调试工作。
2.13供电系统
太阳能板供电单元（100AH，80W以上），配备充电控制器、可充电电池（含箱）等整套供电系统；
2.14系统支架
包含野外安装使用的全部附件，包括安装主支架、线缆（含防护）、防水机箱（不低于IP66）、防雷设备及相关附件等
2.15 020C风向传感器
风向量程：机械0~360º，电子0~357º
启动风速：0.22m/s

精度：±3º
工作温度：-50~65℃
特殊范围：0~1.0V，0~360º
输出阻抗：最大100欧姆
2.16 CS616土壤水分传感器
精度：±2.5% VWC

分辨率：0.1% VWC

电耗：65mA（工作时）；45μA（静态时）
供电：5~18VDC

2.17 HFP01土壤热通量板
灵敏度：50μV/W/m2

量程：-2000～2000W/m2

工作温度：-30～70℃
温度依赖性：<0.1%/℃
传感器内阻：<0.00625km2/W

精度： -15%~+5%

2.18 U20-001-04自记式水位计
水位量程
0~4m

水位精度
±0.075FS，0.3cm

水位分辨率
<0.014kPa；0.14cm

温度范围
-20~50℃
温度精度
±0.44℃（0~50℃时）
温度分辨率
0.1℃（25℃时）
响应时间
<1s（压力，90%）；3.5min（温度，90%）
内存存储
64K，可存储约21700组压力和温度数据
· 2.19 整套系统需要有国外原生产厂家针对该项目的正式授权函
3售后服务
现场安装、调试，进行操作试验。按用户要求提供10-30名人员的免费操作及维护培训。产品提供1年免费质保，在接到用户的服务申请后，供应方在2小时内响应，需到现场解决的，维修工程师在72小时内到达现场。
分包2：
植物冠层分析系统（数量：1套）：
用途：野外现场获取冠层图像，软件分析得到植物冠层的形状（大小及位置、冠层分布）、郁闭度、冠层上下光辐射、太阳辐射通量、测点因数、透光面积和叶面积指数等参数。
技术参数：
1 半球直径（近似值）：3800

2像素：2400万
★3遥控： 置于指北器中，25m距离 

★4指北及精度：置于指北器中，精度±4度角
★5软件分析功能及参数：向下图像获取（用于地表覆盖分析），透光面积、间隙指数、叶面积指数(LAI)、叶分配角(LAD)，平均叶角(MLA)、孤立树木叶面积指数、各冠层间隙分析、间隙尺寸分布、植被覆盖图像分析、全背景鱼眼图像分析、光散射、直接辐射通量 等等。 

★6系统组成：WinSCANOPY专业版软件，可距离地面15cm并垂直向上拍摄三脚架，单反相机（含原装备用电池），180°鱼眼成像镜头，16Gb内存卡，自平衡O型支架（含指北器和遥控器），便携箱。
★以上所有设备要求工期6个月以内，原厂授权和质保，质保期1年。
分包3：
露点水势仪（数量：1套）：
用途：本系统以露点方式进行工作，操作简单，利于维护。由主机与相匹配的系列传感器（样品室）组成，通过选配不同的传感器可以测量原位测量土壤、叶片的水势，也可以测量液体的水势。自动测量、记录和存储数据，每次测量间的时间间隔可以根据需要自行设定。有数字显示功能，可单机进行野外的长期监测。同时可连接测量最多8个样品室，并以MPa形式直接读数。
技术参数：
★1、测量范围：+/-300mV
　2、分辨率：20nV
　3、精度：60nV
　4、温度范围：0-60℃
　5、显示：4行20字符LCD显示，具有背景灯
★6、测量通道：8个通道
　7、数据存储：10000个数据
　8、通讯方式：RS232标准接口
　9、供电方式：12V铅酸蓄电池
★10、C-52样品支架：直径9.5 mm ,深4.5 mm 适用于土壤和其它较大样品；
　　　　　　　　　   直径7 mm ,深2.5 mm 适用于叶片；
　　　　　　　　　   直径9.5 mm ,深1.25 mm 适用于标准滤纸片；
★11、C-52测量范围：通常为-0.05MPa 到 -8 MPa ，使用特殊技术可以达到 -300 MPa；
★系统组成：露点水势仪,

叶水势探头 不少于12个
C52样品池
充电器及软件包
以上所有设备要求工期6个月以内，原厂授权和质保，质保期1年。
1
- 5 -

