附件1：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	VOC检测仪（ppbRAE3000）
	ppbRAE3000
	台
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少2年。

主要配置或技术参数：（标注“★”指标为必须满足项，不满足按废标处理。）
1、VOC检测仪（ppbRAE3000）
★传感器类型：10.6/9.8/11.7eV紫外灯的PID传感器

★校正系数：内置超过220种VOC气体

•采样方式：泵吸式

•外壳材质：工程塑料，橡胶外套

•防护等级：IP66（开机）/IP67（关机），完全防尘，可水淋

•安全等级：UL/cUL认证：Class I, Division 1, Group A, B, C, D

ATEX认证：Ex II 2G EEx ia IIC T4 IECEx认证：Ex ia IIC T4

•抗电磁辐射：EMI/RF等级：EMC Directive 2004/108/EEC

•温度：-20℃~+50℃

•湿度：0%~95%RH（无冷凝）

•显示屏：大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯

•显示语言：中文/英语+符号

•显示内容：实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度

•操作模式： 卫检模式（数值显示）或调查模式（图形显示）

•按键：1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关

•报警方式：95dB@30cm蜂鸣器， 红色LED

★报警信号：气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警

•报警点设置：单独设置TWA、STEL和高/低报警限值

•报警点模式：锁定或自动重置

★数据存储：内置存储260000点的数据容量（1分钟间隔约2个月）记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等

•采样间隔：1~3600秒可调

•数据通讯：USB（底座）、RS232（旅行充电器）、可选择内置蓝牙；模块实现实时数据无•线传输

•标定方式：两点/三点式零点/扩展标定

•标定存储：可存储8次标定数据，包括标气类型、报警限值设定、及标气参数等

•泵方式 内置

•泵流速：450~550cc/min

•电池：可充电锂离子电池：4.2V/3300mAH

•碱性电池盒：4个AA电池

•运行时间：可连续工作16小时（视工作环境和使用频率）

•锂电池充电时间 8小时

•尺寸：255mm×76mm×64mm

•重量：738g（含锂电池）

• 
1
- 2 -

