附件1：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 分包 | 仪器设备名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气挥发性有机物观测系统 |  | 台 | 1 | 详见表后内容 |

以上所有设备要求免费质保期至少3年。

主要配置或技术参数：（标注“★”指标为必须满足项，不满足按无效标处理。）

该设备包含多个部件，各部件串联协作，共同实现大气中VOC的在线和离线观测。

主要配置：

★1. 全自动大气VOCs预浓缩仪：既满足苏玛罐、气袋样品的离线分析，也可实现在线进样。

★2. 热脱附仪串联冷冻除水装置：采用先进的制冷和高效冷阱捕集技术，实现C2-C44化合物的定量回收和再收集。采用冷冻除水装置避免高挥发性有机物或极性分子的损失。

★3. 苏玛罐清洗装置: 对苏玛罐进行氮气冲洗，保证离线采样的可持续进行。

★4.气相色谱串联多检测器系统 (火焰离子化、火焰光度和质谱检测器) 主要用于识别和定量样品中的挥发性有机化合物。多检测器的使用确保了不同类型有机化合物的准确定量及最优的检测限。

技术参数：

一、全自动大气VOCs预浓缩系统

1、对在线分析，每小时样品收集时间 > 30 min；

2、半导体和液氮双重富集模式，确保富集效率；高温解析独立温控模块，保证瞬时解析，避免峰展宽；

3、质量流量控制器进准控制采样流速；

4、在线除水装置，避免极性目标VOC的损失。

二、气相色谱串联多检测器分析平台

1、气相色谱

操作温度：室温以上5℃-430℃；温度设定值精度：0.1℃，流量范围：0-200 mL/分钟N2，0-1250 mL/minH2或He；控温精度：≤0.01℃；

2、四级杆质谱检测器

质量数范围：1.8-1040amu，以0.1amu递增；最大扫描速率：12000amu/秒；离子化能量：5-241.5eV；分析器：整体镀金双曲面石英四极杆，必须独立温控以确保质量轴稳定性及充分的抗污染能力，非预四级杆加热，温控范围106℃-200℃；

超高效离子源 (HES) 可最大程度增加产生于离子源体，检测限 IDL 低至 1.5 fg。缩短样品前处理和维护时间，同时还可满足当前的灵敏度要求。

3、火焰离子化检测器

通用型检测器，常用于碳氢化合物检测；

数据采样速率:500Hz；最高使用温度：450˚C；

4、火焰光度检测器

又称硫、磷检测器，实现对含硫，含磷物质的高灵敏度检测；

最低检测限：< 45 fg P，< 2.5 pg S，以甲基对硫磷为样品测定。

三、清洗平台

用于清洗苏玛罐，非检测装置；

加热：4通道加热可调；温度范围：50-120℃；真空泵:100L/min干式真空泵；抽真空度：＜10Pa；抽真空时间：< 10 分钟 （4个6升）。

各部件之间可形成硬件链接，并可通过电脑软件进行控制和设定，构成大气中挥发性有机物在线和离线分析系统。