附件：
招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
	分包号
	序
	仪器设备名称
	参照或
相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	1.1
	安德森分级采样器
	Thermo  20-811
	台
	1
	详见表后内容

	
	1.2
	细胞计数仪 
	LIFE Countess IIFL 　
	台
	1
	详见表后内容

	
	1.3
	倒置荧光显微镜
	江南永新 XD-202 
	台
	1
	详见表后内容

	
	1.4
	蛋白电泳仪
	电泳槽1704469+电源1645052
	台
	1
	详见表后内容

	
	1.5
	蠕动泵
	保定兰格 BT100-1L驱动器+DG-12(10)泵头
	台
	1
	详见表后内容

	
	1.6
	手持式烟气分析仪
	ECOM-D 
	台
	1
	详见表后内容

	
	1.7
	医用低温保存箱
	海尔DW-86W100
	台
	1
	详见表后内容

	2
	2.1
	紫外可见光分光光度计
	美国赛默飞世尔GENESYS10S
	台
	1
	详见表后内容

	3
	3.1
	环绕式光化学反应仪
	YZ-GHX-AR
	台
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。
主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
分包1：
1.1安德森分级采样器
1.技术指标
1.1采样器高度：21.6cm

1.2采样器直径：9.5cm

1.3采样器重量：1.6KG

1.4泵尺寸：24.1cm*14cm*11.4cm

1.5泵重量：3.9kg

1.6流速：校准后操作在28.3lpm(1CFM)

★1.7 粒径分级（um）
（工作流速28.3 lpm） 0级=9.0 , 1级=5.8 ,2级=4.7 ,3级=3.3 ,4级=2.1，
5级= 1.1 ，6级= 0.7 ，7级= 0.4 

2. 仪器配置：
2.1 8级不成活采样器(8个铝合金撞击盘)

2.2补充过滤器夹片
2.3 8个收集盘
2.4 220V泵
2.5 高效预分离器
2.6 81mm石英膜
1.2、细胞计数仪
1.技术指标：
1.1仪器类型：台式细胞计数仪





★1.2 处理时间：<10秒，可以提供细胞总浓度、活细胞和死细胞所占比例和细胞显微图片
1.3 细胞样品范围：1x104-1x107细胞/ml
1.4微粒直径范围: 4-60um；细胞直径范围：7-60 um

1.5所需的样品体积: 10 ul
1.6 程序：内置Countess®全自动细胞计数平台软件，可免费升级
1.7光学: 3通道（明场LED+ 2 个LED光立方插槽），可选配2种光立方（约20种）；LED使用寿命50,000小时
★1.8 可全自动同时对两种不同荧光通道的细胞进行计数，进行细胞表达、细胞活力、细胞凋亡及细胞周期分析。
1.9 摄像机: 500万像素，2.5倍光学放大；总放大倍数：约55倍
2、仪器配置及必备件
2.1全自动细胞计数仪，1台；
2.2四种电源接头，一套；
2.3 细胞计数板，1包（50个）；
2.4 USB drive，4GB, 1个；
2.5 Quick reference card（QRC），1个。
1.3、倒置荧光显微镜
1、技术参数
★1.1 超长工作距离NA0.3、LWD72mm；聚光镜组可拆卸，能满足使用不同高度的培养瓶;最大工作距离154mm.

1.2 物镜：10× 无限远长距平场荧光物镜；20× 无限远长距平场荧光物镜；40× 无限远长距平场荧光物镜；4× 无限远长距平场物镜；
1.3 转换器：五孔转换器
1.4 二波段荧光附件:B波段激发:BP426-490nm(分色：DM500.截止：BA520),G波段激发:BP480--550nm（分色：DM570，截止：BA590）
1.5荧光照明系统：电源100W高压汞灯,带计时器.

★1.6冷CCD:最大帧率2048×1536及2560×1920     4f/s
                            1600×1200                6f/s








1280×1024



  8f/s








1024×768



  14f/s








 800×600



  16f/s








 640×480



  24f/s

2、配置
2.1主机 （B,G波段）  1台，
2.2 冷CCD            1个，
2.3 荧光镜头           1个。
1.4、蛋白电泳仪
1.技术参数
1.1凝胶托盘尺寸 (OD)（宽 x 长）：15 x 10 厘米
★1.2 支持 ReadyAgarose 凝胶
1.3 样本通量 ：10–60 
1.4 基本缓冲液需要量： 650 ml 
★1.5 溴酚蓝迁移： 4.5 cm/hr（75 V 下）
1.6 电源输出范围：电压5-250 V，电流0.01-3.0 A，功率300 W

1.7 有4对并联输出
1.8 两行16字符的液晶显示屏可单屏幕编程
1.9 恒压恒流或恒功率输出
    2.配置
2.1 中型水平电泳槽   1个
2.2 15孔和20孔梳子🔢1把
2.3 小型灌胶架       1个
2.4 高电流电源
    1台
1.5、蠕动泵
★1、转速范围：1.0～100.0rpm，正反转可逆；流量控制范围：0.002-500(ml/min)
★2、转速调节分辨率：0.1rpm

3、控制方式：旋钮结合按钮，支持外部信号控制和通讯控制
4、显示方式：液晶屏同时显示流量和转速
5、流量校正：将设定流量获得的实际流量值输入，自动进行流量校正
6、外控功能：启停控制、方向控制、速度控制(4～20mA、0～5V、0～10V可选)

7、通信接口：RS485

8、掉电记忆：重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作
9、全速功能：一键控制全速工作，用于填充、排空等
10、外形尺寸(长×宽×高)： 202×160×239(mm)

11、适用电源：AC 110V±10%/50W或AC 220V±10%/50W可选
12、工作环境温度：0℃-40℃
13、工作环境相对湿度：< 80%

14、防护等级：IP31

15、重量：5.3kg

1.6、手持式烟气分析仪
★(1) 可测量: O2, CO, NO, SO2, 烟气温度（T-Gas）, 环境温度（T-Air）, 烟气压力, 温差等，传感器测试范围与分辨率如下：
O2 : 0-21.00%, 分辨率0.01% ;

CO :0-10000ppm(H2补偿), 分辨率1ppm； 

NO: 0-5000ppm 分辨率1ppm；
 SO2: 0-5000ppm 分辨率1ppm；
  T-gas: 0-650℃, 分辨率0.1℃；
   T-room: 0-100℃, 分辨率0.1℃；
★(2) CO传感器配置安全装置（在超量程时自动关断保护，自动启动第二个气泵吹扫）；
(3) 配备三通道烟气采样管线≥3.5米，且采样过程中可进行温度和压力测量；
(4) 取样泵流量1L/min;

(5) 配备环境温度传感器；
(6) 配备帕尔帖气体冷却器和电子检测冷凝水；
(7) 配备市电和可充电的锂电池,由内置切换使用，也可通过车载电源充电充电器，电缆线长＞2.5m；
(8) 配备高速热敏打印机；
1.7、医用低温保存箱
1、技术参数：
1.1电压(V/Hz) ：220/50 
★1.2温度范围(运行最低/最高温度)：-40～-86℃ 

1.3有效容积 L ：100 
1.4 2"冻存架存放数量：9 
1.5 3"冻存架存放数量：9 
1.6 2"冻存盒最大装载量(个)： 72 
1.7 3"冻存盒最大装载量(个) ：54 
1.8 额定功率(KW) ：0.65

分包2：
2.1、紫外可见光分光光度计
1 工作条件：
1.1湿度:  70% 

1.2温度: 15 - 30  C

1.3电源: 100－240V; 50－60 Hz 

2详细技术参数：
2.1*光学系统：分光束，光栅，双检测器，本机控制
★2.2*光源：氙灯光源（保修3年）。氙灯在紫外区的强度时氘灯的数倍，所以信号强，信噪比高，灵敏度高；氙灯寿命长，平均可使用10年，免除后续换灯的麻烦和费用；氙灯是瞬间光源，无需预热，开机即测。
★2.3*带宽：1.8nm

2.4波长范围：190nm－1100nm，线性范围广，可达近红外区。
2.5波长精度：±1.0nm

2.6波长重复性：±0.5nm

2.7吸光度范围：-0.5～5.0A，线性范围广。
2.8*显示器：仪器本身带LCD液晶屏幕，可显示吸光度值，浓度，数据曲线等。
2.9吸光度精度：±0.005A(1Abs)

2.10*稳定性：<0.0005A/hr

2.11*噪音：<0.00025A

2.12*杂散光：<0.08％（220nm&340nm）
2.13触摸键盘：一体化，密封防腐蚀键盘，经久耐用，操作方便。
2.14*数据保存打印：内置热敏打印机，可方便的打印数据及图谱。并可外接打印机。具备USB接口，可用U盘导出数据。而且仪器标配中英文软件，可以连接电脑使用。
3、配件：智能6池旋转池架一个，单池架1个。
4、技术服务：
4.1 仪器安装、验收：
必须由仪器制造厂技术人员到现场安装仪器，并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件。
4.2用户培训：
 4.2.1卖方提供现场培训；
    4.2.2卖方提供快速响应的维修服务体系。
4.3保修期：主机保修一年，光源保修三年
分包3：

3.1、环绕式光化学反应仪
(1). 进口光源控制器，内置光源转换器，功率连续可调，稳定性高；

(2). 反应暗箱内壁使用防辐射材料，且带有观察窗，方便观察；

(3). 采用内照式光源，受光充分，灯源采用耐高压防震材质，持久耐用；

(4). 配有大功率磁力搅拌器装置，使样品受光充分，可以更好在光环境下催化反应；

(5). 多功能光化学反应仪是双层耐高低温石英冷阱，可通入冷却水循环维持反应温度；

(6). 机箱外部结构设有循环水进出口，内部设有2个专用插座，供灯源和搅拌反应器使用。

技术参数：

  (1). 光源功率可连续调节大小；

★(2). 集成式光源控制器，可供汞灯、氙灯等多种光源使用；

★(3). 汞灯功率调节范围：0-1000W连续可调节；

★(4). 氙灯功率调节范围：0-1000W连续可调节；

(5). 石英规格：30mL、50mL、100mL、200mL 四种规格；

(6). 可同时处理8根样品；

(7). 八位磁力搅拌器装置可同步调节8个样品的搅拌速度；

(8). 玻璃反应器可250 mL、500mL 、1000mL三种规格；

(9).大功率强磁力搅拌器可使得样品充分混匀受光。
1
- 1 -

