附件：
招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	小型飞行时间质谱仪
	适用于BenchTOF-dx


	套
	1
	详见表后内容


主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

用于PTR等离子源：
第一级真空采用PTR离子源，传输区为离子采样锥加聚焦电极配合DCQ-LENS透镜准直离子运动方向，检测区采用飞行时间二级反射结构。
1）★分辨率：质谱分辨相邻两个离子质量的能力，优于4000，采用二阶反射式结构，消除离子空间分散误差，提高仪器分辨率；可对接大气压下离子源（ESI、APCI、MPT等）、PTR等离子源。
2）动态范围：优于3个量级；
3）★检测速度：谱图优于10张/秒，采用双通道1G/s高速采集卡进行数据采集，快速提取物质含量信息；

4）★检测限：对甲苯、苯等挥发性有机物优于0.1ppb，利用高灵敏度质子转移反应离子源，对挥发性有机物检测具有极高的灵敏度；
5）★质量精度：优于30ppm，采用自动校准功能，实时校准质谱坐标；
质保：所有仪器自验收合格之日起质保一年。
供货期： 所有仪器供货期为收到预付款后3个月内。
1
- 1 -

