附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	Picarro维修
	
	台
	1
	见附件

	
	
	
	
	
	


以上所有设备要求免费质保期至少2年。

主要配置或技术参数：（标注“★”指标为必须满足项，不满足按废标处理。）
仪器名称： Picarro G1301 CO2/CH4/H2O分析仪
仪器型号：G1301
仪器序列号：406-CFADS102
仪器问题：此分析仪的测量精度不能达到指标要求，即CO2、CH4，H2O的精度和漂移不能满足测试需求。初步判断是因为分析仪的测量腔室的镜面的反射率降低，影响了分析仪的测试精度，需要对测量腔室进行检测和维修。
需要维修内容：检测测量腔室的镜面是否污染；重建测量腔室；根据新的测量腔室重新配置校准文件；完成精度和漂移的测试，并且保证测试数据满足仪器的指标要求。
具体指标如下：
	
	CO2
	CH4
	H2O[image: image1.jpg]Excellent Precision without Recalibration
0

-50: 3D std.|dev = 0.29
80 std| dev =
-100 1240

-150

(%)

a
2-200

-250

144 142

-300

-40 -30 20 -10 O 10

80 (%o)

Samples from four groundwater locations with multiple
injections of each location. The four locations provided
a range of both 60 and 8D values which demonstrates
the instrument’s ability to transition with minimal
memory. The expansion shows the excellent precision
achieved for the repeated injections, even through hours
of operation.





	精度( 5min)
	<200 ppb
	<1ppb
	0.01%

	最大漂移峰-峰值（24hrs）
	150 ppb
	1 ppb
	——


1
- 1 -

