附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	自动气象站雨量传感器校准仪
	JJS2
	套
	1
	详见表后内容

	
	自动气象站高精度数字温度计
	RCY-IA
	套
	1
	详见表后内容

	
	温度检定箱
	ZH936N
	套
	1
	详见表后内容

	
	自动气象站湿度传感器校准设备
	JDS503
	套
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少一年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，为必须满足项，否则，按废标处理。）
1、自动气象站雨量传感器校准仪
★ 雨强控制指标：大雨强控制4mm/min（控制时间：2’30”+ 10”）、小雨强控制1mm/min（控制时间：10’+ 1’）
★ 标准球容积：314.16ml
★ 承水口直径：Φ159.6mm和Φ200mm
★ 节流阀流速控制范围：0～5mm/min
★ 计数方法：自动计数
2、自动气象站高精度数字温度计
★ 测温范围：-60～100℃
★ 测量误差：≤±0.05℃
★ 最小分辨力：≤0.01℃
3、温度检定箱
★ 温度范围：-25℃~150℃，稳定性：≤±0.005℃，均匀性：<0.008℃
★ 分辨率：0.001℃（全量程），显示准确度：<0.05℃, 控温精度：≤0.05℃
★ 支持液槽模式和干体炉模式。
★ 具有至少2个PRT输入通道和至少3个热电偶输入通道。
★ 多终端支持：电脑、手机、PAD均可查看观测校准数据。
•  外部溯源标准器：精密级PT100铂电阻
•  支持以太网接口和USB插口，可以通过U盘导出校验数据到电脑。
4、自动气象站湿度传感器校准设备
★ 量程：10~90%RH，步进0.1%RH

★ 湿度精度：±2%RH，稳定性优于±0.5%RH，响应时间优于10分钟
★ 温度精度：±0.3℃，工作温度：15~35℃
★ 探头测试口：不少于7个，通过转换头转接
★ 被检传感器电压输出：0-1，0-5，0-10VDC，被检传感器电流输出：4-20mA
•  信息显示：数字LCD
1
- 1 -

