附件：
招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	荧光仪
	Pocket PEA
	套
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，为必须满足项，否则按废标处理。）
1、 主要配置
主机，充电器，80个暗适应夹、软件及手册。
2、 技术指标
1) ★准确记录叶绿素荧光诱导动力学曲线的快相部分，每秒钟可以连续记录10万次荧光踪迹数据，在1秒钟内完整测定叶绿素的OJIP荧光诱导动力学曲线，测量计算FO，Fm，Fv，Fv/Fm，Ft，FJ，FI，FP，Tm, ψO，φEo，φDo，Vt，VJ，WK，PIABS，PICS，ABS/RC，TRO/RC，ETO/RC，DIO/RC，RC/CSO，RC/CSM等五十个叶绿素荧光参数。
2) ★红色二极管聚光光源，波长最大峰在650 nm，谱线半宽22 nm，叶片表面最高光强度>3500µmol m-2s-1。
3) ★存储200条叶绿素荧光动力学曲线的全数据和参数。
4) 记录时间有1秒、3秒和10秒3个选择档次。
5) 功能强大的数据传输及分析软件。
6) 蓝牙无线传输数据。
7) 内置可充电锂电池，可连续使用4小时。
1
- 1 -

