附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	序号
	设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	（1）
	任意波形发生器
	DG4102
	台
	20
	详见表后内容

	
	（2）
	数字示波器
	DS2102A
	台
	20
	详见表后内容

	
	（3）
	数字万用表
	DM3058E
	台
	20
	详见表后内容


设备要求免费质保期五年以上，供货期间为20天。需提供产品技术手册/产品彩册、原厂授权书。开标前需要提供样机。
主要配置或技术参数要求（“★”为核心指标，如不满足，将按废标处理）

分包一：
（1）任意波形发生器：
★1 、标配双通道,通道间相位精确可调，最高输出频率100MHz；
★2 、500MSa/s采样率，14bits垂直分辨率；
3 、2ppm高频率稳定度，-115dBc/Hz的低相位噪声信号输出；
4、 150种内建波形，包含 cosh、cot、cscpro、lognormal、log、sech、指数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛伦兹、双音频、DC电压等，可以输出生物电信号、医疗电子信号，分段调制信号；
★5、丰富的模拟和数字调制功能（AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、3FSK、4FSK、OSK、PWM）；
★6、标配100MHz带宽，7 digits/s高精度频率计，频率计可以设置闸门时间，可以以动态曲线的形式显示；
7、16次的谐波信号发生器功能，帮助学生理解各种波形都是基本（正旋波）叠加的效果；
★8、7英寸高清屏（800x480分辨率）直观的图形界面， 液晶屏可以显示输出波形形状，可以两个通道、频率计同时显示在屏幕上且互不干扰；
9、谐波失真 ：1MHZ-10MHZ <-55dBc；总谐波失真<0.1%(10HZ-20KHZ，0dBm)；
10、谐波输出：可以输出16次谐波；谐波类型：偶此谐波、奇次谐波、顺序谐波、自定义；
    谐波幅度：各次谐波幅度可设置。谐波相位：各次谐波相位均可设置。
11、平坦度：≤ 10MH ±0.1dB; ≤ 60MH ±0.2dB; ≤100MHz：±0.4dB;≤160MHz：±0.8dB;≤200MHz：±1dB；
12  短路保护功能，过载自动禁用波形输出；
13、接口：USBhost，USBDevice， LAN接口；
（2）数字示波器
★1、双通道数字示波器，单次模拟带宽100MHz；
★2、实时采样率2GSa/s,并且在1ms以下均可以保持该实时采样率；
3、存储深度14M点，即单次捕获可以在内存中存储14M个采样点，并可以通过USB导出14M采样点；
4、具有最高8192次平均值、峰值检测、普通和高分辨率四种采样方式，其中高分辨率采样方式可以提供12bit分辨率；
5、时间档位2ns/div～1000s/div，可以作为记录仪记录连续14000s波形；
★6、幅度档位500uV～10V/div，可以测试微小信号，并可以使用标配探头直接测试市电；
7、最高波形捕获率50000wfms/S，并可以通过AUX接口验证该捕获率；
8、标配65000帧波形录制、回放、分析功能；
★9、8英寸WVGA，800×480分辨率显示屏，并且具备256级波形灰度显示效果；
10、标配欠幅脉冲、建立保持时间、RS232、IIC、SPI和CAN总线触发功能；

★11、具备加、减、乘、除、逻辑运算和可编辑高级运算功能，可以对波形进行微分、积分等运算；

12、具备Y-T、X-Y、Roll、延迟扫描和慢扫描等多种时基模式。
（3）数字万用表

★1、5½ digits 读数分辨率（240，000 count）；
2、基本直流电压准确度0.015%；
3、高达123 rdgs/s的测量速度，范围内可以以ms精度任意设置测量速度 ；
4、测量交直流电压和电流、二极管、二四线电阻、电容、通断、频率和周期；
5、通断测试1到2000欧姆可调；
6、测量输入电阻大于1G欧姆；
7、交流电压测试频率范围20Hz到100KHz；
8、最大10A 直流电流量程；
9、测量2nF到10000uF的电容；
10、双显示测量，可以同时测量电压和频率，传感器计算值和原始值等俩个参数；
★11、支持任意传感器测量，﻿预设B、E、J、K、N、R、S、T型热电偶的ITS-90变换和Pt100、Pt385铂电阻温度传感器变换；
12、支持USB接口远程控制和使用U盘导出2000个历史测量数据；
★13、内部标配10组历史数据存储（2000读数/组）、10组传感器数据存储（1000读数/组）、10组仪器设置存储、10组任意传感器设置存储；
★14、数学统计功能，可以计算Pass/Fail、相对（RELative）、最小值/最大值/平均值、dBm、dB、Hold、直方图、标准偏差。P/F功能可以输出脉冲信号控制其他设备；
15、标准SCPI命令集，可以和至少俩家世界主流品牌产品兼容，方便搭建测试系统；
★16、256×64点阵液晶显示；
17、标配万用表测控软件，可以控制和实现万用表各项测量功能，并能测量实现趋势绘图功能。
