附件：

南京信息工程大学混响室主要技术指标及要求

- 主要指标

现规划建设混响室的场地位于南京信息工程大学2号学科楼一层，可用空间平面尺寸为：7750mm×5550mm，地面以上总高度约4300mm（以实际测量为准）。涉及混响室设计的标准有：GB /T 20247—2006《声学混响室吸声测量》，对应ISO 354:2003《Acoustics -- Measurement of sound absorption in a reverberation room》；GBJ 47-83《混响室法吸声系数测量规范》；GB/T 6881.1-2002《声学声压法测定噪声源声功率级混响室精密法》，对应ISO 3741:2010《Acoustics -- Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure -- Precision methods for reverberation test rooms》。本混响室的设计施工基本遵循这些标准来执行。

建成后的主要指标：

(1)房间体积：约170m³

(2)混响时间：

| 频率（Hz） | 100-800 | 1k | 1.25k | 1.6k | 2k | 2.5k | 3.15k | 4k | 5k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200m³吸声量 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 12 | 13 | 14.1 |
| A0 | 5.85 | 6.3 | 6.75 | 7.2 | 8.56 | 9.46 | 10.8 | 11.7 | 12.7 |
| 最低混响时间（s） | 4.76 | 4.42 | 4.12 | 3.87 | 3.26 | 2.95 | 2.58 | 2.38 | 2.19 |

二、主要施工要求

2.1 原有窗口、门口封堵

原有的玻璃墙，窗及门窗需要采用240mm实心砖砌墙封堵，同时保证不影响原有建筑的外观及主要结构。

2.2混响室内表面处理

(1)原有内表面墙壁该做铲除处理的要清理彻底，新建墙面完成后，建议使用界面剂表面滚涂,防止以后施工面与原墙面产生空鼓。

(2)使用防水腻子批灰(两遍以上)根据现场情况而定,要求完成后表面细腻平整，防水腻子使用聚乙烯醋酸乳液与水搅拌,聚乙烯醋酸乳液与水的比例约为1:0.5,视乳液的质量粘度而定。

(3) 使用240目以上的砂纸打磨平整光滑。

(4) 使用亚光聚脂漆涂刷,涂刷时要求均匀到位,无遗漏。第一遍完成后要求使用320目以上的砂纸打磨,去除表面颗粒.涂刷要求3遍以上。看完成后效果而定。

(5) 油漆涂刷完成后使用600目以上水砂纸带水打磨,完成后擦干水份,使用固体腊成画圈型均匀涂抹,待腊完全干透后用干净的软布擦去腊痕。

2.3挂装反射体

内部扩散体是实现模拟扩散声场的最关键的因素。GB /T 20247—2006《声学混响室吸声测量》中“附录A 混响室内声场的扩散性”指出，符合要求的扩散场可以用钴锭扩散体或旋转扩散体来获得。扩散体宜为吸声小切面密度约5 kg/m2的薄板。建议扩散体有不同的尺寸，每块面积（单面）约为0.8 m2~3 m2。若使用旋转扩散体，衰变曲线重复测量的周期与旋转扩散体的旋转周期不应成小整数比。扩散性的检测，采用逐步增加扩散体数量直至试件的吸声系数达到最大值并保持稳定的方法以确定扩散体的优选数量。

2.4门系统

隔声门门板采用附着阻尼层的钢板制作，内部填充隔声材料；隔声门门框同样采用阻尼钢板焊接而成，实际安装中内部填灌水泥；门锁为机械手动旋转，设多个锁点，关闭时，锁点处按照一定坡度压缩，使密封材料达到预期的形变量，保证隔声门系统的的总的计权隔声量不小于50dB；

2.5其他辅助设备

混响室内的照明、通风、空调、电气等要求按照甲方实际使用需要进行设计和配置。做到尽可能减小辅助设备对声场的影响。

三、工期：确定中标商后2个月内完工。

四、质保期：壹年(随叫随到，响应时间不超过48小时)，在此质量保证期内发生的任何故障，中标方均应负责免费修复，无法修复的产品或零部件应免费更换(人为因素或不可抗力因素除外)。

五、报价：报价为税后总价。报价包括货款，卸货，拆旧，安装。投标报价清单应当详细注明所用设备（材料）的规格、型号和生产厂家。