附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	液相色谱-原子荧光联用仪
	北分瑞利AF-610D2
	台
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少壹年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

1. 主要应用
1.1 适用于食品安全、农产品、环境保护、乳品、医药卫生、水质、土壤等样品中砷、汞、硒、铅、锗、锡、锑、铋、镉、碲、锌等元素的痕量分析及砷、汞等元素的形态及价态分析；
2.技术性能指标
2.1原子荧光技术指标
2.1.1检出限(D.L.):
As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te＜0.01µg/L；Hg、Cd＜0.001µg/L； Ge＜0.05µg/L；Zn＜1.0µg/L；
2.1.2 精密度≤1.0%
2.1.3 线性范围: 大于三个数量级
2.1.4工作条件:
环境温度：(5～40)℃；相对湿度：(10～90)%；工作电源：220V±10%，50Hz
2.2形态分析部分指标（提供相关证明文件）
★2.2.1 AsB<1ng/mL、As(III)<0.3ng/mL、DMA<0.4ng/mL、MMA<0.3ng/mL、As(V)<0.5ng/mL；
Hg（II）<0.1ng/mL、MeHg<0.2ng/mL、EtHg< 0.2ng/mL、PhHg< 0.4ng/mL； 
Sb(III) <0.5ng/mL、Sb(V) <1ng/mL; 
Te(IV) <2ng/mL、Te(VI) <5ng/mL;  
2.2.2精密度：＜5%
2.2.3线性范围：三个数量级
2.2.4相关系数：>0.999
3. 技术要求
3.1原子荧光部分
★3.1.1进样系统：双灯位、原装进口双路顺序注射系统
3.1.2  紫外消解系统：业界领先的紫外消解系统。全封闭一体化结构，具有恒温功能，无紫外光泄漏，使用寿命不小于8000小时，稳定的可靠性达到GB 11606-2007 IV组环境试验标准要求。即使在最极端条件下，紫外灯管也不会发生破碎，确保操作者的使用安全。（提供相关证明文件）
3.1.3系统流路：系统流路经过优化设计，严格控制区带扩散，可获得极佳的峰形
3.1.4分析模式：总量分析和形态分析等多种分析模式，各模式间自动切换，无需插拔管路
3.1.5 接口技术：业内唯一经过耐压性能、化学相容性、流体力学特性及电气相容性考核的接口技术。无需更换接口，操作简单、快捷，提高检测效率。（提供相关证明文件）
3.1.6 激发光源：微秒级强短脉冲供电方式，无需编码，可兼容任意厂家的空芯阴极灯
3.1.7 点火装置：快速低温原子化器氩氢火焰自动点燃装置，明显提高被测元素的稳定性和灵敏度，显著减小记忆效应。
3.1.8 原子化器：红外加热、精确控温石英炉原子化器。
3.1.9 检测系统：原装进口高灵敏日盲光电倍增管
3.1.10 总量分析进样系统：支持自动进样。自动进样器样品数无限制。主机可脱离自动进样器独立工作,连接自动进样器可，实现全自动高效分析。
3.1.11  气液分离器：形态分析专用气液分离器。全新的免维护，喷流型三级气液分离器，在无需蠕动泵的情况下自动排出废液，气液分离效果显著，彻底消除某些样品在氢化物反应中产生的大量气泡进入原子化器的情况，确保分析数据的稳定性。
3.1.12 主动除汞装置：高效除汞技术，超大流量主动式捕集系统有效解决汞污染，净化实验室环境，保证操作的安全性，捕集效率有实际的测试数据作为支撑。
3.1.13 气路系统：双路气路系统，气路自动控制与诊断，关机可自动切断气源，气路可自动保护
3.1.14 软件系统：实现整机一体化控制的引导式工作站软件，具备软件著作权专利
3.2 色谱输液系统

★3.2.1 工作模式：Waters 1525型二元高压梯度泵，双柱塞并联补偿往复泵，采用非圆齿轮技术，自调芯柱塞，具有自动润滑装置
3.2.2  最大压力：6000psi（410bar）
3.2.3  流速范围：0.00～10.00mL/min，以0.01mL/min递增
3.2.4  流速准确度：±1.0%
3.2.5  流速精度：≤0.1%RSD
3.2.6 延迟体积：<200µL（包括梯度混合器的体积）
3.2.7  梯度混合准确度：±0.5%，并且不随反压变化
3.2.8 梯度混合精度：0.5%RSD，并且不随反压变化
3.2.9 梯度控制曲线：多种，包括直线、阶跃、凸曲线、凹曲线
3.2.10 双通道在线脱气机
4.配置清单

1.液相色谱-原子荧光联用仪一体机                           1套
2.双路顺序注射系统（原装进口）                            1套
3.二元高压梯度泵（原装进口Waters1525型）                1套
4.一体化控制的引导式工作站软件                            1套
5.Hamilton阴离子交换柱及保护柱                            1套
6.Diamonsil C18色谱柱及保护柱                             1套
7.元素灯（As、Hg）                                     各1支
8.Rheodyne7725i进样阀（100μL定量环）                   1套
9.500mL溶剂瓶                                            2套
10. Rheodyne 625型500uL进样针                            1支 
11.计算机（双核 2G内存 500G硬盘 DVD 19＂）              1套
12.打印机（激光）                                          1套
1
- 1 -

