附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

| 分包 | 仪器设备名称 | 参照或 相当于 | 单位 | 数量 | 主要配置或技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高灵敏度在线挥发性有机物飞行时间质谱仪（包含工作站软件） | SPI-MS 3000 | 台 | 1 | 详见表后内容 |

以上所有设备要求免费质保期至少1年。

高灵敏度在线挥发性有机物飞行时间质谱仪（包含工作站软件）：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

★质量分辨率：优于700 FWHM；

★灵敏度：>1800 cps/ppbv；

★检测限：<10 pptv；

★动态检测范围：10pptv-1ppmv，动态范围不少于5个数量级；

• 质量检测范围：1～512amu；

• 可实时在线监测空气中的烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃、卤代烃、有机硫等物质；

• 响应时间：＜100毫秒；

• 图谱输出：可实现单次30μs内瞬态全谱检测1~512amu；

• 进样方式：直接进样，无需进行前处理；

• 检测器：MCP，时间分辨25pS；

• 相应的操作软件：（1）质谱工作站软件：具备对仪器AEC全自动电路控制功能（即全自动电路控制功能，如启动关闭仪器，真空压力显示、电参数读取与控制、故障判别及故障信息查询，仪器校准等等）；具备实时进行数据采集和统计、实时显示定性定量监测结果，监测质谱图和MIC图等，具备对系统分析仪器进行在线反控，远程对仪器进行电路控制功能，具备对系统所有仪器监测的数据结果、浓度变化趋势曲线等进行多组分同窗口实时显示，具备界面信息可编辑并以JPG等图片格式输出保存功能；根据GPS/GIS信息可自定义污染源数据库；（2）环境空气快速检测预警溯源系统软件：要求具有实时物质浓度超标的报警提示及应急措施提示，浓度限值可根据实际需求设置；利用仪器检测到的污染源排放的VOCs特征指纹图谱数据库及CMB污染源识别模型，当环境应急事件、污染投诉发生时，快速检测数据与特征指纹图谱数据库进行智能比对，通过CMB受体模型算法，可快速的锁定排放源，溯源响应时间分钟级。