附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	太阳监测系统
	RaZON
	套
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

1 主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
1.1  基本配置 

RaZON一体式太阳检测仪1套（含太阳跟踪器，总辐射表，直接辐射表），CR3000数据采集器 1套（含数据采集器，存储模块及2G存储卡，机箱，供电系统，软件），HOBO U23-002空气温湿度传感器2个（含防辐射罩），HOBO BASE-U-4下载器一个。
1.2技术服务的范围及内容

提供免费培训，包括监测相关技术的研究理论及仪器使用技术。

1.3技术性能参数

1.3.1太阳跟踪器

★跟踪精度：0.2°

有效载荷：总辐射、直接辐射表

★角速度：30 °/s 

旋转：110 ° zenith, 540 ° azimuth

过旋保护：物理止停

电压：24 VDC

功率：13 W

工作温度范围：-20 °C to +50 °C

气泡水平精度：< 0.1 °

防护等级 (IP)：65

CE/FCC 认证：是
RoHS：是
传动方式：齿轮驱动

供电：直流

★通讯协议：RS-485 Modbus® for external sensor/system RS-485 to host, Modbus® or ASCII，
Ethernet RJ-45 or Wi-Fi, web based 

GPS，位置和时间/数据：标准

直接辐射表安装：标准的一侧安装

★安装：即插即用, 使用Wi-Fi 功能的设备

自检功能：标准

测试/诊断设施：以太网连接的标准

太阳跟踪模式：标准

固件更新：闪存

维护：无维护要求

供电中断后重启：自动

1.3.2 智能型总辐射表

响应时间 (95%)：< 0.2 s

响应时间 (63%)：< 0.1 s

★光谱范围：310 to 2700 nm

★零点偏移： (a)
热辐射 ( 200 W/m²) ：1 W/m2；(b)
温度变化 (5 K/h)：1 W/m2；

非线性 (100 to 1000 W/m²)：< 0.3 %；
方向响应(最高至 80 ° with 1000 W/m² 光束)：< 20 W/m²

温度响应：< 1 % (-20 °C to +50 °C)

视角：180 °

测量范围：0 to 1500 W/m²

工作温度范围：-40 °C to +80 °C

防护等级 (IP) ：67

1.3.3 智能型直接辐射表

响应时间 (95%)：< 0.2 s

响应时间 (63%)：< 0.1 s

光谱范围：310 to 2700 nm

★零点偏移(b) 温度变化 (5 K/h)：1 W/m2

★非线性 (100 to 1000 W/m²)：< 0.3 %

视角：5°±0.2°

倾角：1°±0.2°

测量范围：0 to 1500 W/m²

工作温度范围：-40°C to +80°C

防护等级 (IP)：67

1.3.4 数据采集器

耗电量：2mA（睡眠模式），3mA（1Hz 采样频率时），10mA（100Hz采样频率时）
A/D转换：16bit
★扫描频率：100Hz
模拟通道：28个单端（14个差分）
模拟电压范围：±5000mV

★模拟电压精度：±（读数*0.04%+偏移量），0℃~40℃
★测量分辨率：0.33 µV
1.3.5 空气温湿度传感器

温度量程：-40~70℃

湿度量程：0~100%RH

精度：±0.21℃（0~50℃时）；±2.5%RH

分辨率：0.02℃（25℃时）；0.03%RH

响应时间：5分钟（90%，1m/s空气）

稳定性：<0.1℃/年；<1%/年

采样间隔：1秒~18小时

内存：64K 

供电：3.6V AA（5号）锂电池，可更换
2售后服务
现场安装、调试，进行操作试验。按用户要求提供5-10名人员的免费操作及维护培训。产品提供1年免费质保，在接到用户的服务申请后，供应方在2小时内响应，需到现场解决的，维修工程师在72小时内到达现场。

1
- 1 -

