附件：

招标项目货物名称、数量、主要技术要求及其他要求

仪器设备购置清单
注：标注斜体下划线和“*”号指标为本采购项目的核心指标，必须满足。

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	多功能离子色谱仪 
	
	套
	1
	详见表下内容

	2
	超纯水系统 
	
	套
	1
	超纯水产水流速≥2ml/min,流速可调，最大达到2L/min 
    超纯水水质指标：
 出水电阻率   18.2MΩ.cm @ 25℃

 TOC含量      ≤1ppb

 微生物       <0.1cfu/ml

 直径大于0.22μm的颗粒物数量 <1/ml

 热源（内毒素）<0.001Eu/ml

 核糖核酸酶    <0.01ng/ml

脱氧核糖核酸酶<4pg/μl

 Bisphenol A (双酚A) <0.005ppb
 Diethyl phthalate(DEP-邻苯二甲酸二乙酯)  <0.2ppb
 Di-n-butyl Phtalate(DNBP) <0.2ppb
 Nonylphenol(NP) <0.1ppb
 超纯水的电阻率、TOC和细菌水平符合ISO3696，ASTM D1193，USP，EP以及CLSI-CLRW中I级水的要求


	3
	气路系统
	
	套
	1
	详见表下内容


分包1：多功能离子色谱仪

多功能离子色谱仪
1 数量：1台
2 应用范围：适用于样品中阴阳离子、有机酸、有机胺类、糖类等物质的分析
3 技术要求
3.1 离子色谱系统，包括淋洗液瓶，泵（带有原装进口泵前脱气装置），内置电动六通阀，阳离子和阴离子保护柱，分析柱，阴离子和阳离子自动电解连续再生微膜抑制器（实物，非使用电子抑制等软件功能）、电导检测器、安培检测器，。
3.2 所有的离子色谱流路均标配采用原厂PEEK材质，须包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路，不得国内改装。具有针对泵、温控电导检测器和实时系统的软件控制面板。支持在线高压梯度淋洗功能和四元梯度功能。梯度淋洗功能须有专利文件证明或计量器具型式注册表。
3.3 *泵：高性能/低脉冲低压四元双柱塞泵，采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路。适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。
3.3.1 流速范围：0.00-10.00 mL/min.

3.3.2 最大压力：41 MPa(6000 psi).

3.3.3 流速最大误差：<0.1%.

3.3.4 流量精密度：<0.1%.

3.3.5 压力脉冲：小于系统压力的1.0%.

3.3.6 低压四元梯度准确度：<0.5%

3.3.7 密封圈清洗：在线密封圈清洗系统，采用独立流路，可与分析同步进行
3.4 *电导检测器：
3.4.1 必须与自动电解连续再生微膜抑制器联用，降低系统背景，提高信噪比。
3.4.2 类型：数字信号控制处理器。
3.4.3 温度补偿功能：须具有温度补偿功能，以适应因环境变化而产生的灵敏度差异。
3.4.4 电导池体积：0.7 μL.

3.4.5 全程信号输出范围：0-15000 μS.

3.4.6 检测器分辨率：0.00238nS/cm，需提供计量器具型式注册表。
3.4.7 检测器耐受最大压力：10Mpa 

3.4.8 信号采集频率：100Hz.

3.4.9 电导池控温范围：+5℃到60℃，步进：0.01℃
3.4.10 电导池电极材料：钝化316不锈钢。
3.4.11 电导池体材料：化学惰性聚合材料。
3.5 安培检测器：用于安培检测相关应用。微处理器控制，数字输出模式。提供直流安培，积分安培，脉冲积分安培，循环伏安以及3D扫描五种检测方式。
3.5.1 可设置三电位，四电位和六电位。最多可设置20电位。
3.5.2 检测器噪音：IPAD模式<50pC；DC模式<10pA.

3.5.3 电位范围：-2.0到2.0V，0. 001V增幅。
3.5.4 滤波器：0-10s响应时间。
3.5.5 量程范围：积分安培50 pC 到 200μC；直流安培5 pA 到 74μA。
3.5.6 池体材质：钛合金池体。
3.5.7 工作电极：永久电极：金电极，玻炭电极，铂电极和银电极；
               可抛弃型电极：金电极，炭电极，铂电极和银电极。
3.5.8 参比电极类型：pH-Ag/AgCl复合型参比电极，可监控系统pH等重要参数。
3.5.9 模拟信号输出电压：可兼容模拟信号输出10，100或1000mV。
3.5.10 控制：可实现TTL或DC模块控制。
3.5.11 自动调整量程：标配。
3.5.12 池体积：<0.2μL.

3.5.13 最大操作压力：0.7MPa（100psi）.

3.6 *具有专利技术的原厂生产自动电解连续再生微膜抑制器：无需外加硫酸进行轮流再生。具有高容量，免维护，低背景电导，低噪声和稳定的基线。不需使用蠕动泵。
3.7 色谱分析柱:由原厂生产的高效高容量分离柱（250*4 mm）及相应的保护柱（50*4mm）组成，色谱柱须采用聚合物基质，耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，100%兼容反相试剂 

3.8 柱控温
3.8.1 *种类：原装进口柱温控模块，具有升降温功能，双温控区。具有加热块预加热功能。
3.8.2 温控范围： 上温控区：10 - 40℃；下温控区：10 - 70℃.

3.8.3 加热/冷却时间：升温：20℃-50℃，15分钟；降温：50℃-20℃，15分钟。
3.8.4 可兼容250mm和150mm等多种规格色谱柱。
3.9自动进样器

3.9.1具有50个以上进样瓶物理位置的自动进样器
定量环上样方式可以实现0.4 μL至5 mL

3.9.2可以实现浓缩进样，体积0.1 mL至5 mL
3.9.3可以实现给双系统进样，能够同时给多台离子色谱进样
3.9.4上样速度：0.1-5.0 ml/min
3.9.5单一样品瓶装样后可实现同一样品50次以上上样
3.9.6预留额外的六通阀或十通阀位置，可用于在线样品前处理等应用
3.9.7样品瓶带有样品瓶盖，自动进样器带有样品盘保护罩。
3.10软件
3.10.1谱控制分析工作站：通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输，可编制分析方式和顺序。

3.10.2可自动进行快速数据采集和后处理。

3.10.3可提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据。

3.10.4具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。

3.10.5*可通过升级兼容第三方仪器，可升级至网络版软件，操控包括气相色谱，液相色谱等第三方仪器公司仪器。

3.10.6可使用PDF，EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便。

4．配置清单

四元梯度泵、柱温箱、电导检测器、电化学检测器、阴离子分析柱/保护柱、阳离子分析柱/保护柱、阴离子抑制器、阳离子抑制器、自动进样器各1套及1年正常使用的耗材

5技术服务和培训
5.1卖方须在交货后到买方现场免费安装、调试设备并验收。直至技术指标与标书符合。 
5.2
免费提供2个厂家培训名额。
5.3整机自验收合格后不少于1年质保
分包3：气路系统

	产品
	数量
	单位
	品牌（合资）
	规格
	备注

	实验室气体管路

	管道 TUBE
	120
	M
	APEX
	1/4"外径,不锈钢316L材质,光亮退火(BA),内外抛光.
	自动焊接

	球阀
	11
	个
	TK
	1/4"外径,不锈钢316材质
	1000PSI

	隔膜阀
	2
	个
	Rotarex
	1/4"外径
	1000PSI

	二级减压集成面板
	9
	套
	
	1/4"外径
	含二级减压器1个（rotarex），低压球阀1个，压力表1个，压力表接头1个，压力表三通1个，NPT2个，面板1个，减压器固定合金管夹5个

	二级减压集成面板
	2
	套
	
	1/4"外径
	含二级减压器1个（rotarex），隔膜阀1个，压力表1个，压力表接头1个，压力表三通1个，NPT2个，面板1个，减压器固定合金管夹5个

	三通
	1
	个
	APEX
	1/4"*1/4"外径,不锈钢316材质,光亮退火(BA),内外抛光.
	自动焊接

	末端接头 
	11 
	个
	APEX
	根据仪器的接口定制
	终端转接

	气瓶间气体管路
	

	高压盘管 
	10
	根
	APEX
	不锈钢316L BA 1/4"
	 3000PSI 

	钢瓶接头 
	8
	只
	HORO
	G5/8
	3000PSI

	钢瓶接头 
	1
	只
	HORO
	W21.8 
	3000PSI

	钢瓶接头 
	1
	只
	HORO
	 CO
	3000PSI

	一级减压阀
	10
	个
	Rotarex
	1/4"外径,
	双    表

	隔膜阀
	5
	只
	Rotarex
	1/4"外径
	高压

	高压球阀
	16
	只
	TK
	1/4"外径
	3000PSI

	阻火器 
	5
	只
	Messer
	1/4"NPT进出口 
	200PSI

	NPT
	40
	只
	TK
	不锈钢316 1/4"NPT*1/4"LOK
	转换接头

	单向阀
	10
	个
	TK
	1/4"LOK进出口,不锈钢阀体.
	3000PSI

	管道 TUBE
	16
	M
	APEX
	1/2"外径,不锈钢316L材质,光亮退火(BA),内外抛光.
	自动焊接，排空用

	三通 TEE
	15
	个
	APEX
	1/4"*1/4"外径,不锈钢316材质,光亮退火(BA),内外抛光.
	自动焊接

	三通 TEE
	6
	个
	APEX
	1/2"*1/4"外径,不锈钢316材质,光亮退火(BA),内外抛光.
	自动焊接

	大小头
	1
	个
	APEX
	1/2"*1/4"外径,不锈钢316材质,光亮退火(BA),内外抛光.
	自动焊接

	过滤器
	1
	只
	SMC
	1/4"口径 压缩空气除尘
	 1000PSI 

	除水除油器
	1
	只
	SMC
	1/4"口径 压缩空气除水除油
	

	泄漏报警探头
	4
	个
	
	易燃气体的泄漏侦测  1个探头
	声光报警

	紧急切断阀
	1
	个
	TK
	1/4"外径
	带接头

	电磁阀
	1
	个
	SMC
	220V，常开
	

	控制箱
	1
	个
	御典
	4个通道
	220V

	执行器
	1
	个
	御典
	24V
	含变压器

	声光报警器
	1
	个
	
	
	

	三芯电源线
	200
	m
	
	PVV3*1
	

	钢瓶固定架
	10
	套
	
	
	钢瓶固定

	面板
	10
	套
	
	定制
	减压器固定

	焊接用气  Ar
	2
	瓶
	
	99.999%  焊接保护惰性气体
	焊接用气

	国产和进口材料品牌必须为指定品牌，或同等/以上级别品牌。


1
- 1 -

