附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考或相

当于型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	实验室纯水/超纯水一体化系统
	Cascada III.I 10
	台
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少两年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，为必须满足项，否则按废标处理。）

1 工作条件
1.1 供给电压：100 ~ 240 V；50 ~ 60 Hz

1.2 环境温度：5℃ ～ 35 ℃
1.3 相对湿度：20 ～ 80 %
1.4 进水水质：市政自来水

2 实验应用
2.1 实验室三级纯水可应用于缓冲液、pH标准溶液和各种化学试剂的配置，同时可为多种仪器作为供水
2.2 实验室一级超纯水可应用于各种化学分析仪器（如HPLC / ICP-MS等）、生命科学领域实验（如PCR、细胞培养、分子生物学等）
3 整体描述
3.1 系统以自来水直接作为进水，可同时产出实验室三级纯水与超纯水两种水质
3.2 纯水持续产水速度为≧10 L/h，取用速度≥ 2 L/min

3.3 超纯水产水速度为逐滴至最大2 L/min，5种流速可选

4 实验室三级纯水产水水质
离子截留率 99%

有机物截流率(MW > 200 Dalton) > 99%

细菌和颗粒 > 99%

5 实验室一级超纯水产水水质：达到或超过各种标准中规定的I 级水质，如ASTM、CAP、ISO 3696、CLSI、JIS K0577等，及USP、EP和ChP中规定的试剂级超纯水要求
产水电阻率                                 18.2 MΩ.cm @ 25℃
TOC含量                                  <5 ppb

微生物                                     <0.1 cfu/mL

直径大于0.2 μm的颗粒物数量                <1/mL

热源含量                                   <0.001 Eu/mL

RNases                                    <0.01 ng/mL

DNases                                    <4 pg/μL  

Bisphenol A (双酚A)                         <0.005 ppb

Diethyl phthalate (DEP-邻苯二甲酸二乙酯)      <0.2 ppb

Di-n-butyl Phtalate (DNBP)                    <0.2 ppb

Nonylphenol (NP)                            <0.1 ppb

6 自来水预过滤模块
6.1 独立的自来水预过滤模块具有3.2英寸彩色显示屏，可显示预过滤耗材的剩余使用寿命、模块工作状态和耗材更换报警提示
6.2 根据原水水质不同，有4种预过滤柱可供选择，针对性去除自来水中的颗粒物、余氯和有机物
6.3 区别于传统自来水预过滤，该预过滤柱更换方便、快捷，省时省力
6.4 自来水预过滤柱具有智能芯片，可记录预过滤柱型号、生产日期、安装日期，以及产水量、预计更换日期和剩余使用时间，确保安装正确、更换及时准确
7 主机
★7.1 具备两级反渗透技术，无需额外软化预过滤，离子去除率达到 > 99%，保证优质和长期稳定的产水水质
★7.2 具有RO和UP部分全管路自动定时消毒清洗功能
7.3 针对不同实验应用要求，可选择多种去离子柱（附有记忆芯片），包含标准4L大容量精制离子交换树脂柱（适用于常规超纯水需求）、低TOC柱（适用于高灵敏度分析）和低硼柱（适用于ICP分析）
7.4 在离子交换树脂柱上的智能芯片，可记录预过滤柱型号、生产日期、安装日期，以及产水量、预计更换日期和剩余使用时间，确保安装正确、更换及时准确，提高实验室用水安全
7.4 标配185/254 nm双波长紫外灯，用于有效降低产水有机物含量

7.6 主机具有独特漏水收集底盘，排水口配置高灵敏度的漏水检测器，可检测到高纯度、且高度仅为1 mm的微量漏水
8 取水装置
8.1 配备独立的远程取水手柄，可在距离主机2.9米的位置取水，根据实验需求，可以最高2 L/min速度分配超纯水
★8.2 取水手柄均具有2.4英寸彩色显示屏，实时显示出水水质指标（温度，电阻率，TOC）、取水速度、水箱液位和报警信息，且取水同时直接读取各种信息
8.3取水臂可调节取水流速和定量取水量，且均可安装即插即拔的脚踏开关
8.4 取水过程无需用手固定容器，具有定量（0.1 mL~90 L）自动取水功能，精度± 1%

8.5 5种产水速度可选，从逐滴到最大2 L/min连续可调，包括脚踏开关亦可选择5种流速取水
9 水箱
9.1 具备30 L容积、PE材质吹塑成形和倒圆锥型底部
9.3 具有空气除菌过滤功能，有效隔绝空气中的CO2、细菌和挥发性有机物，保护纯水水质
★9.4 具有双重液位传感装置，独立高液位传感控制实现异常110%超高液位保护，辅以常规液位控制，实现正常液位控制和超纯水产水低液位保护
10 监控系统
10.1 内置TOC实时连续在线指示仪, 在线检测超纯水中的可氧化总有机碳含量

11 软件系统
★11.1 主机配置7英寸彩色触摸显示屏，可进行友好的人机互动；系统以图形和颜色变化对系统安装、耗材更换和系统状态进行可视化显示，最大程度方便使用者
11.2 具有中文、英文等多国语言可切换操作界面
11.3 操作界面全面实时显示出水信息，包括三种产水水质参数（电阻率、TOC和温度），系统状态、水箱液位和报警信息；监控界面提供所有耗材使用状态信息；所有信息一屏俱览
11.4 应对不同实验室管理需求，系统具有四种密码控制的操作权限，包括使用、管理、维修和工厂权限，提高系统操控安全性

12 配置

12.1 原装预处理模块 1套

12.2 纯水/超纯水主机 1套

12.3 超纯水灵活取水站 1套

12.4 0.2微米终端过滤器 1个

12.5水箱空气过滤器 1个

12.6 2L容量的去离子纯化双柱 2根

12.7 活性炭预处理双柱 1根

12.8 微滤预过滤双柱 1根

12.9 TOC在线检测模块 1套

12.10 35L PE材质 水箱 1套
1
- 2 -

