附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	质量流量计
	GM50A*1；GE50A*3；

配CB259-5-10电缆4根
	只
	4
	详见表后内容

	
	信号电缆
	CB147-1-10*2；CB251-2-10*2
	根
	4
	

	
	流量控制仪
	247D
	台
	1
	

	
	流量/压力控制仪
	647C
	台
	1
	

	
	电子压力控制器
	250E-1-A;
248A-10000SV
	套
	2
	

	
	压力信号电缆
	CB647-1-10
	根
	1
	



主要配置或技术参数：

1、 参数要求（标注“★”参数为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理）
1 用途：精确测量和控制气体流量，特别是可重复性要求高的质谱系统中。
2 主要技术指标:
1）质量流量计

★量程：50sccm，50slm，5000sccm，2000sccm；
★测量精度：全量程的1%；
★灵敏度：全量程的0.1%；
热机时间：小于2min；

响应速度：小于2sec；
气体接口标准：1/4英寸Swagelok tube；
2）流量控制仪
★测量范围：与质量流量计一致；

★测量精度：全量程的1%；

★4个控制通道，可变量程，可与串口数据线对接；
数字显示；

3）流量/压力控制仪－电子压力控制器
★控制范围：0 - 10,000sccm;

★控制精度：小于全量程的1%

★响应时间：15 msec 
工作压力：0-100psig
气体接口标准：1/4英寸Swagelok tube
3 违约条款：
投标方对其提供的仪器参数负法律责任，如仪器到货后无法满足以上条件，需无条件退款；
4售后服务：

仪器的保修期为设备验收合格后12个月；提供仪器终身维修维护服务和免费的技术咨询。
验收标准：卖方须提供该设备出厂质量检测标准和试验方法，验收标准由投标商与最终用户共同决定，必须满足或优于标书的技术指标。终身提供免费的技术咨询。

由供应商提供用户操作手册及安装维护手册和各种相应说明书。
备注：投标人需提供在国际气溶胶学术届认可的期刊上使用该仪器发表的文章。
1
- 1 -

