附件：
招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	可溶性阴离子分析仪
	
	套
	1
	详见表后内容

	2
	可溶性阳离子分析仪
	
	套
	1
	详见表后内容


主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

分包1：

可溶性阴离子分析仪（数量：1套）：
规格：

全PEEK泵流量：（0.001～10.000）mL/min;

电导检测范围：（0～15000）μS/cm;

泵：具备高压泵采用基于两级悬浮传动的技术，提供国家知识产权局证明文件，复印件加盖生产厂家公章，原件需在合同签订前提供给采购人审查，不能提供以废标处理，承担一切损失。

输液系统：
最小检测浓度

★电导检测器：≤0. 08ng/mL（CL-、Li+）

输液系统

泵头耐压（0～35）MPa

流量设定范围：（0.001～10.000）mL/min;

流量设定误差：±0.1%

★流量稳定性：0.1%

柱温箱：
温度设定误差：±0.1℃
温度稳定性：≤0.1℃/h
温度显示分辨率：0.01℃
电导池控温:

温度设定误差：±0.01℃
温度稳定性：≤0.01℃/h
温度显示分辨率：0.001℃

电导检测器：

基线噪声：≤0.5%FS
基线漂移：≤1.0%FS/30min
★最小检测浓度：≤0.00008μg/mL
线性：≥0.999

★含有基于DSP的离子色谱数字电导检测装置，现场提供国家知识产权局证明文件，复印件加盖生产厂家公章，原件需在合同签订前提供给采购人审查，不能提供以废标处理，承担一切损失。
自动进样器：

重复性
满环进样<0.3RSD,部分进样<0.5% RSD,无损进样<1 %RSD （进样体积>5uL）

线性
>0.999

交叉污染
<0.01%

样品数
120 (2*60,2ml)

注射器规格
标配：500ul ；选配：250ul，1000ul,2500ul

定量环规格
标配：100ul ；选配：20ul，50ul,200ul

进样阀切换时间
<60ms

位置控制精度
<0.2mm

进样针清洗
不限次数内外针清洗并吹干，可在样本间或每一针之间选择是否清洗

每瓶进样次数
最大9次

样品冷藏功能（选配）
温度4-30℃范围内精确控温，最低4℃

特点
无损进样功能可大大降低样品消耗量，同时兼具满环进样和非满环进样功能；

具有样品在线稀释、添加及混合等功能

缺瓶报警、漏液报警开关门感应灯自动化智能化功能

整机性能：

定性重复性：≤0.5%

定量重复性：≤1.0%

★具备一种带一键冲洗和一键维护功能。现场提供国家知识产权局证明文件复印件加盖生产厂家公章，原件需在合同签订前提供给采购人审查，不能提供以废标处理，承担一切损失。
★仪器必须能检测有机酸，并能成功分离检测不同的有机酸物质（如甲酸、乙酸、草酸等），须满足以上条件并提供证明数据和文件。
质保：所有仪器自验收合格之日起质保2年，抑制器质保5年。
供货期： 所有仪器供货期为收到预付款后3个月内。
分包2：
可溶性阳离子分析仪（数量：1套）：

规格：

全PEEK泵流量：（0.001～10.000）mL/min;

电导检测范围：（0～15000）μS/cm;

安培检测范围：1pA～250mA;

紫外可见波长范围：（188～900）nm。

泵：具备高压泵采用基于两级悬浮传动的技术，提供国家知识产权局证明文件，复印件加盖生产厂家公章，原件需在合同签订前提供给采购人审查，不能提供以废标处理，承担一切损失。

输液系统：
最小检测浓度

★电导检测器：≤0. 08ng/mL（CL-、Li+）

输液系统

泵头耐压（0～35）MPa

流量设定范围：（0.001～10.000）mL/min;

流量设定误差：±0.1%

★流量稳定性：0.1%

柱温箱：
温度设定误差：±0.1℃
温度稳定性：≤0.1℃/h
温度显示分辨率：0.01℃
电导池控温:

温度设定误差：±0.01℃
温度稳定性：≤0.01℃/h
温度显示分辨率：0.001℃

电导检测器：

基线噪声：≤0.5%FS
基线漂移：≤1.0%FS/30min
★最小检测浓度：≤0.00008μg/mL
线性：≥0.999

★含有基于DSP的离子色谱数字电导检测装置，现场提供国家知识产权局证明文件，复印件加盖生产厂家公章，原件需在合同签订前提供给采购人审查，不能提供以废标处理，承担一切损失。

整机性能：

定性重复性：≤0.5%

定量重复性：≤1.0%

★具备一种带一键冲洗和一键维护功能。现场提供国家知识产权局证明文件复印件加盖生产厂家公章，原件需在合同签订前提供给采购人审查，不能提供以废标处理，承担一切损失。
★仪器必须能检测有机胺，并能成功分离检测不同的有机胺物质（如甲胺、乙胺、二甲胺、三甲胺、乙醇胺等），须满足以上条件并提供证明数据和文件。
质保：所有仪器自验收合格之日起质保2年，抑制器质保5年。
供货期： 所有仪器供货期为收到预付款后3个月内。
1
- 2 -

