附件：
招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
	分包号
	序
	仪器设备名称
	参照或
相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	2
	2.1
	紫外可见光分光光度计
	美国赛默飞世尔GENESYS10S
	台
	1
	详见表后内容

	3
	3.1
	环绕式光化学反应仪
	YZ-GHX-AR
	台
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。
主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
分包2：
2.1、紫外可见光分光光度计
1 工作条件：
1.1湿度:  70% 

1.2温度: 15 - 30  C

1.3电源: 100－240V; 50－60 Hz 

2详细技术参数：
2.1*光学系统：分光束，光栅，双检测器，本机控制
★2.2*光源：氙灯光源（保修3年）。氙灯在紫外区的强度时氘灯的数倍，所以信号强，信噪比高，灵敏度高；氙灯寿命长，平均可使用10年，免除后续换灯的麻烦和费用；氙灯是瞬间光源，无需预热，开机即测。
★2.3*带宽：1.8nm

2.4波长范围：190nm－1100nm，线性范围广，可达近红外区。
2.5波长精度：±1.0nm

2.6波长重复性：±0.5nm

2.7吸光度范围：-0.5～5.0A，线性范围广。
2.8*显示器：仪器本身带LCD液晶屏幕，可显示吸光度值，浓度，数据曲线等。
2.9吸光度精度：±0.005A(1Abs)

2.10*稳定性：<0.0005A/hr

2.11*噪音：<0.00025A

2.12*杂散光：<0.08％（220nm&340nm）
2.13触摸键盘：一体化，密封防腐蚀键盘，经久耐用，操作方便。
2.14*数据保存打印：内置热敏打印机，可方便的打印数据及图谱。并可外接打印机。具备USB接口，可用U盘导出数据。而且仪器标配中英文软件，可以连接电脑使用。
3、配件：智能6池旋转池架一个，单池架1个。
4、技术服务：
4.1 仪器安装、验收：
必须由仪器制造厂技术人员到现场安装仪器，并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件。
4.2用户培训：
 4.2.1卖方提供现场培训；
    4.2.2卖方提供快速响应的维修服务体系。
4.3保修期：主机保修一年，光源保修三年
分包3：

3.1、环绕式光化学反应仪
(1). 进口光源控制器，内置光源转换器，功率连续可调，稳定性高；

(2). 反应暗箱内壁使用防辐射材料，且带有观察窗，方便观察；

(3). 采用内照式光源，受光充分，灯源采用耐高压防震材质，持久耐用；

(4). 配有大功率磁力搅拌器装置，使样品受光充分，可以更好在光环境下催化反应；

(5). 多功能光化学反应仪是双层耐高低温石英冷阱，可通入冷却水循环维持反应温度；

(6). 机箱外部结构设有循环水进出口，内部设有2个专用插座，供灯源和搅拌反应器使用。

技术参数：

  (1). 光源功率可连续调节大小；

★(2). 集成式光源控制器，可供汞灯、氙灯等多种光源使用；

★(3). 汞灯功率调节范围：0-1000W连续可调节；

★(4). 氙灯功率调节范围：0-1000W连续可调节；

(5). 石英规格：30mL、50mL、100mL、200mL 四种规格；

(6). 可同时处理8根样品；

(7). 八位磁力搅拌器装置可同步调节8个样品的搅拌速度；

(8). 玻璃反应器可250 mL、500mL 、1000mL三种规格；

(9).大功率强磁力搅拌器可使得样品充分混匀受光。
1
- 2 -

