附件1：

招标项目货物名称、数量、主要技术要求及其它要求

生态气象环境中心实验室改造及台柜采购、安装工程招标要求及说明

1、 项目采购清单

1、生态气象环境中心实验用台柜清单
	序号
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	主要配置或技术参数

	1
	钢木中央实验台
	4600*1500*800
	组
	3
	
	
	环氧树脂台面，防酸碱腐蚀，抗高温性能：不可燃，耐600℃高温，表面与火焰直接接触不起泡、不断裂。修复性能：一体无孔，刮伤后可修复。抗压强度：36,102 psi。抗弯强度：17,171 psi。防潮性：优。吸水性：0.019%。15.00mm的厚度。颜色：黑色。

	
	试剂架
	3800*330*800
	套
	3
	
	
	100*40立柱/12mm厚透明玻璃/12mm碳纤维捧拉杆，钢玻结构、带电源插座

	
	插座
	
	个
	24
	
	
	钢制线盒/防水防溅多功能插座/电线，五孔插座

	
	水盆+水龙头
	550*450*310
	套
	3
	
	
	PP+铜质/TOF，台雄品牌

	
	滴水架
	
	套
	3
	
	
	实芯理化板+PP滴水捧

	
	桌上型洗眼器
	
	套
	1
	
	
	实验室专用/TOF，台雄品牌

	2
	钢木边台
	6600*750*800
	组
	1
	
	
	环氧树脂台面，防酸碱腐蚀，抗高温性能：不可燃，耐600℃高温，表面与火焰直接接触不起泡、不断裂。修复性能：一体无孔，刮伤后可修复。抗压强度：36,102 psi。抗弯强度：17,171 psi。防潮性：优。吸水性：0.019%。15.00mm的厚度。颜色：黑色。

	
	试剂架
	6600*240*800
	套
	1
	
	
	100*40立柱/12mm厚透明玻璃/12mm碳纤维捧拉杆，钢玻结构、带电源插座

	
	插座
	
	个
	10
	
	
	PVC线盒/防水防溅多功能插座/电线

	3
	通风柜1500*850*2350
	
	套
	2
	
	
	全钢结构，20mm陶瓷板台面，含轴流风机管道等通风系统

	
	杯槽+1个单口龙头
	260*140*170
	套
	2
	
	
	实验室专用/TOF

	
	通风系统
	
	套
	2
	
	
	轴流风机/Φ250PVC风管

	4
	钢木仪器台
	2400*750*800
	个
	2
	
	
	环氧树脂台面，防酸碱腐蚀，抗高温性能：不可燃，耐600℃高温，表面与火焰直接接触不起泡、不断裂。修复性能：一体无孔，刮伤后可修复。抗压强度：36,102 psi。抗弯强度：17,171 psi。防潮性：优。吸水性：0.019%。15.00mm的厚度。颜色：黑色。

	
	插座
	
	个
	4
	
	
	PVC线盒/防水防溅多功能插座/电线

	5
	钢木天平台
	900*600*800
	个
	2
	
	
	40mm黑色大理石台面

	
	插座
	
	个
	2
	
	
	PVC线盒/防水防溅多功能插座/电线

	6
	水池台
	900*700*800
	组
	1
	
	
	钢木结构，环氧树脂台面，防酸碱腐蚀抗高温性能：不可燃，耐600℃高温，表面与火焰直接接触不起泡、不断裂。修复性能：一体无孔，刮伤后可修复。抗压强度：36,102 psi。抗弯强度：17,171 psi。防潮性：优。吸水性：0.019%。15.00mm的厚度。颜色：黑色；台雄品牌。

	
	水盆+水龙头
	550*450*310
	套
	1
	
	
	PP+铜质/TOF，台雄品牌

	
	滴水架
	
	套
	1
	
	
	实芯理化板+PP滴水捧

	7
	仪器存储架
	6600*1000*2000
	组
	1
	
	
	全钢结构/可调节/分成6段/共5层/承重250kg

	8
	全钢药品柜
	900*450*2000
	组
	16
	
	
	全部1.2mm钢板/可耐强酸、强碱及有机溶剂的表面侵蚀，加锁，其中两组带有排风系统

	9
	全钢仪器柜
	1200*450*2000
	个
	4
	
	
	全部1.2mm钢板/可耐强酸、强碱及有机溶剂的表面侵蚀

	10
	组合式紧急冲淋洗眼器
	
	个
	1
	
	
	实验室专用/TOF/带花洒

	11
	实验椅子
	
	把
	20
	
	
	带矮靠背/304不锈钢材质

	12
	梯子
	
	个
	1
	
	
	方便易于收纳

	13
	器皿推车
	700*500*800
	个
	3
	
	
	带轮/304不锈钢材质/轮子带刹车

	税费（元）
	
	

	其它费用（元，请注明）
	
	

	本项合计（元）
	
	


2、生态气象环境中心实验室装修清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	1
	水泥砂浆楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比 水泥砂浆1:3
	m2
	145.00
	
	

	2
	块料楼地面
	1.结合层厚度、砂浆配合比 干硬性水泥砂浆铺贴
2.面层材料品种、规格、颜色 800*800防滑地砖(甲方选样）
3.嵌缝材料种类 白色填缝剂
	m2
	145.00
	
	

	3
	块料墙面
	1.安装方式 专用墙砖粘结剂粘贴
2.面层材料品种、规格、颜色 600*600抛光砖（甲方选样）
3.缝宽、嵌缝材料种类 白色填缝剂
	m2
	77.12
	
	

	4
	塑料装饰线
	1.线条材料品种、规格、颜色 墙砖塑料收口线条
	m
	47.60
	
	

	5
	玻璃隔断
	1.边框材料种类、规格 全玻隔断
2.玻璃品种、规格、颜色 12mm钢化玻璃
3. 包含钢化玻璃门，门五金

4.玻璃隔断间尺寸：

隔断单块宽度推荐为  1200mm 

隔断高度约为 3000mm 

隔断厚度约为  80mm 

尺寸可调节误差 ±12mm

踢脚线高度：40mm 

玻璃厚度：玻璃厚度:12mm 

安装开关、插座、门禁系统、强弱电可收纳墙体之中，可拆装检修方便。
	m2
	37.15
	
	

	6
	防盗门
	新做钢质防盗门，规格、品牌详见图纸及招标文件，包含安装等一切费用
	樘
	2.00
	
	

	7
	抹灰面油漆
	1.刮腻子遍数 抹灰面上批901胶白水泥腻子三遍
2.油漆品种、刷漆遍数 白色乳胶漆三遍
	m2
	110.65
	
	

	8
	地坪铲除
	铲除原水磨石地坪，垃圾运至校外。
	m2
	145.00
	
	

	9
	铲除墙面涂料面
	铲除原墙面乳胶漆，垃圾运至校外
	m2
	165.80
	
	

	10
	木门拆除
	垃圾运至校外
	樘
	2.00
	
	

	11
	高效送风口
	2000风量
	套
	3.00
	
	

	12
	排风机
	2000风量
	套
	1.00
	
	

	13
	PVC管道
	PVC管道 250
	m
	10.00
	
	

	14
	ICP房电路及开关
	ICP仪器实验室供电使用三相五线，其中一相供应主机，另一相供计算机及打印机，第三相供空气压缩机及循环冷却水装置。实验室必须具有良好的接地线，电阻要求小于4 欧姆。如果用户电网压变化过大，则应配置 5 KVA 以上的稳压电源。仪器在使用时都有微量对地电流，在供电线路上不能使用带漏保护的空气开关。主机：供电电源为 200 -240伏间的稳定电源，20 A，50Hz，单 相，具备可靠地线，应配一单独控制仪器的断路（建议使用空气开关）。计算机：消耗功率大约为 800 W，单相，必须同仪器主机共用一条地线。循环冷却水装置： 220/240 V, 50 Hz, 15A，单相。空气压缩机：220/240 V, 50 Hz, 6A，单相
	套
	1.00
	
	

	15
	ICP房抽风系统
	抽风系统可能会承受的最高温度为200°C ，在通风管道末端通风罩处的流速要求不小于5600升/分钟，通风罩应安装在仪器样品仓排口上端7.5~12.5 cm处 。
	套
	1.00
	
	

	16
	ICP房气瓶防护链
	贴墙分别固定4瓶非可燃气体
	套
	1.00
	
	

	17
	ICP房仪器台2400*900*800
	承重 >250 kg，固定式钢木实验台，环氧树脂台面，防酸碱腐蚀，板式全封闭结构
	台
	1.00
	
	

	18
	ICP房空调
	制冷制热1匹挂壁式。海尔或者同等品牌。外机安装位置、管道敷设自行考虑，需把所有打孔、铜管、线缆等安装费用包含在报价内。
	台
	1.00
	
	

	19
	中央空调
	风管式变频空调（外机安装位置、管道敷设自行考虑，需把所有打孔、铜管、线缆等安装费用包含在报价内），电源：单相 220V 50Hz，液管（mm）：φ9.52。气管（mm）：φ15.88。标配遥控器；能量自动分配；室内外机的最大垂直高度差可达50米（室外机在上）。大金或者同等品牌。
	组
	1
	
	

	税费（元）
	

	其它费用（元，请注明）
	

	本项合计（元）
	


3、生态气象环境中心实验室水电安装清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	1
	配电箱
	成套配电箱，根据图纸及现场情况自行设计。需包含一切费用。
	台
	1.00
	
	

	2
	配管
	1.名称 电线管
2.材质 PVC管
3.规格 Φ25mm内
4.配置形式 暗配
	m
	150.00
	
	

	3
	配线
	1.名称 管内穿线
2.配线形式 照明线路
3.型号 ZRBV
4.规格 2.5mm2
5.材质 铜
	m
	450.00
	
	

	4
	配线
	1.名称 管内穿线
2.配线形式 动力线路
3.型号 ZRBV
4.规格 4mm2
5.材质 铜
	m
	400.00
	
	

	5
	配线
	1.名称 管内穿线
2.配线形式 动力线路
3.型号 ZRBV
4.规格 6mm2
5.材质 铜
	m
	300.00
	
	

	6
	配线
	1.名称 管内穿线
2.配线形式 动力线路
3.型号 ZRBV
4.规格 10mm2
5.材质 铜
	m
	100.00
	
	

	7
	荧光灯
	1.名称 成套整装
2.型号 600*600LED嵌入式格栅灯
	套
	16.00
	
	

	8
	荧光灯
	1.名称 净化荧光灯
2.型号 2*40
	套
	2.00
	
	

	9
	荧光灯
	1.名称 净化杀菌灯
2.型号 1*40W
	套
	1.00
	
	

	10
	照明开关
	1.名称 双联扳式暗开关安装
	个
	4.00
	
	

	11
	插座
	1.名称 五孔插座暗装
	个
	21.00
	
	

	12
	插座
	1.名称 30A立式空调插座
	个
	2.00
	
	

	13
	插座
	1.名称 三相地插座
	个
	3.00
	
	

	14
	接线盒
	1.名称 接线盒
	个
	27.00
	
	

	15
	凿（压）槽
	1.规格 Φ25mm
	m
	100.00
	
	

	16
	塑料管
	1.安装部位 PPR给水管Φ25mm
	m
	30.00
	
	

	17
	塑料管
	1.安装部位 Φ50mmPVC排水管
	m
	30.00
	
	

	18
	打洞（孔）
	用于通风设备
	个
	2.00
	
	

	19
	下水口
	实验台用水
	个
	3.00
	
	

	税费（元）
	
	

	其它费用（元，请注明）
	
	

	本项合计（元）
	
	


费用合计

	序号
	项目内容
	报价

	1
	实验用台柜部分
	

	2
	实验室装修部分
	

	3
	实验室水电安装部分
	

	本项目总价
	


实验台柜技术要求及材料使用标准

（标注“★”指标为核心指标，系必须满足项必须满足，否则按废标处理）

1、 总体说明：

1、★外形尺寸 ：长、宽、高误差≤2mm，邻边垂直度：台面对角线、框架对角线2000 mm误差≤1mm；3000 mm误差≤2mm；地脚平稳性：误差≤1mm。面板表面，不允许有划痕、麻点及压痕，实验台的台面均匀平整，边缘切割整齐，四边平直，无明显凹凸现象。
2、涂 层 :各涂层均匀，钢制或木制板材表面平整，无色差、无拼接、无明显凹凸、无毛刺、无斑点、无划痕、无碰伤等缺陷。木制贴面和封边部件严密、平整，无脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等现象，外表的圆角、倒棱均匀一致。
3、封边:柜体的每一块板，其四个边必须用优质热熔胶经高温高压作防水封边处理。
1）用全自动直线封边机封2mm厚边，并作水平和垂直倒角修饰，平整无剥离、无机械创伤、无露馅等缺陷。 
2）胶厚度均匀一致，封边不得有积胶或凹凸不平，涂胶不易过厚。封边带与板边贴紧无间隙，切带截面垂直，无斜度、无迸裂、无剥离。 
3）水平倒角、垂直倒角修饰应均匀一致，不能有波浪纹，倒角半径为带厚的1/2。 
4）封好后的边无胶痕，带宽与板厚一致，无局部缺带。 
5）除特殊要求外，封边应先短后长。 
6）装配到位、紧密、平直、转角圆顺。 
7）接缝处间隙应＜0.5mm，接缝位置应在不显眼处。 
4、三合一连接件 :台桌面与柜体等主要连接部位一律采用内预埋件，其他的板块连接采用联通优质三合一连接件，预埋ABS膨胀型预埋头 ，增强握钉力，抗弯变、防渗水、防摇摆。
5、表面 :所有柜体连接牢固，无缝隙，无松动现象；表面平整无明显变形；外露部分无毛刺及尖锐棱角。
6、零部件 :零部件无断裂或劈裂现象，不会出现影响使用功能的磨损变形现象，可动部件（例如可调式地脚、活动隔板等）活动灵便，用于掀压不会出现永久性变形或松动，抗压能力符合实验台的要求。各种配件安装严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动。金属配件应做除锈和防腐蚀处理。结构处螺丝或连接件不允许外露。
7、排钻孔 :组合的台、柜、架的每一块板材连接点，采用数控多排钻床同时钻出连接点，保证安装严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动。铰链、滑轨等五金件均准确安装在系统孔上，使其开启、抽拉顺畅。
8、封边条 :所有的门板、抽屉板等板材都必须采用优质2mmPVC封边条配环保封边胶封边。
9、色泽 :整套产品或成套产品色泽相似。
10、配件 :各种配件不得有少件、漏钉、弯钉，启闭零件和配件应使用灵活。
11、装配 
1）装配后产品外观尺寸符合设计要求； 
2）正视面无明显迸裂边、色差、碰伤、移位、划痕及裂缝等缺陷 ；
3）各种配件安装严密、平整、牢固，结构处无迸裂、松动，不得有少件、漏订、透订等失误操作；
4）所有台面板材覆盖的专用膜保留至验收交付。用户可以要求中标人按照实际需要调整相关方案，最终的方案及图纸需经用户确认后才能作为合同附件。

12、实验台需提供充足插座。
采用的技术规范或标准： 

13、金属家具采用的标准：GB/T3325《金属家具通用技术条件》、QB/T1951.2-94《金属家具质量检测及质量评定》； 
14、木质家具采用的标准：GB/T3324《木家具通用技术条件》、QB/T1951.1-94《木质家具质量检测及质量评定》、GB10357《家具力学性能试验标准》； 
15、饰面板标准 E1级环保中密度素板、三聚氰胺亚光饰面板采用的标准：GB/T15102-94和GB18584-2001中的优等品。
16、通风系统采用的标准：排风柜技术条件JB/T6587-1992、通风与空调工程施工规范：GB50243-1997、柜式风机盘管机组JB/T 9066-1999
17、★供货商供货时未能满足上述要求的，校方可以拒付货款，供货商必须更换直至完全满足，公司经营范围内须有实验室设备制造或销售。
二、实验边台和中央台材质要求台面：
1、 ★台面: （需要生产厂家提供项目授权支持书）
选用厚度为19mm的实验室专用的一体成型 、一体透芯的纯环氧树脂台面板，耐强酸强碱、耐高温、防水、防腐蚀、耐抗击、不变形、无毒、易清洁，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，所有接缝处做处理，其外侧上缘采6〜10mm圆弧R角倒圆处理，台面下缘底部并加工至少宽2x 深3mm之止水沟 ，台面连接处采用防止液体渗漏结构，设计合理、做工精细、实用性高。
2、箱体及门板：
1）、所有箱体板采E1级18mm厚的灰白麻面三聚氰胺板； 
   2）、门板采用E1级18mm厚的三聚氰胺板；颜色为灰麻色； 

3）、箱体后板设计可拆卸便于维修的活动12mmE1级相同三聚氰胺板，便于使用过程中检修水、电、气等管道。
3、钢架：
1）、 H型钢架结构为组合连接结构，并具方便拆装、重复使用功能。
2）、材料选用标准：
    A、钢架采用40×60×2mm优质热镀锌钢管焊接的钢架结构，承重350kg/㎡以上之荷重功能；建议品牌
    B、箱体下用20*40mm×1.5mm优质热镀锌钢管支撑； 

C、表层涂装工艺：高压喷涂环氧树脂静电粉末，涂层0.1mm左右，细密均匀；主体支撑框架根据人性化设计。
4、试剂架：
★1）、立拄采用100mm×40mm×1.5mm一级冷轧热镀锌钢板经折弯、冲孔加工而成；
2）、表层涂装工艺：高压喷涂EPOXY环氧树脂静电粉末，涂层0.1mm左右，细密均匀；
3）、试剂架层板为12mm厚的透明玻璃，可调整高度；边缘配Φ12 mm碳素纤维棒，以防止试剂瓶跌落。外型设计美观大方、实用。日光灯为飞利浦封闭式20W日光灯。立拄两边必需加装独立钢制线合（每根立拄的钢制线合需装二套多功能防溅翻盖插座）。
5、附属配置：

1）、三口化验水龙头：采用实验室专用三口化验水龙头。水龙头材料为铸铜材料，瓷质水阀。表面环氧树脂粉末喷涂；每套龙头下方须安装角阀，单套实验台中有多个龙头时须安装总水阀。

2）、水槽：采用实验室专用高密度PP水槽，耐强腐蚀一体成型，防虹吸、防阻塞；  下装高密度PP材质防臭存水弯，具耐腐蚀、防堵塞功能；

 3)、铰链和导轨：耐酸碱及有机溶剂。达到国际五金行业标准。外形美观、无噪音，经久耐用；三节轨：三节导轨，可承受45公斤的压力，模具成型，伸缩自如； 
     4）、可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm，防滑减震；
    5）、拉手：采用灰色PVC一字型拉手，嵌入箱体的柜门采用黑色96mmPP中弯拉手，外观美观大方；
    6）、滴水架：采用黑色PP棒+实芯理化板材质，抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿、并设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥；整体美观实用； 
    7）、插座：采用实验室专用（带防溅水、防尘、防酸碱功能）220V 10A万用三孔插座（获得国家强制性产品认证证书（CCC）产品），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用；
8）、每套实验台加装漏电保护器：实验室安全用电，防止意外专用的安全保护装置；
9）、供水、电系统；
A、供水管： PP-R 1.6Mpa管材，DN20*2.3mm；
B、排水管： PP-R 1.25 Mpa管件，管径为DN63*5.8mm；
C、电线：采用国标（GB-5023-97）标准BV电线,截面积在4平方毫米。动力电源所选择的电线，必须是三相五线，并符合国家规定接线标准。建议品牌（宝胜、远东、江南）
(二)、 通风柜材质说明：
★1）通风柜上部柜体为全钢外壳，6mm实芯理化板内衬的双层结构；底柜要求同中央台，带锁可控。
2）通风柜主框架钢材基本厚度≥1.2mm；通风柜外壳，装饰封板等钢材基本厚度≥1.0mm，表面经环氧树脂喷涂防腐处理。框架整体具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
3）内衬板、扰流板采用实芯理化板，抗酸碱，耐腐蚀、阻燃。内衬板表面光滑而且内外均为白色，厚度≥6mm；
4）扰流板固定底座采用耐蚀塑料材质，或采用厚1.5mm及以上304及以上不锈钢材质制作；
5）维修门密封条采用耐蚀塑料材质，确保排风柜内维修门的密封性，避免污染外泄；
6）调节门视窗玻璃采用厚6mm及以上的安全胶合玻璃；
7）调节门传动方式采用齿槽链条传动，平稳的上下移动并保持水平不斜翘，施力停止时能稳定的停留在行程中的任一位置，全启、全闭状态有避免碰撞的缓冲及安全锁紧装置，避免调节门下滑伤人；
8）调节门把手采用基本厚度≥1.2mm钢板折弯成型，表面经环氧树脂喷涂防腐处理，上下边装耐蚀塑料材质304及以上不锈钢材质；
9）集气风罩采用耐蚀塑料材质无缝一体成型采用厚1.2mm及以上304及以上不锈钢材质无缝成型；集气风罩出口设有耐腐蚀筛网，防止保险膜、纸屑等被吸入排风管道；
10）灯罩为全罩式，采用厚0.8mm及以上的304及以上不锈钢材质和5mm及以上的安全玻璃，与排风柜内部隔离，避免灯具与柜内气体接触；
11）台面选用与中央台一致，所有接缝处做处理，其外侧上缘采6〜10mm圆弧R角倒圆处理，台面下缘底部并加工至少宽2x深3mm之止水沟，台面连接处采用防止液体渗漏结构，设计合理、做工精细、实用性高；台面上布置2套冷凝水及杯槽、带开关真空气路、Φ12 mm碳素纤维棒材质合成架(突出导流板10-15厘米，固定部分螺旋固定，横向5根，纵向5根)。  
12）正面左右操作面板上各装设2组电源插座，共四个带开关插座，其中16A 2只，10A 2只，220V，适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用；柜体内设置两个带开关五孔插座，并设置真空泵废气排出口；设有1个检维修窗，1个控制面板，两个气阀。
13）技术指标：独立风阀，独立风机，在通风柜操作门完全开启时，整个面风速规定在0.5~0.8m/s,要求面的速度保持一致，排风量为1800~2300m3/h。按国家环境噪音检测标准，通风柜产生的噪音不允许超过55分贝。
14）电控面板采用触摸按键开关，根据低压控制高压设计整个配电系统，控制和显示总电源、照明、风机、真空泵、电动风阀的工作状态。

附属配置：
1）可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm，防滑减震；
2） 铰链：铰链耐酸碱及有机溶剂，达到国际五金行业标准，180度开合。外形美观、无噪音，经久耐用； 

3）拉手：采用PVC一字型拉手或铝合金工字拉手，嵌入箱体的柜门采用黑色96mmPP中弯拉手，外观美观大方；
4）固定螺丝：所有组装与固定用螺丝均为304及以上不锈钢材质的平头螺丝，不得采用有尖头的自攻螺丝以避免接触伤害
5）插座：采用实验室专用，国标220V 10A或者16A插座（获得国家强制性产品认证证书（CCC）产品），安全耐用；每套实验台加装漏电保护器：实验室安全用电，防止意外专用的安全保护装置
6）柜门锁：材质 ：锌合金锁体、螺母、镀锌钢板钢栓；表面处理 ：亮光铬、黑无光。区分通开型和非通开型。
7）水电改造（部分房间无预留水电，需要打孔改造，需要投标人提供详细的施工图纸和施工方案并报在实验台价内）：
A、供水管： PP-R 1.6Mpa管材，DN20*2.3mm；
B、排水管： PP-R 1.25 Mpa管件，管径为DN63*5.8mm；
C、电线：采用远东标准BV电线,截面积在4平方毫米。动力电源所选择的电线，必须是三相五线，并符合国家规定接线标准。
(三)、 全钢药品柜材质说明：
★（1）柜体主结构钢材基本厚度≥1.2mm；表面经环氧树脂喷涂防腐处理；

（2）柜体内设活动层板，层板宽度与底柜内宽度相当，两侧间隙≤3mm；双开门式柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡；

（3）柜体门板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂，夹层内具消音材料，配置门扣组及缓冲垫；

（5）柜体五金及配件：

（5-1）铰链：采用304及以上不锈钢材质合页铰链，180度开启；

（5-2）把手：采用304及以上不锈钢材质把手；

（5-3）门扣组：采用304及以上不锈钢材质的伸缩滚轮止动门扣组；

（5-4）层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的304及以上不锈钢材质；
（5-5）固定螺丝：所有组装与固定用螺丝均为304及以上不锈钢材质的平头螺丝，不得采用有尖头的自攻螺丝以避免接触伤害；

（6）所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，各端面板，上/侧/底部柜体边框及垂直支柱都必须在同一水平面不可有突出；

（7）所有钣金表面接缝均应满焊，焊接处打磨平整以保持为连续的平滑表面，所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层；

（8）所有钢制柜体、框架及支架等钢制家具按照标准工序采用环氧树脂粉末静电喷涂，钢制件表面处理性能符合SEFA 8 M标准；
