附件：
招标项目货物名称、数量、主要技术要求及其他要求

仪器设备购置清单
	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	多功能离子色谱仪 
	
	套
	1
	详见表下内容

	2
	超纯水系统 
	
	套
	1
	详见表下内容


分包1：多功能离子色谱仪

多功能离子色谱仪
1 数量：1台
2 应用范围：适用于样品中阴阳离子、有机酸、有机胺类、糖类等物质的分析
3 技术要求
3.1 离子色谱系统，包括淋洗液瓶，泵（带有原装进口泵前脱气装置），内置电动六通阀，阳离子和阴离子保护柱，分析柱，阴离子和阳离子自动电解连续再生微膜抑制器（实物，非使用电子抑制等软件功能）、电导检测器、安培检测器，。
3.2 所有的离子色谱流路均标配采用原厂PEEK材质，须包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路，不得国内改装。具有针对泵、温控电导检测器和实时系统的软件控制面板。支持在线高压梯度淋洗功能和四元梯度功能。梯度淋洗功能须有专利文件证明或计量器具型式注册表。
3.3 *泵：高性能/低脉冲低压四元双柱塞泵，采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路。适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。
3.3.1 流速范围：0.00-10.00 mL/min.

3.3.2 最大压力：41 MPa(6000 psi).

3.3.3 流速最大误差：<0.1%.

3.3.4 流量精密度：<0.1%.

3.3.5 压力脉冲：小于系统压力的1.0%.

3.3.6 低压四元梯度准确度：<0.5%

3.3.7 密封圈清洗：在线密封圈清洗系统，采用独立流路，可与分析同步进行
3.4 *电导检测器：
3.4.1 必须与自动电解连续再生微膜抑制器联用，降低系统背景，提高信噪比。
3.4.2 类型：数字信号控制处理器。
3.4.3 温度补偿功能：须具有温度补偿功能，以适应因环境变化而产生的灵敏度差异。
3.4.4 电导池体积：0.7 μL.

3.4.5 全程信号输出范围：0-15000 μS.

3.4.6 检测器分辨率：0.00238nS/cm，需提供计量器具型式注册表。
3.4.7 检测器耐受最大压力：10Mpa 

3.4.8 信号采集频率：100Hz.

3.4.9 电导池控温范围：+5℃到60℃，步进：0.01℃
3.4.10 电导池电极材料：钝化316不锈钢。
3.4.11 电导池体材料：化学惰性聚合材料。
3.5 安培检测器：用于安培检测相关应用。微处理器控制，数字输出模式。提供直流安培，积分安培，脉冲积分安培，循环伏安以及3D扫描五种检测方式。
3.5.1 可设置三电位，四电位和六电位。最多可设置20电位。
3.5.2 检测器噪音：IPAD模式<50pC；DC模式<10pA.

3.5.3 电位范围：-2.0到2.0V，0. 001V增幅。
3.5.4 滤波器：0-10s响应时间。
3.5.5 量程范围：积分安培50 pC 到 200μC；直流安培5 pA 到 74μA。
3.5.6 池体材质：钛合金池体。
3.5.7 工作电极：永久电极：金电极，玻炭电极，铂电极和银电极；
               可抛弃型电极：金电极，炭电极，铂电极和银电极。
3.5.8 参比电极类型：pH-Ag/AgCl复合型参比电极，可监控系统pH等重要参数。
3.5.9 模拟信号输出电压：可兼容模拟信号输出10，100或1000mV。
3.5.10 控制：可实现TTL或DC模块控制。
3.5.11 自动调整量程：标配。
3.5.12 池体积：<0.2μL.

3.5.13 最大操作压力：0.7MPa（100psi）.

3.6 *具有专利技术的原厂生产自动电解连续再生微膜抑制器：无需外加硫酸进行轮流再生。具有高容量，免维护，低背景电导，低噪声和稳定的基线。不需使用蠕动泵。
3.7 色谱分析柱:由原厂生产的高效高容量分离柱（250*4 mm）及相应的保护柱（50*4mm）组成，色谱柱须采用聚合物基质，耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，100%兼容反相试剂 

3.8 柱控温
3.8.1 *种类：原装进口柱温控模块，具有升降温功能，双温控区。具有加热块预加热功能。
3.8.2 温控范围： 上温控区：10 - 40℃；下温控区：10 - 70℃.

3.8.3 加热/冷却时间：升温：20℃-50℃，15分钟；降温：50℃-20℃，15分钟。
3.8.4 可兼容250mm和150mm等多种规格色谱柱。
3.9自动进样器

3.9.1具有50个以上进样瓶物理位置的自动进样器
定量环上样方式可以实现0.4 μL至5 mL

3.9.2可以实现浓缩进样，体积0.1 mL至5 mL
3.9.3可以实现给双系统进样，能够同时给多台离子色谱进样
3.9.4上样速度：0.1-5.0 ml/min
3.9.5单一样品瓶装样后可实现同一样品50次以上上样
3.9.6预留额外的六通阀或十通阀位置，可用于在线样品前处理等应用
3.9.7样品瓶带有样品瓶盖，自动进样器带有样品盘保护罩。
3.10软件
3.10.1谱控制分析工作站：通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输，可编制分析方式和顺序。

3.10.2可自动进行快速数据采集和后处理。

3.10.3可提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据。

3.10.4具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。

3.10.5*可通过升级兼容第三方仪器，可升级至网络版软件，操控包括气相色谱，液相色谱等第三方仪器公司仪器。

3.10.6可使用PDF，EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便。

4．配置清单

四元梯度泵、柱温箱、电导检测器、电化学检测器、阴离子分析柱/保护柱、阳离子分析柱/保护柱、阴离子抑制器、阳离子抑制器、自动进样器各1套及1年正常使用的耗材

5技术服务和培训
5.1卖方须在交货后到买方现场免费安装、调试设备并验收。直至技术指标与标书符合。 
5.2
免费提供2个厂家培训名额。
5.3整机自验收合格后不少于1年质保
分包2：超纯水系统
一、纯水部分：

1.自来水为进水，出水电阻率能够达到 10MΩ*cm @25℃。

2.纯水产水速度为8L/h，出水速度为1.5L/min。

3.*内部集成8L水箱，同时可外接30L压力水箱。

4.机器自带漏水保护功能、自动水压检测与报警、自动冲洗功能。

5.纯水至少要有两个出水点，一个作为普通实验清洗用水，一个作为超纯水仪进水。

二、超纯水部分：

1．
超纯水产水流速≥2ml/min,流速可调，最大达到2L/min 

2．
*超纯水水质指标：

出水电阻率                                 18.2MΩ.cm @ 25℃

TOC含量                                   ≤1ppb

微生物                                     <0.1cfu/ml

直径大于0.22μm的颗粒物数量               <1/ml

热源（内毒素）                            <0.001Eu/ml

核糖核酸酶                                <0.01ng/ml

脱氧核糖核酸酶                            <4pg/μl

Bisphenol A (双酚A)                       <0.005ppb

Diethyl phthalate(DEP-邻苯二甲酸二乙酯)    <0.2ppb

Di-n-butyl Phtalate(DNBP)                  <0.2ppb

Nonylphenol(NP)                            <0.1ppb

超纯水的电阻率、TOC和细菌水平符合ISO3696，ASTM D1193，USP，EP以及CLSI-CLRW中I级水的要求.

3.单台设备应包含一套185/254nm双波长紫外灯、精纯柱、外置可选去除内分泌干扰素（EDs）专用过滤柱/除热源超滤柱/0.22um除菌过滤器等纯化模块。

4.*可选择加装与主机分离的独立超纯水远程取水部件，以根据实验需要安排合适的取水点；

a)
远程取水部件应具有彩色监控显示装置，实时显示出水水质指标（温度，电阻率，TOC）；

b)
远程取水器上安装有调节取水流速和取水量的装置，并具有RS232打印数据接口。

c)
远程取水装置高度能够自由调节，必须能够适合烧杯、长颈瓶和量筒等常见实验容器的取水，在取水过程中无需用手固定容器。取水装置必须具有定量（0.1ml~60L）自动取水功能，配有精度<1%的精确流量计。

d)
取水装置可选择安装多种专用终端过滤器，包括0.22微米的微孔过滤器、热源和RNA酶污染物过滤器、持久有机物（POPs）和内分泌干扰污染物（EDs）过滤器。以保证水质能够满足不同实验的特殊要求。

5.*必须配备刷卡取水系统，以方便实验室的管理和延长耗材的使用寿命。

6.*含一个电导率监测仪，出水电导池常数应达到0.01 cm-1；出水电导率仪符合ASTM标准下D1125-95（1999）的要求，可显示非温度补偿与温度补偿两种测量结果。

7.可以加装内置提供验证证书的TOC在线检测仪, 在线检测超纯水中的TOC. 检测范围1-999ppb;检测精度+/-1ppb.设计符合USP（643）要求。

8.主机液晶显示屏具有中文、英文等多国语言可切换操作界面，实时显示出水关键信息包括水质参数（TOC、温度、电阻率），系统状态和警告信息，方便信息读取。

9.具有自动维护模块，在系统暂停使用期间（最长达一个月）对机器进行自动维护调整，维持系统低能耗、低水耗及低耗材损耗状态。再次使用时能保证系统迅速投入使用。

10.操作系统能设置密码限制使用者的使用权限，以帮助实验室管理。

11.内置可扩展存储芯片，能自动记录至少一年水质资料（包括用水时间、用水量、出水水质）。主机及远程取水部件都具有RS232标准接口可将数据导入到PC或输出打印，以保证用水水质的可追溯性。

