附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	电感耦合等离子体发射光谱仪
	
	台
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少3年。

主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
1、 仪器配置
★1.1全谱直读等离子体发射光谱仪主机，冷却水循环，空气压缩机、同品牌自动进样器200位一套。
1.2品牌计算机、原版全功能工作站软件。
1.3矩管1根,氧化铝喷射管1根，高灵敏度进样系统一套，耐高盐耐HF雾化器一套,进样泵管12根，排废液泵管12根。
2、 技术指标
2.1 仪器类型：等离子体为水平式，观测方式有水平和垂直两种，在一次分析中可以采用水平和垂直两种观测方式，由软件控制全自动切换，并同时给出两种观测方式的测量结果。
2.2 高灵敏度耐高盐、耐腐蚀进样系统：包括同心雾化器、旋流雾室、双向观测炬管等。
★2.3固态自激式射频发生器40.68MHz,功率:750W～1500W，计算机控制增量连续1W可调（现场验收），双向观测模式下可达1500W。
2.4炬管和雾化器、雾室为一体式设计，从雾室到炬管无需任何管线连接，以减小样品分析时的记忆效应，且炬管和雾化器、雾室可以同时安装同时拆卸，安装和拆卸无需任何工具。
2.5气体流量控制：等离子体气、雾化气、辅助气等全部气路均由高精度质量流量计控制，无需手动调节，等离子体气控制精度1mL/min，雾化气控制精度0.01L/min,辅助气控制精度0.1 L/min。
2.6 光学系统
2.6.1类型：中阶梯光栅双色散分光系统。
2.6.2光学分辨率：在200nm处，光学半峰宽分辨率≤0.007nm；像素分辨率：≤0.003nm
2.6.3频率稳定性：( 0.01% ，内置动态波长校正。功率稳定性：<0.1% 
2.6.4能量传输：>81% 能量传输效率。
2.8检测器
2.8.1全谱全读功能：对于未知样品无需做标准曲线，一次进样即可测定所有元素含量。

★2.8.2 CCD固体检测器,波长范围165nm～900nm。（需现场验收）
2.9超高灵敏度进样系统，分析1ppm的锰标准溶液，Mn 257nm谱线的强度不少于1000万cps。（需通过安装现场验收）
2.10长期稳定性：全元素4小时长期稳定性介于0.5%～2%之间

★2.11有节省氩气设计，等离子体气（Plasma gas）流量  ≤9L/min，安装时需在氩气总消耗9L/min时连续做样8个小时且无需更换氩气，样品由用户提供。（需通过安装现场验收）
2.12等离子体查看方式：除了通过肉眼观测，还采用观测相机通过视频观测，可以在电脑上实时观测等离子体的工作状态，可以实时调节不同的观测位置，进行不同比例缩放，可以录像，得到等离子体的实时状态过程。（需通过安装现场验收）
2.13等离子体实时全彩色摄像系统，设置1/500秒、1/1000秒、1/2000秒摄像速度抓拍等离子体照片各一张。

2.14分辨率：谱线As 193.696,半峰宽光学分辨率（nm）≤0.006;谱线Ni 231.604,半峰宽光学分辨率（nm）≤0.008;谱线Ni 341.476,半峰宽光学分辨率（nm）≤0.012;谱线Ni 231.604,半峰宽光学分辨率（nm）≤0.008;谱线La 408.672,半峰宽光学分辨率（nm）≤0.020;
★2.15整机在冷启动和热启动时都无需预热，无需热稳定时间，开机2 分钟即可进行测定、分析，关机时无需氩气吹扫检测器，真正实现“即开即用”，“用完即关”。（需通过安装现场验收）
2.16射频发生器射频辐射防护满足FCC管理规范Part 18的要求，同时符合EC和VDE 0871的B级射频辐射防护要求。在等离子体点燃的情况下，操作者依然可以安全地调节炬管的位置。
2.17炬管、雾室和雾化器为一体式设计，从雾室到炬管无需任何管线连接，以减小样品分析时的记忆效应，安装和拆卸无需任何工具。
2.18雾室雾化器和等离子体具有独立腔室相互分隔，以减小等离子体温度对雾化器雾化效率的影响，以提高仪器的稳定性。
2.19蠕动泵具有智能快速冲洗功能，随时监测特定的谱线，直至其强度降低到设定值后才开始分析下一个样品。
2.20软件为全中文多任务操作，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理，并处理和打印全中文报告。控制软件可以在中文版Windows 7下运行，可以脱离仪器安装在其它计算机上进行模拟运行（模拟等离子体点火、熄火、样品分析），同时模拟软件具有数据处理功能，以便于教学、演示和培训。
2.21具有元素间干扰校正技术、谱线拟合干扰校正技术和实时背景扣除功能等不少于3种干扰校正技术。
2.22具有全谱全读功能，在用户分析样品的同时，仪器自动采集所有元素的所有谱线（不少于50000条谱线），当用户需要查看分析方法中没有设置的元素时，只需在方法中增加需要查看的元素谱线，再处理数据即可获得结果，无需重新分析样品。
3、其他要求
3.1投标方推荐的设备应成熟可靠，在中国境内最近1年内有200台以上同类型设备的销售业绩。
3.2 供应商应在中国建有维修服务中心和备件库，可提供优良的售后服务，标书中写明备件库详细地址。
3.3 供货周期不超过3个月，质保期不少于三年，终身负责维修维护。无论在保修期内或保修期外，在接到故障信息后12小时内响应，并在仪器出现故障后的2个工作日之内到达现场，及时帮助用户解决问题。
4、备注：
上述参数均以所投货物制造商公开发布的印刷资料和其英文官方网站公布的数据作为最终依据，中标方签订合同前需根据招标参数要求对中标设备逐项演示，需要通过用户确认后，方可签订合同,无法通过用户确认视为投标时虚假应标，需赔偿相应的损失。
1
- 1 -

