附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	固定床反应器
	自行设计，委托加工
	台
	1
	详见表后内容

	2
	气相色谱仪
	Agilent 7890B
	台
	1
	详见表后内容

	3
	颗粒物同步混合监测仪（PM2.5颗粒物监测仪）
	5030
	台
	1
	详见表后内容

	4
	气相色谱仪
	浙江福立GC9790II
	台
	1
	详见表后内容，含电脑及氮氢空一体机

	
	化学工作站
	上海辰华CHI660E
	台
	1
	详见表后内容，含笔记本电脑


主要技术参数：（所有带★的为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
分包1：固定床反应器
[image: image1.png]@ ~uEnz

A @A
CH4I S >
B [
(]
B
co,l = -
SRR
®
c SARAH
NZII (o > <5 e
PUE =ERUEE
D
o -
® 4
£ TR
H2|| o o .
FRERE

v

ARG




固定床反应器设计流程图

1.1★气体质量流速计：按照设计图，共计5路流量计，其中A、B两路用布鲁克斯（Brooks）质量流量计，剩余3路用七星华创质量流速计。除了其中C路的流量量程范围为0-100 mL/min之外，剩余量程均为0-50 mL/min，控制精度为0.1 mL/min。
1.2  工作压力：1个大气压（常压）。
1.3★反应电炉：可开启式电炉，最高设计温度为1100 oC/min，升温速率可以实现1-30 oC/min， 热电偶控温精度1.0 oC/min。 

1.4★冷凝器：气体冷凝器须采用螺旋毛细管，死体积尽可能要小（小于2.0 mL）。
1.5★反应器可以实现气液两相进样，预留液体进样管。
1.6★配备电子式皂膜流量计，精度0.1-100 mL/min。

1.7  系统仪表可手动控制。

1.8 固定床反应器需要集成设计，底部配有滑轮，方便操作和移动。
1.9提供仪器详细配置清单，零配件清单，方便设备验收。
2.保修期：
提供1年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后服务以及免费的技术咨询。
维修响应时间：接到用户维修邀请后，应在2个工作日内对用户的服务要求做出响应，一般问题应在24小时内解决，若需现场维修，48小时现场响应。

分包2：气相色谱仪
    1.1★柱温箱：温度范围：室温以上4˚C~450˚C；温度设定：温度1˚C；程序设定升温速率0.1˚C；升温速度：0.1˚C/min-120˚C/min；温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C；程序升温：20阶21平台；最大运行时间：999.99分钟；降温速率：从450℃降至50℃不多于6分钟(22℃室温下)
1.2★分流/不分流毛细管柱进样口：带EPC控制，可编程设定压力、流速、分流比；最高使用温度400˚C；压力设定范围：0-150psi，控制精度0.001psi；流量设定范围：0-200ml/min（以N2为载气时）0-1000ml/min（以H2，He为载气时）
1.3★电子气路控制：具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压等操作模式的电子气路控制，可实现反吹；压力精度：0.001psi；压力补偿：有（实时）；温度补偿：有（实时）；可实现FID和MS的同步检测，无须进行重复运行。
1.4★自动进样器：须配备两个自动六通气体进样阀和对应阀箱。

1.5★氢火焰离子化检测器（FID）：温度范围：1℃步进可达450℃；自动灭火检测，自动点火，自动调节点火气流；最低检测限：<1.4 pgC /sec；线性范围：>107；数据采集频率：500HZ。热导检测器（TCD）：检测限：< 400 pg t/mL，He载气；线性范围：>105；信号极性可以进行编程；最高温度：400 ℃；两种气体的标准EPC（He，H2，Ar或N2）。

1.6提供仪器详细配置清单，零配件清单，方便设备验收。
2.保修期：
提供1年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后服务以及免费的技术咨询。

维修响应时间：接到用户维修邀请后，应在2个工作日内对用户的服务要求做出响应，一般问题应在24小时内解决，若需现场维修，48小时现场响应。

分包3：颗粒物同步混合监测仪（PM2.5颗粒物监测仪）
1.1★测量方法：光散射法和(射线同步混合监测

1.2★光学：IRLED(6mW,880nm); (: C-14(<100μCi)
1.3测量范围： 0 to 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 mg/m3; 0 to 100, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 μg/m3

1.4★最低检测限：<0.5 μg/m3（1小时）；<0.2 μg/m3（24小时）

1.5分辨率：0.1 μg/m3
1.6精度：±2μg/m3(<80μg/m3), ±5μg/m3(>80μg/m3),
1.7 跨漂（24小时）：0.02%/天

1.8★准确度（质量测量）：± 5% 使用可溯源到NIST的质量膜

1.9流量：1m3/h(16.7lpm)
1.10采样流量精度：±2% 测量值

1.11采样流量准确度：< 5% 测量值

1.12长期平均：60 -3,600 秒和24小时

1.13测量周期：超常短期精确度和分辨率的连续质量测量

1.14数据输出速率：每1秒

1.15运行温度：样气温度范围 -30° to 50°C. 主机工作维度范围 4° to 50°C
1.16通讯协议：C-Link，MODBUS TCP/IP，Gesytec（Bayern-Hessen），ESM协议，数据流和NTP协议，通过以太网可从不同地方同时连接
2.保修期：
提供1年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后服务以及免费的技术咨询。

维修响应时间：接到用户维修邀请后，应在2个工作日内对用户的服务要求做出响应，一般问题应在24小时内解决，若需现场维修，48小时现场响应。

分包4：气相色谱仪、化学工作站
产品名称： 气相色谱仪  
1.主要技术参数：（所有带★的条款及要求，投标方必须满足，若有一项不满足将导致废标。）
1 基本要求
1.1 温度要求： 5℃—35℃；
1.2 湿度要求； 25%—80%；
1.3 电源要求： 220V±10%,50Hz；
1.4 功率要求： 最大2500 W；
1.5 外形尺寸： 565×510×490（mm）长×宽×高； 
1.6 重量： 50Kg。
2 技术要求：
2.1 功能特点：
2.1.1 采用大屏幕液晶显示，人性化的操作界面设计，显示直观、操作简洁，中英文相互切换，满足不同客户需求；
★2.1.2 通过键盘、反控工作站设定，可同时对六个模块进行温度控制，完美实现对各模块的温度精确控制；
★2.1.3 配备灵敏度更高的FID、TCD、FPD、NPD、ECD五种检测器，可任意选择组合，保证了使用的广泛性；
★2.1.4 配备反控工作站，可对分析过程中实施全程反控；
2.1.5 实时文字直观反馈仪器故障信息，方便用户故障检索。
2.2 主机
★2.2.1 温控区：6路独立控温；
★2.2.2 载气控制：精密压力、流量阀控制（实时反控显示）；
2.2.3 显示器：320×240液晶大屏幕显示器，信息量更大，中英文切换，参数设置简洁直观；
★2.2.4 进样器：可配2个进样器（填充柱进样器、分流毛细进样器、分流/不分流毛细进样器）；
2.2.5 检测器：可最多选配3个检测器（FID、TCD、FPD、ECD、NPD）；
★2.2.6 支持进样装置：可选配进样阀、顶空进样器、热解析进样器、自动进样器；
2.3 柱箱
2.3.1 尺寸：柱箱尺寸：260×250×150[mm]（长×宽×高），
色谱柱安装间隔尺寸：152.4mm；（6英寸标准接口）；
★2.3.2 柱箱温度控制：室温上6℃～399℃ (以0.1℃增量任设)；
2.3.3 温度波动：≤±0.1℃（环境温度变化10℃或电源电压变化10％），
温度梯度：±1％（温度范围100℃～350℃）；
★2.3.4 程序升温：8阶；
★2.3.5 升温速率：0.1～40℃/min（以0.1℃增量任设）；
★2.3.6 降温速率：柱箱温度从200 ℃降至100℃时间不大于3min；
2.3.7 持续运行时间：999.9（min）。
2.4 进样系统
2.4.1 最高使用温度：400℃；
2.4.2 进样口数量：最多可配3个；
★2.4.3 进样模式：填充进样、分流毛细进样、分流/不分流毛细进样。
2.5 检测系统
2.5.1 氢火焰检测器（FID）：
最高使用温度：400℃；
★最小检测限：≤5 x 10-12g/s（正十六烷）
基线噪音：≤2 x 10-13 A，基线漂移：≤5 x 10-13 A/30 min(仪器稳定2小时后)；
线性动态范围：≥107
2.5.2 热导池检测器（TCD）：
双柱平衡方式，四臂高灵敏热导TCD；
最大操作温度：400℃ ，温度控制精度：±0.1℃；
★灵敏度：≥8000mv·ml/mg(正十六烷)；
基线噪声：≤20uv，基线漂移：≤100uv/30min(仪器稳定2小时后)；
线性动态范围：≥104
★支持小口径毛细管柱（0.32mm及0.25mm口径）与热导检测器的连接，提高应用范围。
2.5.3 火焰光度检测器（FPD）：
最高使用温度：400℃；
★最小检测限：≤1.4×10-12g/s(P) ，≤5×10-11g/s(S)；
基线噪声：≤2×10-11A，基线漂移：≤4×10-11A/30min(仪器稳定2小时后)；
线性动态范围：P≥103  S≥102
2.5.4 电子捕获检测器(ECD)：
最高使用温度：350℃；
★最小检测限：≤1×10-13g/ml（γ-666）；
基线噪音：≤20 uV，基线漂移：≤50 uV/30min(仪器稳定2小时后)；
线性动态范围：≥104；
      辅助配件：脱氧管
2.5.5 氮磷检测器（NPD）：
最高使用温度：400℃；
★最小检测限： N：≤1×10-12g(N)/s(偶氮苯)
P：≤5×10-13g(P)/s(马拉硫磷)
基线噪声：≤4×10-13A，基线漂移：≤2×10-12A/30min(仪器稳定2小时后)；
线性动态范围：N≥103  P≥103。
2.6 辅助功能
2.6.1 转化炉：用于≤100ppm CO、CO2的甲烷化；
2.6.2 事件板：用于进样阀的驱动时间事件控制；
★2.6.3 阀箱：用于进样阀及切换阀的温度控制。
2.7 工作站/数据处理软件
2.7.1 输出信号范围：-1500～+1500mV；
2.7.2 最高采样频率：60点/秒；
★2.7.3 采集灵敏度：0.025μV/s；
2.7.4 采集精度：0.05%；
★2.7.5  在线反控：实时控制及控制各模块的温度，并可随时调出温度控制曲线，包括柱箱、进样口、检测器及辅助加热模块，提高条件摸索效率；
2.7.6支持多内标分析；
★2.7.7 支持在线分析预览，使得谱图未采集完毕，可提前知道关键组分的含量信息。
2.7.8 支持项目的轻松调用，一键调用谱图中的仪器控制参数信息。并支持项目分组，使得各谱图归类更加明确清晰。
2.7.9  支持模拟进样，提高工作站的培训效率。
★2.7.10 支持认证功能：在线噪声及漂移自动计算，无需手动计算，规避人为误差。
2.7.11 支持项目加密，用户可对访问及谱图处理权限进行设置；独创项目分组功能，全面简化样品谱图管理。
2.7.12 支持多项式计算功能，一次曲线校正（y=kx+b）、二次曲线校正（y=ax2+bx+c）、三次曲线校正（y=ax3+bx2+cx+d），提高非一次曲线样品的线性准确度。
2.7.13 支持峰锁定功能，减少那些不参与计算的干扰峰对主要组分的谱线或数据干扰，从而使得谱图报告更美观，数据更清晰。
2.7.14 支持分组计算功能，优化组分的合并运算，无需另外手动计算。
3售后服务
3.1提供1年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后服务以及免费的技术咨询。

3.2仪器制造商授权的技术人员必须到现场免费安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操
附件名称：

1、氮、氢、空一体机
用途：用于气相色谱仪
工作环境温度：0-40℃
工作环境湿度：相对湿度≤85%

氮气：工作压力：0-0.4Mpa 、流量：0-300Ml∕min  、氢气：工作压力：0.3Mpa、流量：0-30 0Ml∕min、空气：工作压力：0-0.4Mpa、流量：0-2000Ml∕min
2、毛细管色谱柱（HP-弱极性柱）及TDX-01柱各一根、配套色谱进样针
3、电脑配置不低于：操作系统 win 7  32位  2G内存，500G硬盘 配备RS232 9针串口 光驱
产品名称：化学工作站CHI660E
恒电位仪 零阻电流计
2，3，4电极结构
浮动地线或实地
最大电位范围：±10V

最大电流：±250mA连续,±350mA峰值
 槽压：±13V

恒电位仪上升时间：小于1ms,通常0.8ms

恒电位仪带宽（-3分贝）：1MHz

 所加电位范围：±10mV, ±50mV, ±100mV, ±650mV, ±3.276V,   ±6.553V, ±10V

所加电位分辨：电位范围的0.0015%

所加电位准确度：±1mV,±满量程的0.01%

所加电位噪声：<10mV均方根植
测量电流范围：±10pA至±0.25A，12量程
 测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低0.3fA

电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6A/V时为0.2%，其他量程1%

输入偏置电流：<20pA

 恒电流仪
★恒电流范围：3nA–250mA

★所加电流准确度：如果电流大于3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20pA

所加电流分辨率：电流范围的0.03%

★测量电流范围：±0.025V,±0.1V,±0.25V,±1V,±2.5V,±10V
★测量电位分辨率：测量范围的0.0015%

 电位计
参比电极输入阻抗：1e12欧姆
参比电极输入带宽：10MHz

参比电极输入偏置电流：<=10pA @ 25°C

 波形发生和数据获得系统
 快速信号发生更新速率：10MHz，16位分辨
快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1,000,000点
外部信号记录通道最高采样速率：1MHz

可拓展扫描电化学显微镜功能
CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10,000V/s

扫描时的电位增量：0.1mV（当扫速为1,000V/s时）
CA和CC的脉冲宽度：0.0001至1000sec

CA和CC的最小采样间隔：1ms

 CC模拟积分器
DPV和NPV的脉冲宽度：0.001至10sec

SWV频率：1至100kHz

i-t的最小采样间隔：1ms

ACV频率范围：0.1至10kHz

SHACV频率范围：0.1至5kHz

FTACV频率范围：0.1至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据
交流阻抗：0.00001至1MHz

交流阻抗波形幅度：0.00001V至0.7V均方根值
附件名称：笔记本电脑，配置不低于：CPU类型：酷睿双核i5处理器CPU速度最高主频 2.7GHz  2G内存，500G硬盘
2.1提供1年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后服务以及免费的技术咨询。

2.2仪器制造商授权的技术人员必须到现场免费安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操
1
- 9 -

