附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	热重分析仪TGA4000
	
	台
	1
	详见表后内容


主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，为必须满足项，否则，按废标处理。）
1、 TGA4000主要技术参数
1.1用途：应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂等领域，研究材料的热稳定性、分解过程、氧化与还原，水分与挥发分测定，实现材料老化和分解过程的分析、原材料的特征分析以及合成反应的分析等功能。
1.2  工作条件：
1.2.1 工作电压:：AC220V10%，50Hz；
1.2.2相对湿度： 5～85%；
1.2.3 工作温度： 15～35℃；
1.2.4 工作时间：可连续稳定运行一周以上。
1.3  技术指标
1.3.1 TGA天平类型：垂直式设计；
★1.3.2 天平测量范围：1500 mg ；
1.3.3 天平分辨率：0.1μg；
1.3.4 天平准确度：±0.02% ；
1.3.5 天平称量精度：±0.01%；
1.3.6 天平动态漂移：小于50μg （20℃/min，室温至1000℃的空白漂移,非扣除基线后的数值）；
1.3.7温度范围：室温～1000℃；
★1.3.8升降温速率范围：0.1～200℃/min ；
1.3.9温度准确度：±1℃；
★1.3.10 冷却时间：1000-100度，小于8分钟;1000-30度，小于15分钟；
1.3.11 气氛：静态或者动态，包括氮、氩、氦、二氧化碳、空气、氧或其他惰性或活性气体；
1.3.12  数字式气体质量流量控制器：程序控制和改变气体流速和压力，可软件自动进行气体切换；
★1.3.13 拓展功能：可与同品牌傅里叶红外光谱仪,气相色谱质谱联用仪进行联用分析;
1.3.14  软件：操作界面友好，能精确控制仪器升降温和等温，控制和记录气体流量，可进行失重、失重速率、起始反应温度、自动记录数据等所有控制分析功能。
1.4  配置要求
★1.4.1 TGA主机1套（ 含校正标准物质1套和必要的工具），
1.4.2 TGA专业控制仪器和数据分析软件1套；
1.4.3 循环冷却机（控温精度±0.1℃）；
1.4.4主流品脾电脑1台，打印机1台。
1.5  售后服务
1.5.1. 整机保修期为一年
1.5.2. 保修期内：24小时作出相应的问题答复；如电话不能解决问题，维修人员将在2个工作日内到达现场（视用户地理位置而定）如果仍未解决问题的，厂家需要提供一台相同性能仪器，在维修期内供用户免费使用。
1.5.3提供生产厂家仪器设备彩页备查.
1
- 1 -

