附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	SeaWATCH 自容式ADCP（1200KHz）
	SeaWATCH
	台
	1
	详见表后内容

	
	Vector 高精度声学点流速仪
	Vector
	台
	1
	详见表后内容

	2
	HACH DR 6000 紫外分光光度计
	HACH DR 6000
	台
	1
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少2年。

主要配置或技术参数：（标注“★”指标为必须满足项，不满足按废标处理。）
1.1、 SeaWATCH 自容式ADCP（1200KHz）
★频率：1200kHz；

•声学信号处理技术：宽带、窄带技术；

★流速范围：±5m/s;

★流速精度：±0.25%, ±2mm/s；
★最小分层大小：优于0.05m；
•最大测量流速剖面范围：30米；
•具有底跟踪功能，并可以测量流量的功能；
★标配温度、倾斜、罗盘、压力传感器，内置电池包；
•走航测流功能：支持，走航测量时，软件可以输出符合《声学多普勒流量测验规范》要求的流量成果表；

自容式ADCP支持自容、走航功能，即它可以布放在海底进行长期观测流速变化，也可以安装在船的侧舷进行走航测量流速，流量的数据。无论以哪种工作方式，该ADCP都具有高精度宽带测量模式，及大量程的窄带测量模式，可满足30m以内河流、海洋环境的测量流速、流量的要求。

1.2、Vector 高精度声学点流速仪
★测流范围:±0.01,0.1,0.3,2,4,7m/s，软件可以选择
★精度：±0.5%± 0.5mm/s

★输出采样率：1-64Hz

•内部采样率：100-250Hz

★采样的水体：距离探头0.15m处

★声学频率：6MHz

•传感器，内嵌到仪器，集成温度、罗盘、倾斜、压力传感器

•通信：RS232或RS422

•模拟输出：标准3通道，3个流速分量或2个流速和压力，输出0-5V，用户可选

•模拟输入：2通道

•软件：支持windows，功能主要有布放设置，开始工作，数据下载，数据转换，在线数据采集和图形显示

•尺寸：直径70-82mm，长度450-600mm(不含探头)，具体与外壳耐压深度、电池容量选择相关

•重量：空气小于6kg

仪器主要特点是采样率高，声学原理不干扰所测水体，并可以选择自带电池包，或直接使用外部电源方式供电。
2、HACH DR 6000 紫外分光光度计
•显示模式  透光率（%），吸光度和浓度
•光学系统  氘气灯（紫外），钨灯（可见光），Czerry-Turner 单色器，硅光电二极管检测器
★波长范围 190-1100nm
★波长准确度 ±1nm（200－900nm）
•波长再现性 ﹤0.1nm
★波长分辨率 0.1nm
•扫描速度  900nm/min（步增1nm）
•光谱带宽 2nm
•光度测量范围 3.0Abs（200-900nm）
★光度测量准确度 在0.0-0.5Abs时为5mAbs，在0.5-2.0Abs时为1%
•杂散光 ﹤3.3Abs/﹤0.05%T（KI溶液，220nm）
•光度漂移  ±0.0034Abs
★样品池兼容性  矩形样品池适配器（10mm, 20mm, 50mm, 1英寸）、圆形样品池适配器（1英寸）、可供7个矩形样品池（10mm）使用的旋转适配器、流通池适配器（10mm）
•测试识别  IBR＋条形码识别系统，可自动识别2D条形码测试管
•数据记录器 5000个测量值，50次扫描
•用户程序 200
•尺寸（H×W×D） 215mm×500mm×460mm/11kg
•接口  2×USB 类型A，1×USB 类型B， 1× 以太网
•电源：200-240V 50/60 Hz 

•操作环境：10~40℃ 90%的相对湿度 无冷凝现象

1
- 1 -

