附件：
招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求
	分包
	仪器设备名称
	参照或
相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	环境气象观测系统
	 
	套
	1
	详见表后内容

	2
	植物－土壤－气象观测系统
	
	套
	1
	详见表后内容


主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）
分包1：
环境气象观测系统（数量：1套）：
技术参数：
1  双目生物显微镜

★需配备UCIS无穷远色差校正光学系统，有效地提高了物镜的数值孔径，提供更加精确的图像和更大的清晰视场，也同时为显微镜提供了更强大的升级空间

放大倍数：40X-1000X

双目铰链式观察筒：焦距200 mm倾斜30°，视度可调，双目瞳距：52-74 mm；

平场大视场、高眼点目镜：10X/18；出瞳距离21 mm

无穷远消色差物镜：4X,10X,40X，100X（1.25、弹簧、油）

镜体采用一体化设计,整体压铸而成,刚性更强,机身更加稳定。托架聚光镜中心可调；专用提手方便搬运。

物镜转换器：内倾式,内定位四孔转换器。操作更加方便，可避免呼吸对物镜的影响。

粗微调：调焦系统工作距离60 mm.低位粗微动同轴调焦手轮；微动手轮0.1 mm/转,格值0.001 mm;粗动松紧可调,14 mm/转;工作台上限位可预置,最大行程20 mm

机械式移动载物台：矩形,载物台尺寸142×135 mm,行程76mm×52mm;X、Y向低位同轴调节手轮。

照明系统：6V20W卤素灯及LED照明（3.5W）可选；采用大孔径非球面聚光镜，照明更加充分均匀。配固定柯勒，光阑可调式柯勒可选配。抽屉式的灯座设计只需简单的拔出、插入便可方便地更换灯泡。自主研发已经通过专利预审的优异散热系统，即使在6V20W卤素灯24小时照明的情况下，显微镜主机仍然保持了较低的温度不会烫手。LED光源及电池系统可以根据需要灵活配置。

数量：6台

2. 超纯水机
进水水源 ：城市自来水：TDS<200ppm，5-45℃，1.0-4.0Kgf/cm2

2个出水口 ：可同时制备RO反渗透水和DI去离子水 

DI 去离子水指标：

电阻率
10-18.2MΩ.cm

电导率
0.1-0.055µs/cm

重金属离子
<0.1ppb

颗粒物(>0.2μm)
<1/ml

★细菌
<0.1 cfu/ml

RO反渗透水指标：

      离子截留率
     96%-99%（使用新RO膜时）

      有机物截留率      >99%,当MW>200道尔顿

      颗粒和细菌截留率  >99%

 ★制 水 量（25℃）：63L/H 

储水桶配置 ：内置2 只15 升压力水桶

 电　　源：220V/50HZ 

功　　率 ：120W

配置要求：

★全自动微电脑控制系统，LED 液晶屏全程实时显示动画式工作状态

运行状态直观易读，可实时显示冲洗、制水、水满、缺水、漏水和检修状态

★具有开机自检、断电复位、超限工作( 连续6 小时)、缺水、漏水、低压和高压保护等声光报警功能

★具有开机、缺水复位及累计制水2 小时的3 种RO膜防垢定时30 秒冲洗程序，最大程度延长RO 膜寿命

★高亮度背光式LCD 在线电阻率测试仪，实时监测DI 去离子水质，并具有水质超标报警功能

★便携式TDS/ 电导率测试笔，干电池设计，可随时测量自来水和RO水的TDS总固体溶解度、电导率、水温

★内置2 只15 升压力水桶，节省实验室空间，安装维护更加方便，可加配外置大容量储水桶，满足不同水量需求

不锈钢喷塑机箱，杜绝腐蚀和生锈，确保机体的清洁，复合GLP 规范

落地式设计，底部设有活动、固定支脚，安装、移动更加方便

内部预留空间，可加装循环输送系统，作为中央供水设备使用

纯水管路、接头均获NSF 认证

★独创的RO 膜组件设计，采用美国陶氏DOW 原装进口RO 膜片，实现了RO 膜的长寿命与高品质水质的结合

大容量超纯化柱技术，实现少量树脂最大化提升水质，采用美国陶氏DOW原装进口核子级树脂，时刻保证顶级水质

0.2µm进口PES聚醚砜复合滤膜终端除菌过滤器，保证水质绝对无菌

★需提供带有“CNAS”标识的，由权威国家级第三方检测机构出具的水质检测报告
★为保证产品可靠性，要求生产厂家必须从事实验室纯水系统研发、生产十年以上
★产品生产商通过ISO9001:2008认证、CE认证、获得“科技型中小企业技术创新资金”；获得“国产好仪器荣誉称号”；获得“高新技术成果转化项目”；获得“中国名优品牌”荣誉称号、确认为全国“质量、信誉双保障示范单位”；拥有“一种超纯水制备混床树脂系统”、“多级反渗透系统前后级间的流量控制装置”专利证书。

数量：1台
3. 电热鼓风干燥箱
电源电压：～220V 50Hz 

容积：240L

功率：2000W

控温范围：RT+10-300℃

温度分辨率：0.1℃

温度波动度：±0.5℃

温度均匀度：±0.5℃

工作室尺寸：500×600×750

外型尺寸：630×810×1130

载物托架（块）（标配）：2

定时范围：1-9999min

微电脑智能数显控温仪、控温精确可靠，同时显示设定温度和箱内温度，具有超温过热、漏电、传感器故障报警功能，定时功能可编程控制温度，配备RS-485接口，可连接记录仪和计算机，记录温度参数的变化状况

数量：3台

4、 微电极测试系统工作站

★预装丹麦Unisense微电极系统专用分析软件

★CPU: 英特尔 酷睿 i7-7500U

显卡类型: AMD Radeon Radeon 530M
显存容量: 2G
机械硬盘容量:1T

内存容量: 4G
操作系统: windows 10
★工程师需现场指导安装并培训，配合实验室已采购的微电极系统使用，包含氧电极，PH电极，电位电极校正测试，直至用户能独立操作完成。

数量：一台

5.台式高速离心机 
★TG20台式高速离心机，
16×5ml角转子（转速16000rpm）
8×20ml角转子（转速12000rpm）

6×30ml角转子（转速14000rpm）

6×50ml角转子（转速12000rpm）

数量:一台

6. 电子天平

★称量范围：0-200g；最小读数：0.1mg；秤盘尺寸：Φ80mm；输出接口：RS232C；外形尺寸：356mm×330mm×215mm；电源及功耗：AC220V50Hz 数量：三台

7. 移液枪

★微量移液器Transferpette，量程：1-10ul; 精确度：0.01ul;体积：10ul; 误差：±0.1ul 数量：两台

8. 振荡设备

振荡速度：20-300rpm

速度控制：无级调速

温度范围: 室温～60℃

温控精度: ≤±0.5℃

湿度测量范围：0~100℅RH

湿度精度：+5℅RH

定时控制：0～99.59h/连续，延时开机0～24h

控制设定：微电脑芯片控制，轻触薄膜开关设定速度、温度、时间及湿度

显示形式：LED

振动模式：水平圆周回转

振幅：φ30mm

托盘尺寸：800×500（mm）

外型尺寸：1170×640×750 (mm)

电源：AC220V 50Hz

电机：80W无刷电机

配件：不锈钢弹簧网架（标配）活动式培养隔板（选配）9W照明灯（标配）

恒式控制50-95%，LED显示，室温～60℃

数量：两台

9. 立式压力蒸汽灭菌器

 容积：30L

功率：2KW

电源：220V±10% 50Hz±2%

最高工作/设计温度：126℃/128℃

最高工作/设计压力：0.145MPa/0.165MPa

定时范围（分钟）：0-120

内腔尺寸（mm）：Φ300×400

提篮尺寸（mm）：Ф280×360×1个

外形尺寸（mm）：404×404×810

数量：两台

10. 超净工作台

显示方式：LCD

空气流向：垂直流 

工作面：二个

 洁净等极：100级@≥0.5μm（美联邦209E）

工作区风速范围：0.1-0.6m/s（可调）

噪音：≤62dB

振动半峰值：≤3μm（X、Y、Z方向）

照度：≥300LX

工作区尺寸(mm)：830×700×520

外型尺寸(mm)：990×700×1650

高效过滤器规格及数量(mm)：780×565×50×①

 荧光灯/紫外线规格及数量：20W×①/20W×①

重量(kg)：120 功率(kw)：0.15

电源：AC220±10V  50/60Hz

数量：一台

11. 紫外分光光度计

波长驱动：手动

波长范围：190~1100nm

波长准确度：±1nm

波长重复性：0.5nm

光谱带宽：4nm

透射比准确度：≤0.3%T

透射比重复性：0.1%T

透射比范围：0~200%T

吸光度范围：-0.4~4A

浓度显示范围：0~99999

杂散光：≤0.1%T

稳定性：±0.001A/h

噪声：0.0005A 

输出接口：RS-232

回归方程：具备

数量：一台

12.可见光分光光度计

长范围：330nm～900nm

 波长最大允许误差：±1nm\

波长重复性：≤0.5nm

光谱带宽：6nm

透射比最大允许误差：±0.8%(τ)（以NBS930D测试）

 透射比重复性：≤ 0.2%(τ)

 透射比范围：0.0%(τ) ～200.0%(τ)

吸光度范围：-0.301（A）～3.999(A)

浓度范围：0.000～9999( C )

噪声:暗电流漂移：≤0.2%(τ)  亮电流漂移：≤0.5%

杂散光：≤ 0.6%(τ)(在360nm处,以NaNO2测定)

数量：两台

★13.以上设备的投标企业在中标后正式签订合同时须取得原厂授权书与质保承诺书，此承诺书投标时可不提供，但在投标文件中须提供承诺书，承诺书内容：承诺在正式签订合同前取得原厂项目授权书与质保服务承诺书（质保期至少一年）。
分包2：
植物－土壤－气象观测系统（数量：1套）
技术参数：
1、高精度土壤养分测定仪
电源：交流电：180V～240V、50赫兹；直流电：5V～12V（仪器内置锂电池）；

量程及分辨率：0.001-9999；

★稳定性：一个小时内漂移小于0.3%；

★线性误差：≤0.2%（0.002，硫酸铜检测）；

★重复性误差：≤0.5%（0.0005，重铬酸钾溶液）；

★灵敏度：红光≥4.5 ×10-5      蓝光≥3.17×10-3；

波长范围：红光680±2nm   蓝光420±2nm

PH值：（1）测试范围：1-14 （2）精度：0.01 （3）误差：±0.1；

盐量：（1）测试范围：0.01%-1.00% （2）相对误差：±5%；

土壤水分单位：%（G/100G）；

土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量；

 肥料中氮（N）、磷（P）、钾（K）等养分同时、快速、准确检测；

重金属检测：铅、铬、砷等近十种重金属；

测试速度：测一个土样（N、P、K）≤30分钟（含前处理时间）；

可同时检测8个土样≤1个小时（含前处理时间）；

 数据打印：内置高档一键式热敏打印机

数量：一台

2、 数显光照培养箱

★型号 :RFK-160（E）

★容积 :160L

制冷系统 : 任选

环境温度 : 5～35℃

控温范围 : 无光照5-50℃有光照10-50℃

光照强度 : 普光0～6000LX五级可调强光0～12000LX五级可调

温度分辨率 : 0.1℃

温度均匀性 : ±1℃

温度波动度 : ±0.5℃

电源 : ～220V 50Hz

功率 :700 W

内胆尺寸 :500×400×800

外形尺寸 :600×580×1250

载物托架（块）（标配）:2

定时范围 : 1-9999min

★智能光照培养箱，大屏幕液晶显示控制器，配RS-485接口，可连接打印机和计算机，记录温度参数的变化情况

数量：三台

3、 冰箱

型号:BCD-256WECX

品类别： 双开门 

总容积： 256L 

温控方式： 电脑温控 

制冷方式： 风冷 

额定耗电量： 0.56度/天 

制冷剂： R600a 

压缩机： 定频 

数量：二台

4、 酸度计

外形尺寸：300*220*90mm；配套电极 ：E-201-C-Q9；稳定性 ：±0.01PH±1个字/3h；MV误差 ：±0.1%FS；PH误差 ：±0.01PH±1个字；mv精度 ：1mv；ph精度 ：0.01PH；测量范围 ：-1999-1999mv；测量范围 ：0.00-14.00PH

数量：三台

5、 投影仪

投影机特性:3D；

投影技术:DLP；

显示芯片:DLP数字光学处理投影技术

亮度:8500流明；

对比度:13000:1；

标准分辨率:SVGA（800*600）；

最高分辨率:1600*1200；

扫描频率:水平频率：15K-102KHz；垂直频率：23-120Hz；

灯泡功率:190w

数量：一台

6、 自动旋光仪

.测量模式：旋光度、比旋度、浓度、糖度；

光源：发光二极管（LED红色光源）；

工作波长：589.3nm（钠D光谱）；

测量范围：±45º（旋光度）；

最小读数：0.001º（旋光度）；

示值误差：±0.01º（﹣15º≤旋光度≤±15º时）；±0.02º（旋光度＜﹣15º或旋光度＞＋15º时）；

重复性：（标准偏差δ）：0.002º（旋光度）；

温度控制范围15ºC-30ºC；控温准确度：±0.5 ºC；显示方式：超大屏幕（9cm×12cm、320×240点）点阵式彩色液晶显示；

.试管：200mm、100mm普通型、100mm控温型；

输出通信接口：USB1.1和RS232串行接口由屏幕菜单选择；

数量：一台

7、 温度湿度记录仪

测量参数：2路温度+2路湿度（可以同时检测2个不同环境的温湿度）及以上；

测量范围： -40℃～100℃ 0～100%RH；

精度： ±0.5℃、±3%RH；分辨率： 0.1℃、0.1%RH；

记录容量： 30000组数据；记录间隔： 最短记录间隔为1秒，可选择以秒、分钟、小时、天任意设定采样记录间隔；

供电方式：内置高容量3.6V锂电池，加外接电源供电（12V电源）；

电脑连接方式： USB数据线；液晶显示：时钟显示：实时时钟显示，跳动显示年、日期、时间；报警提示：超限报警，液晶有喇叭显示提示，电池提示：电池电量低时，有电池符号显示提示，此时请用充电器充电；

配套软件：简体中文版；

工作环境： -20℃～70℃

数量：10台

8、 温度光度记录仪

★测量精度：0.3°C 

★水下光照强度测量范围：0----400,000 lumens/m2；

★存储功能：25,000组数据以上；最深可达40米左右

数量：一台

9、 多参数测量仪

pH、ORP、电导率、 TDS、盐度、电阻、溶解氧

数量：一台

10、 便携式溶解氧仪

溶解氧测量范围：0至500%，0至50 毫克/；准 确 度0至20毫克/升：0.3 毫克/升或读数之±2%，以较大者为准

数量：一台

11、 NO校正器

★型号：CAL300

★用于丹麦Unisense微电极研究系统辅助校正

★工程师需现场指导安装并培训，配合我院实验室内的Unisense微电极系统使用，直至用户能独立操作完成

数量:一个

★12.以上设备的投标企业在中标后正式签订合同时须取得原厂授权书与质保承诺书，此承诺书投标时可不提供，但在投标文件中须提供承诺书，承诺书内容：承诺在正式签订合同前取得原厂项目授权书与质保服务承诺书（质保期至少一年）。
1
- 4 -

