附件:

海洋实验室消声水池行车及回转实验平台技术要求
1、 采购货物内容
本次采购的内容是海洋科学学院海洋实验楼消声水池的行车及回转实验平台一整套系统。包括放置在消声水池上的两套实验平台、实验平台上的旋转回转装置、用于实验平台活动的大行车、用于旋转回转装置活动的小行车等装置。
整体的行车及回转实验平台由投标方负责统一设计，施工，安装及整体验收。投标方需明确给出整个系统的技术方案和设计图，同时也必须包括详细的系统整体的施工方案。系统验收由中标方和招标方共同负责，验收测试费用及仪器由中标方负责。该系统投标书整体报价包含一切费用，是交钥匙工程。
2、 产品规格及一般要求
1. 消声水池实验室尺寸及总体空间大小：
二楼主体空间：长14.7米，宽13.3米，层高3.9米，二楼地面与楼顶承重梁的间隔为3.3m。 水池尺寸为（以水池外沿为准）长10.1米，宽10.1米。（具体数值由投标方现场测量值为准）。 水池池面整体大小如图1所示。
2. 行车及回转测试平台组成：

行车及回传测试平台由两个部分组成：活动实验平台及其导轨（行车），回转升降装置。行车及回转测试平台的总体布局如图1所示： 

[image: image1.emf]10100mm

1

0

1

0

0

m

m

大车导轨 活动实验平台

承重柱

小车导轨

旋转回转

装置

池壁凸台


图1： 水池行车及回转测试平台总体布局示意图（仅供参考）

3. 各部分产品名称、型号及规格：（图示及文字部分尺寸数据仅供参考）

[image: image2.emf]10~10.5m

0.8

～

1.8

m

6

～

10m

0.5

～

1m

实验平台 旋转回转装置

大车导轨

小车导轨


图2： 活动实验平台示意图（仅供参考）
投标方须明确给出系统整体三视图以及以下各个部件的产品详细设计图（三视图，立体图及详细尺寸）
实验平台： 两个相同大小的实验平台。钢结构，其大致结构图2所示。长10m～10.1m， 宽0.5m～2m，高0.5m～1.5m（包含护栏，不含回转装置）。包括，桥架，走桥，护栏等设施。走桥需配备活动盖板以方便回转升降装置的位置移动。
大车系统：
大车轨道间距10～10.5m， 长10m～10.5m。钢制导轨。包括轨道，桥架，行程机械，车轮组及驱动装置，还应包括行程开关及弹性撞块，以及相应的防撞装置和检测手段。
小车系统：
小车轨道间距0.5～1m， 长6m～10m。钢制导轨。包括轨道，框架，驱动装置等，还应包括行程开关及弹性撞块。
回转升降装置：
直径0.4m～0.8m， 高 1m～2m（包含升降轴可放宽到3m）。包含支撑结构，回转机构，升降机构，驱动电机以及机械控制部件等。回转升降装置包含一套或多套升降杆，并包含若干连接杆。
控制系统：控制系统要求包含行车控制系统，升降回转实验平台控制系统。上述系统可集成为一整套综合控制系统，也可以以两套独立的控制系统的方式来实现。行车及升降回转装置的控制系统要求提供机械控制与机电一体化自动控制两种控制方式，其控制系统与整套装置的通信接口及链接要求有无线及有线链路两种方式。投标方须提供详细的控制系统的原理图及详细的功能介绍，并附控制系统人机界面图集人机界面功能按键及其操作的详细介绍，并具备二次开发功能。
3、 系统详细技术指标（“★”指标为核心指标，不满足将按废标处理）
1. 适用环境

环境温度：                   -25℃～+45℃

海拔高度：                   ≤3000m

相对湿度：                   月平均≤90%,日平均≤95%

最高风速：                   ≤15m/s
2. ★行车及回转装置机械部分技术指标 
实验平台整体最大承重：≥1000kg；
单块走桥盖板最大承重：≥200kg；
X轴方向最大行程（大车活动距离）：≥6000mm；

X轴方向行走速度：0.01m/s—0.1m/s；

X轴定位精度：≤±5mm；

Y轴方向最大行程（小车活动距离：）：≥6000mm；

Y轴方向行走速度：0.01m/s—0.1m/s；

Y轴定位精度：≤±5mm；
大车轨道平行度：≤ ±5mm；
大车轨道平面度：≤ ±5mm；

Z轴方向最大单次升降行程：≥2000mm；

Z轴方向升降速度：0.01m/s—0.1m/s；

Z轴定位精度：≤±2mm；

绕Z轴旋转角度：±180°；

绕Z轴旋转速度：0.16︒/s～6︒/s；
绕Z轴旋转精度：≤±0.1°；

升降及旋转装置最大负重：≥500kg；

升降杆底端距纵向平移平台踏板距离（安装待测件空间）：≥600mm；

X、Y、Z三坐标轴及绕Z轴旋转均设有机械标尺，长度最小刻度为2mm，角度最小刻度为0.1°。
升降及旋转机构控制：电动、自动、程控；
升降及旋转装置控制方式：机械手动控制、触摸屏控制、测试间计算机程序控制；
升降及旋转装置操作方式：手控点动、手动连续、手控预设等方式；

3. ★功能要求
行车及实验活动平台：
在连接杆的帮助下，要求能用自动和手动方式将至少两个设备独立或同时放置到以水池最高溢出水位为基准的水深0m～7m内的指定深度和位置。两个设备之间的水平最大直线距离不小于6m，最小距离不大于2m。X轴，Y轴方向行走要求连续可调，电动或连续。
回转升降装置：
采用齿轮齿条传动方式，能对滑台的位置进行精确控制。可通过自动和手动两种方式控制。可实现顺转运动、逆转运动、点动运动、步进运动、连续运动、停止运动、设定角度自动旋转运动。
水听器布放：

水听器的布放需要特殊的支架及连接杆来以提供多个水听器同时布放，以及水听器深水区布放的能力。要求投标方就水听器布放支架及升降杆延长连接杆提供详细的设计方案，包括水听器布放整体效果图及其各个部件的立体图及尺寸大小。
连接杆：长度1m到6m的不锈钢多连接杆组合。可连接到升降杆上，也可独立固定在活动实验平台或其他物体上以方便多个换能器的同时使用。同时要求连接杆具有可扩展性，可方便扩展成1带2，1带3，1带4等形式的连接杆。连接杆上要求具有刻度，可人工读取入水深度，也可自动读取。
水听器布放支架：布放支架应采用不锈钢型材制成，布放支架应由多根长杆组合而成，采用可拆分组合形式，支架上需要有明确的刻度。 组合后的支架要求最大长度≥6000mm，最小长度≤2000mm，最大宽度≥2000mm。
要求多个水听器在布放时能够根据使用者的要求成一字型，口字形或是井字形等方式的布放。要求能灵活的将至少4个水听器按照需要的间隔，水平或垂直的放置在消声水池中。
通过设在支架中部的连接法兰，该支架能够与升降杆或连接杆连接，可以在水中自由升降，旋转。
水听器布放支架端部应预留有安装孔，可用于水听器布放完毕后，可用绳索系泊，用于在挂载大型或比较重的水听器的时候能满足支架挠度要求，即保持支架的水平位置。
水听器固定架：水听器通过固定架与支架连接，固定架与支架连接部分为活动连接，即固定架可根据支架上的刻度固定在需要的位置。固定架与水听器连接部分，夹孔或夹具，要求具有通用性能适用于不同型号的水听器或者提供多种不同型号的水听器固定架以满足要求。要求投标方开标时需提供水听器固定架的实际样品。
行车及实验平台的信号连接及控制系统：
系统提供全系统自动联调和手动测试手段。整个系统要求有手动控制和自动控制方式。手动设置和控制结果能实时反馈回自动控制系统并显示。自动控制系统控制软件和人机界面可调，可编程，可自主开发，要求具有良好的可扩展性。
控制操作可在实验平台上或控制室内操作。实验平台上保留机械设置和控制方式，可通过机械旋钮和开关或控制面板触摸屏来控制。自动控制系统下行车及回转装置的运动方式可选择，可切换，可一键恢复成标准设置。
要求控制系统界面能实时的以图形和数值两种形式形式显示两套大、小行车及法兰的位置，包括回转角度，入水深度及二个法兰的水下位置及直线距离。能精确设定和显示上述参数的数值，长度单位要求精确到小数点后3位（单位，米），角度单位要求精确到小数点后1位（单位，度）。可动画实时显示大小行车及回转升降装置的运动为佳。
我方保留对控制系统的软件界面设置及控制功能的调整及修改的要求。要求中标单位在整体验收前可根据我方要求修改界面设置及控制功能的调整。
提供整体系统的故障检测手段，能自动检测并通知故障。在发生故障时能互锁停机，声光报警。
电源系统需采用有效净化和谐波抑制措施，不能影响实验。
要求中标单位提供的系统整体电气原理图，接线图，位置图等资料与设备的实际线路相符合，在验收前可根据我方要求做出调整。
4、 产品检验要求：

1. 设备材料要求完整无破损、外形规整，在<95%的湿度环境中不生锈。
2. 整套系统在正常工作条件下（温度0-40度，相对湿度5—95%）平均无故障时间要求>4000小时。
3. 行车及回转升降系统运行总噪声低于60dB，参照《声环境质量标准》GB 3096-2008要求或附噪声检测证明。
4. 行车及回转实验平台由招标方聘请国内同行专家组成专家组进行验收，招标方需提供验收所必要的测试设备，验收通过即合格，验收所发生的费用由招标方承担。
5、 施工及其他要求：

施工前，实验楼将提供起吊重量为2.9吨的室内桥式单梁起吊系统及由室外进入室内的起吊重量为2.9吨的单轨葫芦吊系统。
由投标方明确提出基建改动及施工预处理方案并计算工程量，其方案要求工程量尽可能小，同时便于行车及旋转回转装置的入场和安装。投标方需就大小行车,实验平台及回转升降装置的入场,放置,安装及维护提供详细的方案。
在不影响楼体整体使用和满足系统功能的情况下，允许提出对楼体墙面，地面，楼体支撑结构及楼外车道及周围环境的基建或改动要求。方案要求不得损伤楼体及水池池壁的整体结构。
6、 维护和支持服务
1. 保修，维护
质保期为三年，即从系统调试验收完成，投入运行三年内，任何质量或功能缺陷问题由投标方负责免费调整，更换。投标方负责使用人员培训，提供售后技术服务和维护咨询， 对于用户的请求，24小时内做出回应。

2. 备件支持

保证至少10年以上系统设备材料可供应期。
_1534228650.vsd
Text�

10100mm


10100mm



_1534228722.vsd
Text�

10~10.5m



