附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参照或

相当于
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	压力校验系统
	CPG2500
	套
	1
	详见表后内容

	2
	低气压风洞系统
	定制
	套
	1
	详见表后内容

	3
	红外温度校准系统
	定制
	套
	1
	详见表后内容

	4
	探空仪通信系统
	定制
	套
	1
	详见表后内容


主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，为必须满足项，否则，按废标处理。）
保修期：提供1年免费保修
分包1：压力校验系统
1，★主机压力范围最低0.36psi，最高42000psi
主机同步显示三个测量通道

7"彩色LCD显示屏

分辨率4~6位可选

数据输入：触屏

传感器模块可更换
★0~25mbar量程精度：0.01%FS
★0~10bar量程精度：0.01%读数精度，在50%~100%最大量程范围内
★0~100bar量程精度：0.01%读数精度，在50%~100%最大量程范围内
暖机时间：约15分钟
重量：5.7KG

2，高精度风速传感器指标：0-10m/s量程，± (0.2 m/s + 3 % of m. v.)精度；DC供电最大功耗70mA；

响应时间（90%）：典型4秒。

3，其它配件：压力校验系统连接管道、皮托管1个。

分包2：低气压风洞系统
空气的流向从左到右，
实验段的空气流速变化范围5 ～ 7m/s，
实验环境的气压变化范围4*10-4 ～1atm；
流量传感器组件易于更换，方便根据气压环境需要选用量程适合的流量传感器；
★气密性接口和导线支架的空间大小可容纳20根导线；
★包含部件：整流蜂窝组合，进气口过滤器，主接头软管，接头软管，石英管，过渡导流系统，石英后密封，不锈钢密封，真空软管，微型10线制真空接线端子，温度传感器支架，空气流量计0-1L，空气流量计1-10L，空气流量计10-100L，空气流量计30-300L，真空泵，流量分配罐，流量控制阀，压阻真空计，真空压力计，系统安装柜架，电气控制元件，真空稳压罐，真空控制阀。
供货商需提供产品整机实物照片。
分包3：红外温度校准系统
1、系统包括10mm直径黑体腔、30mm黑体腔、低温恒温槽和抗震型标准铂电阻，实现对红外温度传感器的高精度校准，供货商应有在温度计量行业的业绩，并需提供整套系统的安装调试。
2、标准低温恒温槽

★1) 温度范围：-80℃~95℃

2) 温度稳定性：<±0.008℃

3) 温度均匀性：<0.008℃

4) 恒温槽深度：≧470mm

★5) 制冷方式：单压缩机制冷

6) 运行噪音≥50℃：48dB(A)

7) 运行噪音≤50℃：58dB(A)

8) 降温速率：≤120min（从室温到最低温）

9) 升温速率：≤30min（从室温到最高温）

10) 控制器：全中文高亮触摸屏+可编程控制器

11) 通讯接口：RS232 和 USB 数据接口

12) 提供计量院出具的校准证书

3、黑体空腔校准系统-10mm
★1）黑体空腔直径：Φ10mm

★2) 黑体空腔的有效发射率：≧0.999

★3） 复现（8~14）μm 的亮度温度的不确定度：≦0.07℃（k=2）

4） 具体的黑体空腔尺寸按照用户的耳温计的尺寸要求量身订制

5） 订制耳温计黑体空腔液槽固定架

★6) 提供国家计量院出具的校准证书

4、黑体空腔校准系统-30

1）黑体空腔直径：Φ30mm

★2) 黑体空腔的有效发射率：≧0.999

★3） 复现（8~14）μm 的亮度温度的不确定度：≦0.07℃（k=2）

4） 具体的黑体空腔尺寸按照用户的耳温计的尺寸要求量身订制

5） 订制额温计黑体空腔液槽固定架

★6）提供国家计量院出具的校准证书

5、抗震型二等标准铂电阻温度计

1) 温度范围：-200ºC ~ 500ºC

2) Rtp:100Ω±1Ω或者25Ω±1Ω

3) 温度系数：W(Ga) ≥ 1.11807

★4) 稳定性：通常在500ºC 连续工作500 小时后，水三相点阻值的漂移<0.008ºC

★5) 热冲击：经过100 次的从25ºC to 300ºC 的热冲击后，水三相点阻值的漂移<0.008ºC

6）尺寸：外径 6 mm,或者根据用户的要求订制

★7）抗震：可以承受 10 - 2,000 Hz at 20 G’s

★8）提供计量院出具的检定证书
分包4：探空仪通信系统
1、探空仪通信系统由1台基站、10个通信模块和1套软件构成。
2、通信基站技术规格：
   系统存储: 128MB Flash + 128MB SRAM + iNAND 8GB

 回传方式（ 连接上位机） :Ethernet 10/100M

 基站 N 型头发射功率: 27dbm +/-2dbm;

 接受灵敏度: -148dbm

 防水防尘等级: IP67

 射频/电磁防护标准：符合国标国家无线电委员会对无线产品的认证要求；
 供电方式: DC 9V-24V（支持 POE 方式）
 基站天线: 根据传输角度和距离可使用大功率有源定向天线
 无线信道划分： 基站支持三组 8 信道上行动态分配， 并可扩展为最大 24 信道
 频段规划： 中心频点 403MHz,频宽 6MHz； 并将这 6MHz 带宽划分为三组，每组 8 个频宽为
200KHz（ 0.2MHz）的信道，分别为：

 400.2MHz、 400.4MHz、 400.6MHz、 400.8MHz、 401.2MHz、 401.4MHz、 401.6MHz、401.8MHz

 402.2MHz、 402.4MHz、 402.6MHz、 402.8MHz、 403.2MHz、 403.4MHz、 403.6MHz、403.8MHz

 404.2MHz、 404.4MHz、 404.6MHz、 404.8MHz、 405.2MHz、 405.4MHz、 405.6MHz、405.8MHz


基站本地实现离线数据缓存

 基站与通信控制软件传输数据采用 AES128 安全加密
 基站定期上报运行状态，异常日志等
 基站支持 GPS 授时
 支持运动节点可在不同基站间进行软切换
 基站可实现 GPS 位置信息上报
 基站支持通过看门狗进行工作状态自检和自动重启
 基站发射功率可通过软件配置和更改
 可远程通过 VPN 登录进入基站进行升级和管理基站
3、通信模块技术规格：

 尺寸： 23mm x 16mm

 封装方式：邮票孔
 MCU： Cortex M0+， 48MHz

 射频芯片： Smetech SX127X

 存储： 128KB Flash+16KB RAM （ Minimum 64KB Flash+8KB RAM)

 用户接口： UART

 交互方式： AT 指令
支持低功耗数据收发模式

 数据链路监测和丢包重传机制
 数据包加密功能
 模块配置信息防丢失功能
 支持通过 AT 指令配置参数
 模块与地面基站自动配对，启动后自动连接地面基站
 模块支持休眠唤醒
4、通信控制软件规格：

通信模块的鉴权接入

 频段资源分配
 网络管理策略执行
 通信模块和地面基站的设备管理
 支持与网关和数据交换系统之间的 AES-128 加密的密钥修改
 运动节点（终端） 的网络接入软切换
 数据的汇聚和传输
1
- 4 -

