附件1：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号（接受其它品牌型号）
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	旋浆式流速仪
	LJ12-1A（计数器,测杆）
	台
	1
	详见表后内容

	1
	旋杯式流速仪
	LB70-2D （计数器,测杆）
	台
	1
	详见表后内容

	1
	旋杯式流速仪
	LB70-2D
	台
	1
	详见表后内容

	1
	三峡模型
	LYH-K-03
	套
	1
	详见表后内容

	1
	土壤水分特征曲线测定仪
	TSCY3423
	台
	1
	详见表后内容

	1
	光学经纬仪
	J6E
	台
	6
	详见表后内容

	1
	水准仪
	DS3-E
	台
	6
	详见表后内容

	1
	全站仪
	ZTS-121R
	台
	2
	详见表后内容

	1
	实验桌
	1500*1000mm
	张
	2
	详见表后内容


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

主要配置或技术参数：（标注“★”指标为必须满足项，不满足按废标处理。）

1、旋浆式流速仪（计数器, 测杆）

★计数器和测杆1套

★测速范围：0.01～9.999（m/s）
★测算误差：≤0.01%

★存储：本机可存储带有时标的2000组流速数据
★测杆总长1.6米/4根（每根0.4米）不锈钢
• 测速公式：v =  EQ \F(b·N,T)  + a（m/s）（自动计算）

• 显示屏：8×4位汉字液晶显示
• 测量方式：有线、直流
• 温度范围：0℃～50℃
• 工作功耗：＜30mA
• 电源：DC 7.5V 
• 通讯：RS232
• 时钟：带年月日时分
2、旋杯式流速仪（计数器, 测杆）

★计数器和测杆1套

★测速范围：0.01～9.999（m/s）
★测算误差：≤0.01%

★存储：本机可存储带有时标的2000组流速数据
★测杆总长3米/3根（每根1米）不锈钢
• 测速公式：v =  EQ \F(b·N,T)  + a（m/s）（自动计算）
• 显示屏：8×4位汉字液晶显示
• 测量方式：有线、直流
• 温度范围：0℃～50℃
• 工作功耗：＜30mA
• 电源：DC 7.5V 
• 通讯：RS232
• 时钟：带年月日时分

3、旋杯式流速仪

★信号数/转子转数： 1/5（每5转1个信号）
★工作水体环境：水温0℃～＋40℃   水深0.1m～100m   悬移质含沙量≤1kg/m3
★测速范围：0.1m/s～4m/s）
• 旋杯回转直径：Φ130mm
• 旋杯水力螺距b：70mm
• 起转速度v0： 0.06m/s
• 临界速度vk：约0.13m/s
• 全线相对均方差m：|m|≤1.5% （用于v≥vk时）
• 相对误差δ：|δ|≤5%（用于v＜vk时）
• 输出信号：开关接点通断信号
• 开关接点容量：DCU≤24V  I≤120mA
• 接点工作次数：1×107
• 贮存环境：温度－25℃～＋55℃  湿度≤90%

4、三峡模型（三峡大坝水利枢纽动态仿真模型）
★以三峡水电站枢纽为缩放对象，体现高水头水利枢纽模型的电站特征与匹配的建坝地形条件，分别体现出建坝选址地形、进山与过坝公路、河道防护边坡、进水口、拦河坝段、发电厂房坝段、溢流坝段、鱼道、闸门龙门吊、河岸升压站与外输铁塔等。
★坝通水还演示，其中一组发电机组透明可视，机房有供电线路通灯光演示。其中一个水闸可电动启闭演示；
★五级般闸精细逼真，满足学校的教学要求。
• 尺寸：模型以矩形方式体现，主体面积为1500mm*1800mm模型总高度不超过1100mm（以实际场地为准）.
比例：1：2000（三峡大坝）
• 主题材料：合资亚克力、有色有机玻璃、ABS高分聚合工程板材、环氧树脂玻璃钢、LED灯、东莞伟盛电机、新界水泵、绿化环境材料等等。
• 展台材料：GB精品实木板材、优质防火板贴面、不锈钢包边、保证安全、牢靠、不变形。
• 工作电压：220V 、 50-60HZ
• 模型尺寸为1500*1800, 通水演示。

5、土壤水分特征曲线测定仪

★主要配置：空压机，调压控制面板，压力气室三个独立组成部分

★空压机供应压力最大压力不低于20bar

★调压控制面板实际水吸力测定范围为0-15bar（1.5MPa）
★5bar压力容器应一次可以测定4个陶瓷盘，允许同时分析大约1cm高度的土样48个、3cm的24个；15bar压力• 容器容纳样品量不少于5bar压力容器容纳样品量的二分之一；配备0.5bar，1bar、3bar多孔陶土板4套，15bar多孔陶土板2套；优质不锈钢环刀50只
• 装备低吸力水势控制沙盘系统一套

6、光学经纬仪

★望远镜放大倍率
28x

★物镜有效孔径
φ40mm

★度盘最小分划值
1°

★分划尺最小分划
1’
• 光学对中器视距
0.8-1.5M

• 仪器重量
3.5kg

7、水准仪

望远镜：
★物镜有效孔径     42毫米
★最短视距       2.0米
• 成像        正像
• 放大率       30倍
• 视场角       1°26′
• 视距乘常数     100
• 视距加常数     0
水准器：
★仪器可在＋45℃～－25℃环境中工作，精度可靠。
★S3级水准仪每公里往返测高差中数标准偏差±3毫米。

• 管状水准器角值   20"／2毫米
• 圆形水准器角值     8'/2毫米
8、全站仪

角度测量（Hz、V）： 
★测角原理 ：绝对编码 
• 最小读数： 1″/ 5″/ 10″（可选）
• 测角标准 ：2″ 
望远镜：
• 放大倍数 ：30X 

• 视场角 ：1°30′
• 最短视距 ：1.5m 
• 成像：正像
补偿器： 

★系统 ：一体式液态单轴补偿器（光电一体式双轴补偿器可选配）
• 工作范围 ：±3′ 
• 设置精度： 1″ 
测量测距（IR）：
★测程 使用单棱镜 大气一般/好 ：2000m/2500m 
★.测程 使用反射片： 800m 
• 测距精度（精测/粗侧/跟踪）： 2mm+2ppm 
• 测量时间（ 重复/跟踪）： 1秒/0.5秒 
无棱镜测距（RL）： 

★测程 （使用反射率为90%的柯达白板） ：350m 
• 使用单棱镜 ：＞7500m 
• 测距精度 ：3mm+2ppm 
• 测量时间 ：1.5秒 
通讯 ：
• 内存数据容量 ： 20000数据点（SD卡、U盘根据实际容量） 
• 通讯接口 ：RS232串口、SD卡、Mini-USB、USB（蓝牙可选配） 
• 数据格式 ：ASCII 
操作： 

• 操作系统 ：实时操作系统 
• 显示屏 ：192X96像素高亮显示屏；
• 键盘 ：双面数字蓝色背光键盘 
激光对点器： 

• 类型 ：激光对点，4级亮度调节（光学对电器可选配） 
• 精度 ：1 mm（仪器高1.5m） 
环境条件:
• 工作温度范围 ：-20℃~﹢50℃ 
• 存储温度范围 ：-40℃~﹢70℃ 
• 防尘防水：IP55 
电源供应:
• 电池类型 ：高能锂电 
• 电压/容量：7.4V 3000mAh 
• 工作时间使用ZBA-400： 16小时（新电池25℃时30秒测量一次）24小时连续测角模式:
• 测量次数 ： 约12000次

9、实验桌

★台面：实芯理化板，耐强酸强碱、耐腐蚀性、防水、防火
★框架：可拆卸钢结构，其承载力及抗冲击能力可达到实验室使用要求
★规格：1500*1000mm 
1
- 1 -

