附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	纯水超纯水系统
	
	台
	1
	详见表后内容

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


以上所有设备要求免费质保期至少1年。

主要配置或技术参数：（标注“★”指标为核心指标，不满足按废标处理。）

1.1  该系统以城市自来水为进水，连续生产III级（纯）水和I级（超）纯水 

1.2 纯水产水水质

1.2.1离子截留率 97-98%；有机物截流率(MW > 200 Dalton) > 99%
1.2.2细菌和颗粒 > 99%
1.2.3系统可监测和显示反渗透膜的截留率，进水压力等参数，流速：8 L/h
1.3 ★超纯水产水水质：
1.3.1 电阻率：18.2MΩ.cm ＠25℃ （具有温度补偿和非温度补偿两种模式）

1.3.2 总有机碳在线监测，含量(TOC)：≤ 5ppb，特殊要求(TOC)：≤1ppb
1.3.3 RNA酶＜0.01ng/ml， DNA酶＜4pg/ml

1.3.4细菌＜0.1cfu／ml，颗粒（＞0.22μm）＜1个／ml
1.4 1.3.5超纯水电阻池常数：0.01cm－1，流速：50ml - 2000ml /min 可调；

1.5 ★ 系统以0.01um自动反冲洗超滤为预处理，显示进水压力，超滤出水压力，系统可对水质进行全程监控，分别检测和显示进水、纯水、超纯水电导率及RO膜截留率。超纯水部分具有185和254nm紫外灯，用于降低产水TOC水平及抑菌；
1.6 ★系统配备PE型材吹塑制备的锥形底部避光60L水箱，全自动水箱消毒系统，水箱具有精度为1%的液位显示控制模块，空气进出口有除菌、CO2及挥发性有机物之过滤器； 

1.7 ★ 自动刷卡取水功能，自动记录水质参数，可存储系统一年的历史数据，并通过RS232打印水质参数。 
1
- 1 -

