附件：

实验台柜及通风改造的技术要求及材料使用标准


    一、总体说明
 1.外形尺寸 ：长、宽、高误差≤2mm，邻边垂直度：台面对角线、框架对角线2000 mm误差≤1mm；3000 mm误差≤2mm；地脚平稳性：误差≤1mm。面板表面，不允许有划痕、麻点及压痕，实验台的台面均匀平整，边缘切割整齐，四边平直，无明显凹凸现象。
    2.涂 层 :各涂层均匀，钢制或木制板材表面平整，无色差、无拼接、无明显凹凸、无毛刺、无斑点、无划痕、无碰伤等缺陷。木制贴面和封边部件严密、平整，无脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等现象，外表的圆角、倒棱均匀一致。
    3.封边:柜体的每一块板，其四个边必须用优质热熔胶经高温高压作防水封边处理。 
    4.三合一连接件 :台桌面与柜体等主要连接部位一律采用内预埋件，其他的板块连接采用联通优质三合一连接件，预埋ABS膨胀型预埋头 ，增强握钉力，抗弯变、防渗水、防摇摆。
    5.表面 :所有柜体连接牢固，无缝隙，无松动现象；表面平整无明显变形；外露部分无毛刺及尖锐棱角。
    6.零部件 :零部件无断裂或劈裂现象，不会出现影响使用功能的磨损变形现象，可动部件（例如可调式地脚、活动隔板等）活动灵便，用于掀压不会出现永久性变形或松动，抗压能力符合实验台的要求。各种配件安装严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动。金属配件应做除锈和防腐蚀处理。结构处螺丝或连接件不允许外露。
    7.排钻孔 :组合的台、柜、架的每一块板材连接点，采用数控多排钻床同时钻出连接点，保证安装严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动。铰链、滑轨等五金件均准确安装在系统孔上，使其开启、抽拉顺畅。 
    8.封边条 :所有的门板、抽屉板等板材都必须采用优质2mmPVC封边条配进口热熔粒籽胶封边。 
    9.色泽 :整套产品或成套产品不存在色差。
    10.配件 :各种配件不得有少件、漏钉、弯钉，启闭零件和配件应使用灵活
   

   二、工艺要求 

1.封边 

（1）用全自动直线封边机封2mm厚边，并作水平和垂直倒角修饰，平整无剥离、无机械创伤、无露馅等缺陷。 

（2）胶厚度均匀一致，封边不得有积胶或凹凸不平，涂胶不易过厚。封边带与板边贴紧无间隙，切带截面垂直，无斜度、无迸裂、无剥离。 

（3）水平倒角、垂直倒角修饰应均匀一致，不能有波浪纹，倒角半径为带厚的1/2。 

（4）封好后的边无胶痕，带宽与板厚一致，无局部缺带和拼接。 

（5）除特殊要求外，封边应先短后长。 

（6）装配到位、紧密、平直、转角圆顺。 

（7）接缝处间隙应＜0.5mm，接缝位置应在不显眼处。 

（8）封软鸭嘴边，若室温在10℃以下，应将封边带预热30~40℃左右 

（9）封带时不得用钝器、硬物直接敲打，以免损伤带面。 

 2.压板 

（1）正面要求整板压贴，无明显凹凸、无炸裂、无空壳、无裂缝、无划痕、无压痕等缺陷。 

（2）反面贴面不得用碎小余料拼接，每块基板的贴面拼接不得超过2块，要求接缝平整、垂直、紧密、美观，贴面后无明显拼缝痕迹，接缝间隙≤0.5mm。 

 3.装配 

（1）装配后产品外观尺寸符合设计要求。 

（2）正视面无迸裂边、色差、碰伤、移位、划痕及裂缝等缺陷 

（3）各种配件安装严密、平整、牢固，结构处无迸裂、松动，不得有少件、漏订、透订等失误操作。 

（4）所有板材覆盖的品牌专用膜保留至验收交付。 

三、采用的技术规范或标准 

 1.金属家具采用的标准：GB/T3325《金属家具通用技术条件》、QB/T1951.2-94《金属家具质量检测及质量评定》。 

 2.木质家具采用的标准：GB/T3324《木家具通用技术条件》、QB/T1951.1-94《木质家具质量检测及质量评定》、GB10357《家具力学性能试验标准》。 

 3.饰面板标准 E1级环保中密度素板、三聚氰胺亚光饰面板采用的标准：GB/T15102-94和GB18584-2001中的优等品。 

四、详细的技术性能、材料使用标准

需提供所有板材及成品的检测报告。

 (一)、实验边台
1.台面: 耐蚀实芯理化板：上海富美家 12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚外修圆，净厚25.4mm。台面底边开止水槽，防止液体流到箱体上。
 2.箱体：
（1）所有箱体板、门板、抽屉等均采用PP板（聚丙烯）；
   （2）箱体后板设计可拆卸便于维修的活动12mmE1级相同三聚氰胺板，便于使用过程中检修水、电、气等管道。
  3.钢架：
 （1）C型钢架结构为组合连接结构，并具方便拆装、重复使用功能。
 （2）材料选用标准：
     A.钢架采用40×60×1.5mm优质热镀锌方钢焊接的钢架结构，承重350kg/㎡以上之荷重功能；
     B.箱体下用20*40mm×1.5mm热镀锌方钢支撑；
 C.表层涂装工艺：高压喷涂EPOXY环氧树脂静电粉末，涂层0.1mm左右，细密均匀；
 D.主体支撑框架根据人性化设计；根据用户需要，可站可坐设计。
  4.试剂架（设计承重100kg）：
（1）立柱采用80mm×40mm×3mm热镀锌冷轧钢板经折弯、冲孔加工而成；
（2）表层涂装工艺：高压喷涂EPOXY环氧树脂静电粉末，涂层0.1mm左右，细密均匀；
（3）试剂架层板为12mm厚的钢化玻璃，可调整高度；边缘配Φ12 mm喷涂环氧树脂钢管，以防止试剂瓶跌落。外型设计美观大方、实用。立拄两边必需加装独立钢制线盒（每根立拄的钢制线盒需装二套多功能防溅翻盖万能插座）。

  5.附属配置：
（1）三口化验水龙头：采用上海台雄品牌实验室专用三口化验水龙头。水龙头材料为铸铜材料，瓷质水阀。表面环氧树脂粉末喷涂；
 （2）水槽：采用上海台雄品牌实验室专用高密度PP水槽，耐强腐蚀一体成型，防虹吸、防阻塞；下装高密度PP材质防臭存水弯，具耐腐蚀、防堵塞功能；
（3）铰链：采用广东DTC实验室专用防腐铰链，耐酸碱及有机溶剂。达到国际五金行业标准。外形美观、无噪音，经久耐用； 
   （4）三级轨：采用广东DTC实验室专用400mm重型三节导轨，可承受45公斤的压力，模具成型，伸缩自如；
   （5）可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm，防滑减震；
   （6）抽屉及柜门拉手：采用灰色PVC一字型拉手，嵌入箱体的柜门采用黑色96mmPP中弯拉手，要求外观美观大方；
   （7）插座：选用实验室专用安全产品。有防尘、防溅、防水、防酸碱等性能的多功能防溅翻盖万能插座，适合各种国产及进口仪器插头，安全耐用；
   （8）每套实验台加装漏电保护器：实验室安全用电，防止意外专用的安全保护装置；  

（9）供水、电系统；
 A.供水管：环保公元PP-R管材料，配件为专用PP-R材料。
 B.排水管：PVC或PP实验室专用标准配套管件，有防加热硫酸功能。
 C.电线：国标BV 4mm2电缆线。
    (二)、全PP通风柜材质要求
 结构组成：A、通风柜上柜；B、钢架；C、台面；D、辅件。
 A.通风橱上柜（投标时提供投标产品样品、省级产品检测报告、原材料检测报告）。
  （1）柜体、外壳：采用10mm厚优质聚丙烯（pp）A级板成型制作。
   （2）导流板：采用8mm厚优质聚丙烯（pp）A级板成型制作。安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上。
   （3）背板：采用8mm厚优质聚丙烯（pp）A级板成型制作。
   （4）顶板：采用8mm厚优质聚丙烯（pp）A级板成型制作。
  （5）补风板：采用富美家实验室专用12.7mm实心理化板，开孔加装PVC透气孔。
   （6）电源照明：罩内安装防爆型30W日光灯灯源, 不与排毒柜内气流接触，易更换。
  （7）视窗：5mm防爆安全玻璃，内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。
  （8）技术指标：在通风柜操作门完全开启时，整个面风速规定在0.5~0.8m/s,要求面的速度保持一致，排风量为1400~1800m3/h。按国家环境噪音检测标准，通风柜产生的噪音不允许超过55分贝。


 B.内衬钢架
（1）全部采用40×60×1.5mm优质方钢焊接的钢架结构，承重250kg/㎡以上之荷重功能。整体结构以五金配件级组合而成，可边续组装，并具方便拆装、重复使用功能。
   （2）连接件采用1.5mm优质钢板加工制作；
   （3）钢架连接方管为40×60×1.5mm优质方钢焊接而成，箱体下用20*40mm方钢支撑。
   （4）表层涂装工艺：高压喷涂EPOXY环氧树脂静电粉末，涂层0.1mm左右，细密均匀；
   （5）主体支撑框架根据人性化设计；根据用户需要，可站可坐设计。
    C.台面
    耐蚀实心理化板：上海富美家12.7mm实心理化板，边缘加厚外修圆，净厚25.4mm。台面四周底开止水槽，防止液体流到箱体上。具有耐酸碱、耐撞击、耐热特性。
  D.附属配置
（1）水槽、水龙头：采用上海台雄品牌实验室专用产品。水龙头材料为铸铜材料，瓷质水阀。表面环氧树脂粉末喷涂；

（2）风机：优质玻璃钢轴流风机；
（3）铰链：采用广东DTC实验室专用防腐铰链，耐酸碱及有机溶剂。达到国际五金行业标准。外形美观、无噪音，经久耐用；
（4）可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm，防滑减震；

（5）拉手：抽屉及柜门拉手采用PVC一字型拉手，要求外观美观大方。
（6）插座：选用实验室专用3C安全产品。有防尘、防溅、防水、防酸碱等性能的多功能防溅翻盖万相插座，适合各种国产及进口仪器插头，安全耐用。
   （7）供水、电系统
  A.供水管：环保公元PP-R管材料，配件为专用PP-R材料。
  B.排水管：PVC或PP实验室专用标准配套管件，有防加热硫酸功能。
  C.电线：国标BV 4mm2电缆线。

（三）、全PP通风试剂柜材质要求（投标时提供投标产品样品、省级产品检测报告、原材料检测报告）。
1.柜体、外壳：采用10mm厚优质聚丙烯（pp）A级板成型制作。
2.导流板：采用8mm厚优质聚丙烯（pp）A级板成型制作。安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上。
3.背板：采用8mm厚优质聚丙烯（pp）A级板成型制作。
4.顶板：采用8mm厚优质聚丙烯（pp）A级板成型制作。
5.补风板：采用富美家实验室专用12.7mm实心理化板，开孔加装PVC透气孔。
6.电源照明：罩内安装防爆型30W日光灯灯源, 不与排毒柜内气流接触，易更换。
7.视窗：5mm防爆安全玻璃，内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。
8.技术指标：在通风柜操作门完全开启时，整个面风速规定在0.5~0.8m/s,要求面的速度保持一致，排风量为1400~1800m3/h。按国家环境噪音检测标准，通风柜产生的噪音不允许超过55分贝。
  （四）、空气净化箱技术要求
    1.高效过滤段并具有效率高、阻力低等特点。在额定风量下的初阻力≤120Pa，对粒径0.5μm以上尘埃粒子效率为99，95%（计数法），对大气菌的滤菌效率达100%，终阻力为300 Pa。
    2.规格为600*400*400mm。
	改造清单

	房间
名称
	编号
	名  称
	规   格
	数量
	单位
	备注

	学科1#楼S504
	1
	封闭式通风罩改装
	1500*1500*1800
	台
	12
	全PP柜体、25mm厚实芯理化板台面

	
	2
	通风试剂柜
	1000*550*1800
	个
	1
	全PP柜体

	学科1#楼N523
	3
	封闭式通风罩改装
	1500*1500*1800
	台
	6
	全PP柜体、25mm厚实芯理化板台面

	
	4
	通风试剂柜
	1000*550*1800
	个
	1
	全PP柜体

	
	5
	水槽/水龙头/洗眼器
	1500*750*850
	套
	2
	台雄品牌

	
	6
	排风口过滤箱
	1000*900*800
	套
	1
	全钢结构、含轴流风机管道等通风系统

	
	7
	水电安装
	　
	套
	1
	多点安装上、下水管路，国标电缆线布置

	学科1#楼

N520
	8
	封闭式通风罩改装
	1500*1500*1800
	台
	6
	全PP柜体、25mm厚实芯理化板台面

	
	9
	排风口过滤箱
	1000*900*800
	套
	1
	全钢结构、含轴流风机管道等通风系统

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


